TSD-1170, VPP-5015, 5093, 5067

Daugiafunkcinės multimodalinės akių dugno vaizdinimo platformos ir optinio

koherentinio tomografo, skaitmeninio gonioskopo, veidrodinio ragenos endotelio mikroskopo techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Daugiafunkcinė multimodalinė akių dugno vaizdinimo platforma ir optinis

koherentinis tomografas  (kiekis 1 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Bendrosios funkcijos ir sistemos integracija | 1. Turi būti integruota platforma: vienoje darbo vietoje valdomi ir tarpusavyje registruojami (co-registration) akių dugno atvaizdai, fluoresceino (FA) ir indocianino žaliojo (ICG) angiografijos, OKT bei OKT-angiografijos tyrimai. 2. Valdymas: ergonomiškas valdymo pultas, automatinė akies sekimo („eye-tracking“) ir pakartotinės registracijos („follow-up“) toje pačioje vietoje funkcijos. 3. Programinė įranga turi leisti tyrimų realaus laiko peržiūrą, artefaktų mažinimą (kadrų sumavimas/averaging), „montažo“ (mosaic) funkciją plataus lauko vaizdams sudurti. 4. Vartotojų teisės ir auditavimas: naudotojų profiliai, audito žurnalas. |  |
| - 2. | Optinė koherentinė tomografija (OKT) | 1. Technologija: SD‑OCT arba SS‑OCT. 2. Ašinė raiška tinklelyje ≤ 4 µm; skersinė raiška ≤ 10 µm. 3. Skenavimo gylis tinklainėje ≥ 1.9 mm (in vivo); B‑skano plotis ≥ 9 mm; plačiajuostis/plačia‑lauko OKT režimas ≥ 16 mm pločio (objektyvu ar lygiaverčiu moduliu). 4. Skenavimo greitis: ≥ 85 000 A-scan/s (arba ≥ 85 kHz) standartiniame režime ir ≥ 100 000 A‑scan/s (arba ≥ 100 kHz) režimas, skirtas didelės apimties/angiografiniams tyrimams (gali būti pasiekiamas programiniu ar techniniu režimu). 5. Sistema gali keisti skenavimo greitį pagal tyrimo poreikį (pvz., naudoti didesnio greičio režimą detaliems tyrimams ir mažesnio greičio režimą esant mažesnio skaidrumo terpėms, pvz., kataraktai) 6. „Enhanced depth“ ar lygiavertė giliųjų struktūrų vizualizavimo funkcija. 7. Segmentavimas: tinklainės sluoksnių segmentavimas, įskaitant tinklainės nervinių skaidulų sluoksnį (RNFL) ir ganglinių ląstelių kompleksą (GCC: ganglinių ląstelių ir vidinis tinklinis sluoksnis (GCL+) ir tinklainės nervinių skaidulų, ganglinių ląstelių ir vidinis tinklinis (GCL++)); pateikiami sluoksnių storio žemėlapiai ir kiekybinė analizė pagal normatyvinę duomenų bazę su amžiaus korekcija bei progresijos vertinimo ataskaitos. 8. Glaukomos analizės rinkinys: optinio nervo disko analizė, tinklainės nervinių skaidulų sluoksnis, makulos ganglinių ląstelių kompleksas, progresijos analizė. 9. Sistema komplektuojama su moduliu, skirtu regos nervo disko ir tinklainės ganglioninių ląstelių sluoksnių analizei neurologinių sutrikimų atvejais, užtikrinančiu automatinį sluoksnių segmentavimą, kiekybinį vertinimą ir rezultatų palyginimą su normatyvine duomenų baze (arba lygiaverčiu sprendimu). |  |
| - 3. | OKT angiografija (OCT‑A) | 1. OCT‑A turi būti integruota toje pačioje darbo vietoje, su artefaktų mažinimu ir akies sekimu. 2. Minimalūs laukų dydžiai: turi būti palaikomi ne mažiau kaip šie OCT-angiografijos laukų dydžiai (regėjimo kampai): 10×5°, 10×10°, 15×5°, 20×20° ir 30×20° (arba lygiaverčiai). 3. Sluoksnių/plexus analizė (SCP, DCP, choriokapiliarai), nepertraukiamo „slab“ peržiūra, perfuzijos ir tankio rodikliai bei ataskaitos. |  |
| - 4. | Akių dugno vaizdinimas (fundus) | 1. Vaizdinimo technologija: konfokalinis skenuojantis lazerinis oftalmoskopas (cSLO) arba lygiavertė daugiabangė technologija, leidžianti: 1.1 Spalvinę/IR/red‑free vizualizaciją; 1.2. Multispektrį (multi-wavelength) vaizdinimą gilių struktūrų lokalizacijai (kelių bangų ilgių vaizdinimo funkcionalumas, užtikrinantis skirtingų tinklainės sluoksnių kontrastą, arba lygiavertis sprendimas); 2. Regėjimo laukas: ≥ 30°; su papildomu moduliu ≥ 50–55°; sudūrus (montažas) ≥ 100° 3. Autofluorescencija (FAF): mėlynos ar žalių bangų diapazonas su galimybe vertinti lipofusciną. |  |
| - 5. | Fluoresceino (FA) ir ICG angiografija | 1. FA ir ICG angiografijos režimai (foto ir video) turi būti integruoti; nustatomas kadrų dažnis ne mažesnis kaip 8 k./s video režime. 2. Sistema turi turėti didelio padidinimo vaizdinimo režimą arba optinį modulį, leidžiantį detaliai vertinti tinklainės mikrosritinių struktūrų, fotoreceptorių ir smulkių kraujagyslių vaizdus (regėjimo kampas 10° ± 2°) 3. Turi būti sinchroninis OKT skenavimo vietos atvaizdavimas angiografinio vaizdo fone (co‑localization realiu laiku) ir pažymėtos vietos pakartotinė registracija kontroliniuose tyrimuose. 4. Komplekte – visi reikalingi filtrai, šviesos šaltiniai ir apsaugos priemonės; dozavimo ir saugos metodika. |  |
| - 6. | Priekinio segmento OKT | 1. Ragenos, priekinės kameros ir kampo (ARA) skenavimas; kampo matavimo įrankiai. 2. Reikalinga priekinio segmento lęšis bei programinis modulis. |  |
| - 7. | Paciento pozicionavimas ir ergonomika | 1. Reguliuojamo aukščio stalas – elektromechaninis, pritaikytas patogiam prietaiso naudojimui bei tyrimų atlikimui pacientams, įskaitant neįgaliuosius, naudojančius vežimėlį. 2. Paciento atramos – smakro ir kaktos atramos; smakro atrama su vienkartinėmis higienos apsaugomis, kaktos atrama – dezinfekuojama. 3. Fiksacijos taikiniai – integruoti arba papildomi, skirti paciento žvilgsnio nukreipimui tyrimo metu. |  |
| - 8. | Programinė įranga, duomenys ir ataskaitos | 1. Programinė įranga turi generuoti standartizuotas ataskaitas, įskaitant: 1.1. OKT ataskaitas (makulos, regos nervo disko, glaukomos analizės); 1.2. OCT-A perfuzijos ataskaitas; 1.3. FAF (funduso autofluorescencijos) ataskaitas; 1.4. FA ir ICG angiografijos ataskaitas; 1.5. Progresijos analizę (ilgalaikę ligos eigos seką). 2. Duomenų apsauga: atsarginių kopijų kūrimas, eksportas; licencijų perkėlimas į naują kompiuterį be papildomų mokesčių garantiniu laikotarpiu. 3. Turi būti suteiktos ne mažiau kaip 10 peržiūros darbo vietų (kliento stočių) licencijos tinkliniam darbui, be papildomų mokesčių. 4. Įrenginys turi turėti galimybę duomenų eksportui į USB laikmeną bei perdavimui per LAN (prijungimui prie kompiuterinio tinklo ir PACS/HIS sistemų). |  |
| - 9. | Reikalavimai tyrimo duomenų perdavimui | 1. Tyrimų archyvavimas ir eksportavimas į išorinius įrenginius (DICOM). 2. Prietaisas turi turėti galimybę integruotis į perkančiosios organizacijos medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą „MedDream PACS“ per DICOM protokolą (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 3. Sistema turi palaikyti DICOM Storage funkciją (tyrimų ir vaizdų siuntimui į perkančiosios organizacijos medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą „MedDream PACS“), užtikrinti tyrimų eksportą DICOM ir atviru formatu (PDF, JPEG/TIFF), bei automatiškai perduoti atliktus tyrimus į šį serverį (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |
| - 10. | Komplektacija | 1. Sistema turi būti pilnai paruošta darbui, įskaitant visus modulius, priedus ir programinės įrangos komponentus, užtikrinančius šios techninės specifikacijos funkcionalumo įgyvendinimą. 2. Sistemos komplektaciją turi sudaryti ne mažiau kaip šie komponentai: 2.1. Pagrindinė multimodalinė akių dugno vaizdinimo platforma su optinės koherentinės tomografijos (OKT) moduliu; 2.2. OCT-angiografijos modulis; 2.3. Fluoresceino (FA) ir indocianino žaliojo (ICG) angiografijos modulis; 2.4. Daugiabangis (multispektrinis) arba spalvinio vaizdinimo modulis; 2.5. Plataus lauko vaizdinimo modulis (ne mažiau kaip 55° arba lygiavertis); 2.6. Glaukomos analizės modulis; 2.7. Neurologinių tyrimų (ganglioninių ląstelių sluoksnių analizės) modulis; 2.8. Priekinio segmento (anterior segment OCT) modulis su atitinkamu lęšiu; 2.9. Programinė įranga duomenų valdymui, analizei, archyvavimui ir ataskaitų generavimui (įskaitant visas reikalingas licencijas ir analizės modulius); 2.10. Visos reikalingos jungtys, kabeliai, atramos, maitinimo elementai ir darbo vietos įranga (kompiuteris, monitorius, stalas, spausdintuvas). |  |
| - 11. | Darbo vietos įranga | 1. Kompiuterinė darbo vieta – procesorius ne mažiau kaip 8 fiziniai branduoliai, RAM ≥ 32 GB, SSD ≥ 1 TB, monitorius ne mažesnis kaip 24″ (QHD arba lygiavertis). 2. Spausdintuvas – lazerinis, A4 formato, skirtas tyrimų ataskaitoms spausdinti. |  |
| - 12. | Maitinimas | 1. Iš 230V, 50Hz elektros tinklo. 2. Būtinas integruotas akumuliatorius arba išorinis UPS, užtikrinantis ne mažiau kaip 10 min. įrenginio darbo nutrūkus elektros tiekimui. |  |
| - 13. | Žymėjimas CE ženklu | Prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimus. (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| - 14. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 3. Vaizdų vertinimo atlasas. |  |
| - 15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas bei pakaitinio prietaiso suteikimas. |  |
| - 16. | Prietaiso pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prietaiso pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| - 17. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti prietaisą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| - 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Skaitmeninis gonioskopas (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas fiksuoti akies priekinio segmento kampo vaizdą, naudojant optinį gonioprizmę. |  |
| 2. | Fiksavimo plotas | Ne mažiau kaip 2,36 mm x 2 mm |  |
| 3. | Darbinis atstumas | Ne mažiau kaip 1,5 mm |  |
| 4. | Šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis |  |
| 5. | Suliejimas | 1. Žiedinis 2. Linijinis |  |
| 6. | Fiksavimo režimai | 1. Viengubas fiksavimas. 2. Daugiakartinis fiksavimas 3. Pilnas fiksavimas |  |
| 7. | Automatinės funkcijos | 1. Automatinis sekimas 2. Automatinis fotografavimas |  |
| 8. | Ekranas | Ne mažiau kaip 9,0 colių spalvotas LCD (arba lygiavertis) jutiklinis ekranas. |  |
| 9. | Duomenų saugojimas | Vidinė SSD atmintis |  |
| 10. | Jungtys | USB, LAN |  |
| 11. | Bylų palaikomi formatai | JPEG, PNG, PDF |  |
| 12. | Maitinimo šaltinis | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 13. | Reikalavimai tyrimo duomenų perdavimui | 1. Tyrimų archyvavimas ir eksportavimas į išorinius įrenginius (DICOM). 2. Prietaisas turi turėti galimybę integruotis į perkančiosios organizacijos medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą „MedDream PACS“ per DICOM protokolą (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 3. Sistema turi palaikyti DICOM Storage funkciją (tyrimų ir vaizdų siuntimui į perkančiosios organizacijos medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą „MedDream PACS“), užtikrinti tyrimų eksportą DICOM ir atviru formatu (PDF, JPEG/TIFF), bei automatiškai perduoti atliktus tyrimus į šį serverį (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 4. Turi būti suteikta galimybė peržiūrėti ir analizuoti tyrimų duomenis iš ne mažiau kaip 7 darbo vietų tinklo aplinkoje, suteikiant ne mažiau kaip 7 vartotojo (kliento) prieigos licencijas be papildomų mokesčių. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 14. | Komplektacija | 1. Skaitmeninis gonioskopas 2. Veidrodinė matavimo prizmė (6 vnt) 3. Motorizuotas elektrinis staliukas |  |
| 15. | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimus. (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 20. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

3 pirkimo dalis. Veidrodinis ragenos endotelio mikroskopas (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Bendrieji reikalavimai | 1. Prietaisas skirtas ragenos endotelio ląstelių sluoksnio struktūros vaizdinimui, ląstelių tankio ir kitų parametrų vertinimui. 2. Stacionarus stalinis prietaisas, komplektuojamas su reguliuojamo aukščio staliuku. 3. Komplektuojamas su visais reikalingais priedais, programine įranga ir dokumentacija pilnam naudojimui. |  |
| - 2. | Optinės savybės | 1. Vaizdinimas: veidrodinė ragenos endotelio mikroskopija. 2. Didinimas – ne mažesnis kaip 40×. 3. Tinkamas centrinei ir paracentrinei ragenos sričiai tirti. 4. Matavimas ir analizė atliekami ne daugiau kaip per 40 sek. vieno mygtuko paspaudimu. 5. Matuojamas laukas – ne mažiau kaip 0,25 x 0,55 mm 6. Fotografavimo vieta: centras, 6 taškai periferijoje (0°, 45°, 135°, 180°, 225°, 315°) 7. Jutiklis – CMOS tipo arba lygiavertis 8. Rezoliucija – ne mažiau kaip 125 linijų porų / mm 9. Apšvietimo šaltinis – žalias LED arba lygiavertis. |  |
| - 3. | Vaizdų gavimas ir analizė | 1. Skaitmeninis vaizdo gavimas, išsaugojimas ir peržiūra integruotoje programinėje įrangoje. 2. Analizavimo metodai ne mažiau nei: auto centrinis metodas, auto F centrinis metodas, auto sekimo metodas, centrinis metodas, F centrinis metodas, sekimo metodas. 3. Automatinė arba pusiau automatinė ląstelių analizė, pateikianti ne mažiau nei šiuos parametrus: apskaičiuotų ląstelių skaičius, endotelio ląstelių tankis (mm²); vidutinis ląstelės plotas (µm²), didžiausias ląstelės plotas (µm²), mažiausias ląstelės plotas (µm²) variacijos koeficientas; pleomorfizmas (šešiakampių ląstelių procentas), ragenos storis (pachimetrija). 4. Galima automatiškai palyginti dabartinį tyrimą su ankstesniais (progresijos analizė). 5. Tyrimų archyvavimas ir eksportavimas į išorinius įrenginius (DICOM). 6. Prietaisas turi turėti galimybę integruotis į perkančiosios organizacijos medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą „MedDream PACS“ per DICOM protokolą (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 7. Sistema turi palaikyti DICOM Storage funkciją (tyrimų ir vaizdų siuntimui į perkančiosios organizacijos medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą „MedDream PACS“), užtikrinti tyrimų eksportą DICOM ir atviru formatu (PDF, JPEG/TIFF), bei automatiškai perduoti atliktus tyrimus į šį serverį (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 8. Turi būti suteikta galimybė peržiūrėti ir analizuoti tyrimų duomenis iš ne mažiau kaip 7 darbo vietų tinklo aplinkoje, suteikiant ne mažiau kaip 7 vartotojo (kliento) prieigos licencijas be papildomų mokesčių. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| - 4. | Ekranas ir valdymas | 1. Integruotas spalvotas ekranas reguliojamo pasvirimo ir pasukimo kampo ne mažesnis kaip 10 colių įstrižainės. 2. Intuityvi vartotojo sąsaja, pritaikyta darbui su lietimui jautriu ekranu arba valdymo mygtukais. |  |
| - 5. | Paciento komfortas ir pritaikymas | 1. Turi būti smakro ir kaktos atramos. 2. Tyrimas atliekamas neinvaziniu nekontaktiniu būdu. |  |
| - 6. | Elektros maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo |  |
| - 7. | Komplektacija | 1. Veidrodinis ragenos endotelio mikroskopas – 1 vnt. 2. Staliukas su elektriniu ar mechaniniu aukščio reguliavimu – 1 vnt. 3. Programinė įranga, reikalinga tyrimams atlikti, rezultatams analizuoti, saugoti ir eksportuoti – 1 komplektas. 4. Visi reikiami licencijuoti programinės įrangos moduliai be papildomų mokesčių. |  |
| - 8. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| - 9. | Žymėjimas CE ženklu | Prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimus. (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| - 10. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| - 11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| - 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| - 13. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |