Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, projekto kodas Nr. 02-002-P-0001, pavadinimas „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – audinių smulkintuvas iki pavienių ląstelių ir homogenatų (toliau – prekė/ prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta: Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 7, LT-10257 Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Audinių smulkintuvas iki pavienių ląstelių ir homogenatų | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 3 mėnesiai |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Audinių smulkintuvas iki pavienių ląstelių ir homogenatų |  |  |  |
| 1. | Sistemos paskirtis | Pavienių ląstelių suspensijos paruošimui iš audinių |  |
| 2. | Gamintojas ir modelis | Nurodyti (Pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra sistemos gamintojas, jo deklaracija yra priimtina). |  |
| 3. | Audinio disocijavimas ir homogenizavimas | Turi būti galimybė audinį disocijuoti iki gyvybingos ląstelių suspensijos (įskaitant inkubavimą 37 ± 2 °C); turi būti galimybė audinius homogenizuoti iki bendro RNR, DNR, Baltymų, organelių ir patogenų lygio tolesniam išskyrimui |  |
| 4. | Lygiagretus mėginių paruošimas | Turi būti galimybė ruošti ne mažiau nei 8 mėginius vienu metu nepriklausomomis nuo vienas kito sąlygomis |  |
| 5. | Prietaiso programinė įranga | Prietaisas turi turėti ne mažiau nei 40 integruotų protokolų (programų); turi būti galimybė susikurti savo. |  |
| 6. | Mėginio tūris | Turi būti galimybė mėginį ruošti ne mažesnio intervalo nei 0,3 – 10 ml tūryje, kuriame gali būti ne mažiau nei 20-4000 mg mėginio. |  |
| 7. | Sterilumas | Turi būti galimybė užtikrinti sterilų mėginio perkėlimą |  |
| 8. | Prietaiso valdymas | Prietaisas turi būti valdomas liečiamu ekranu ar lygiaverčiu būdu. |  |
| 9. | Indikacijos | Ne mažiau nei 3 skirtingos šviesinės indikacijos (žalia – tinkama darbui; mėlyna – vykstant procesui; raudona – klaidų atvaizdavimui ar lygiavertės). Turi būti galimybė jas išjungti. |  |
| 10. | Rotoriaus sukimosi valdymas | Turi būti galimybė nustatyti rotoriaus sukimąsi prieš ir pagal laikrodžio rodykles ne mažesniuose nei 20 – 4000 rpm ribose. |  |
| 11. | Rotacijos pagreitis | Ne mažiau nei 100 r/s2 |  |
| 12. | Energijos suvartojimas | Ne daugiau nei 450 W |  |
| 13. | Išmatavimai | Ne didesni nei 465x285x185 mm (Ilgis x Plotis x Aukštis) |  |
| 14. | Triukšmo lygis | Ne didesnis nei 92 dB, disocijuojant maksimalų mėginių skaičių maksimaliu rotoriaus sukimosi greičiu |  |
| 15. | Maitinimas | 100-240 VAC, 50/60 Hz |  |
| 16. | Garantija* | Ne mažiau nei 24 mėn. Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. Gedimo pašalinimo darbai turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 10 d. d. |  |

Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.