## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Lubinė konsolė | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Gamintojo įgaliojimas
7 | BPS priedai AK
8 | ...
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė:
5405 2021-04-25 16:38:02

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. Dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas pirkimo sutartį vykdys turėdamas teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą.
8. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 50 darbuotojų. Trukmė ≥ 1 akademinės valandos.
9. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos tvirtinimo prie perdangos konstrukcinius - montavimo detalius brėžinius, iš kurių turi būti aišku kaip bus montuojama įranga. Prieš pradedant darbus, tiekėjas turės suderinti įrangos tvirtinimo būdą su atsakingais asmenimis.

## TS
1 pirkimo objekto dalis. Lubinė konsolė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės, failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Bendri reikalavimai lubinei konsolei
2.1 | Konsolės tvirtinimas | 1. Prie lubų montuojama alkūnių sistema su dvejomis vertikaliomis kolonomis su montavimu prie perdangos, atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį. Kiauryminis tvirtinimas negalimas.
2. Konsolė tiekiama su jos tvirtinimui prie lubų reikalingais elementais.
3. Konsolės sistemos išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį ir bus pateikti užsakymo metu
2.2 | Konsolės sudaryta | 1. Konsolės sistema sudaryta iš dviejų vertikalių kolonų, kurios yra primontuotos prie dvigubų alkūnių sistemų.
2. Bendras pirmos ir antros alkūnių ilgis ne mažiau kaip 1000 mm ir ne daugiau kaip 2500 mm. Tikslūs matmenys bus pateikti su užsakymu.
3. Konsolės vertikalios kolonos ilgis ne trumpesnis nei 1000 mm
4. Maksimali vienos vertikalios kolonos su alkūnėmis sistemos leistina apkrova ne mažiau kaip 120 kg
2.3 | Vienos konsolės „ranka” (alkūnių sistemos ir kolonos) sukimosi ašių skaičius | ≥ 3
2.4 | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį | ≥ 320°
2.5 | Įrengti judesio eigos ribotuvai | Būtina
2.6 | Konsolių judesių blokavimas | Elektromagnetiniai arba pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių alkūnių.
2.7 | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | 1. Jungtys yra išdėstomos vertikaliose konsolių kolonose
2. Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama. Konkrečios vietos bus pateiktos užsakymo metu
2.8 | Konsolių kolonų viduje turi būti atskiri kanalai | 1. Elektros įvadams
2. Dujų įvadams
2.9 | Konsolių kolonų konstrukcijose esantys išoriniai varžtai uždengti | Būtina
2.10 | Sumontuotas vienas atskiras mygtukas, kurio pagalba valdomi visi vienos konsolės (vienas stabdis kairiajai pusei su jos alkūnėmis ir kitas dešiniajai pusei su jos alkūnėmis ) alkūnių stabdžiai | Būtina
3 | Reikalavimai „Šlapiajai/kairiajai pusei (žiūrint iš sistemos priekio)
3.1 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais, su spalviniu rozečių kodavimu. Įrengiamos dviejų tipų rozetės: maitinamos iš įvado ir maitinamos iš įvado ir rezervinio maitinimo šaltinio. | ≥ 12 vnt.
3.2 | Elektrinių potencialų išlyginimo jungtys | ≥ 4 vnt.
3.3 | Deguonies jungtis | ≥2 vnt.
3.4 | Vakuumo jungtis | ≥2 vnt.
3.5 | Suspausto oro jungtis | ≥2 vnt.
3.6 | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 arba lygiaverčiam | ≥2 vnt.
3.7 | Lentyna su stalčiumi – 1 vnt.; | 1. 600 ± 80 mm x 550 ± 80 mm
2. Lentynos šonuose yra standartiniai medicininiai bėgeliai įrangos fiksavimui
3.8 | Alkūnė su stulpeliu infuzinių pompų tvirtinimui (stulpelis ne trumpesnis nei 60 cm) ir stovas su kabliais infuziniams tirpalams kabinti (ne trumpesnis nei 50 cm) arba kitaip montuojamas infuzinių pompų laikiklis su/ar atskirai infuzinių tirpalų laikikliu. | ≥1 vnt.
3.9 | Deguonies drėkintuvas (reguliatoriumi ir sterilizuojamas, plastikinis talpos indas, kurio tūris yra intervale 200 ml - 500 ml); | ≥1 vnt. Deguonies drėkintuvas pateikiamas su specialiu laiklkiu, kuris tvirtinasi ant med. bėgelio. Drėkintuvui komplektuojama žarna, kuri jungiasi į deguonies jungtį. Žarnos ilgis turi būti pateiktas toks, jog drėkintuvą ar laikiklį būtų galima pakabinti ant bet kurio konsolės med. bėgelio. Pastaba: Dėguonies drėkintuvas tiesiogiai nesijungia į deguonies jungtį, o yra montuojamas ant spec. laikiklio. Iš laikiklio ar drėkintuvo žarna yra pajungiama į deguonies jungtį. |  | Laikiklio ir drėkintuvo pavyzdys:
3.10 | Vakuumo reguliatorius (reguliatorius ir sterilizuojamas indas 100 - 500 ml intervale) | ≥1 vnt. Vakuumo reguliatorius pateikiamas su specialiu laiklkiu, kuris tvirtinasi ant med. bėgelio. Vakuumo reguliatorius komplektuojamas su žarna, kuri jungiasi į vakuumo jungtį. Žarnos ilgis turi būti pateiktas toks, jog vakuumo reguliatorių ar laikiklį būtų galima pakabinti ant bet kurio konsolės med. bėgelio. Pastaba: Vakuumo reguliatorius tiesiogiai nesijungia į vakuumo jungtį, o yra montuojamas ant spec. laikiklio. Iš laikiklio ar reguliatoriaus žarna yra pajungiama į vakuumo jungtį. |  | Laikiklio ir vakuumo reguliatoriaus pavyzdys:
3.11 | Sterilizuojamas, ne mažesnis kaip 2l talpos atsiurbimo indas su apsauginiu vožtuvu nuo persipildymo ir sistemai pritaikytu laikikliu. Į komplektaciją turi būti pridėtos papildomos sterilizuojamos ne trumpesnės nei 200 cm žarnos. Viena žarna skirta sujungti reguliatorių su atsiurbimo indu, o kita sujungti atsiurbimo indą su atsiurbimo kateteriu. | ≥1 vnt.
3.12 | Papildomas atsiurbimo indas (3.11p. minimi indai) | Būtina. 10 vnt. visam kiekiui konsolių
3.13 | Kolonos apsisukimo aplink savo ašį kampas | ≥ 330°
3.14 | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN-CE ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus (arba lygiaverčius). | Būtina
4 | Reikalavimai „Sausajai/dešiniajai pusei (žiūrint iš sistemos priekio)
4.1 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220 V ± 10%, 50 Hz, ≥ 16 A) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais, su spalviniu rozečių kodavimu. Įrengiamos dviejų tipų rozetės: maitinamos iš įvado ir maitinamos iš įvado ir rezervinio maitinimo šaltinio. | ≥ 12 vnt.
4.2 | Elektrinių potencialų išlyginimo jungtys | ≥ 4 vnt.
4.3 | Deguonies jungtis | ≥2 vnt.
4.4 | Vakuumo jungtis | ≥2 vnt.
4.5 | Suspausto oro jungtis | ≥2 vnt.
4.6 | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 arba lygiaverčiam | ≥2 vnt.
4.7 | Lentyna – 1 vnt. | 1. Matmenys 550 ± 80 mm x 550 ± 80 mm
2. Lentynos šonuose yra standartiniai medicininiai bėgeliai įrangos fiksavimui
3. Maksimali leistina lentynos apkrova ≥ 30 kg.
4.8 | Visos pneumatinės jungtys sumontuotos konsolės kolonoje turi atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN-CE ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus (arba lygiaverčius). | Būtina
5 | Konsolės sistema turi būti pritaikyta patalpoms, kurioje bus instaliuojama, aukščiui | Būtina, tikslūs matmenys bus pateikti užsakymo metu
6 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas siūlomos lubinės konsolių sistemos brėžinys (iš šono, iš viršaus) kuriuose būtų atvaizduojami konsolės išmatavimais (*.doc, *docx, *.pdf, *.jpeg arba lygiaverčiais formatais) | Būtina
7 | Tiekėjas turės parengti vietą iškvietimo sistemos moduliui (mygtukui) instaliuoti | Būtina, vieta mygtukui bus daroma vietoje, tik tose konsolėse, kuriose tuo momentu bus įrenginėjami iškvietimo sistemos moduliai (mygtukai). Tiekėjas turės prijungti pateiktą modulį (mygtuką) ir įstatyti jį į konsolę.
8 | Atitikimas standartams (arba lygiaverčiams) | 1. EN 60601-1 ir EN 60601-1-2 (ar DIN EN, DIN),
2. LST EN ISO 11197 ar EN DIN ISO 11197 (ar DIN EN ISO)
|  | Kiekis | 28
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne