## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 2 pirkimo objekto dalis. Sieninė horizontali konsolė | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | BPS priedai AK
7 | ...
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė:
5405 2021-04-25 16:38:02

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
5. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
7. | Personalo mokymai:
1. Mokymai ≥ 50 darbuotojų. Trukmė ≥ 1 akademinės valandos.

## TS
2 pirkimo objekto dalis. Sieninė horizontali konsolė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės, failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konsolės matmenys | 150 cm ≤ x ≤ 175 cm ilgio konsolė Tikslūs matmenys bus suderinami su tiekėju užsakymo metu
3 | Konsolės konstrukcijos tipas | Montuojama ant sienos, horizontali konstrukcija, kurioje sumontuoti: medicininių dujų, elektros, apšvietimo įrengimai, lentyna viršutinėje dalyje, kuri gali būti fiksuojama bet kurioje konsolės ilgio atkarpoje ir jos gylis 30-40 cm. Lentyna pritaikyta paciento monitoriui padėti.
4 | Konsolėje sumontuota | 1. Netiesioginis LED ar lygiavertis palatos apšvietimo šviestuvas
2. Naktinio apšvietimo LED ar lygiavertė lempa
3. LED ar lygiavertis apšvietimas skaitymui
5 | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos jungtys turi atitikti mechaninį jungčių kodavimą, DIN-CE ar lygiavertį
6 | Deguonies tiekimas 5 bar | ≥2 jungtys
7 | Oro tiekimas 5 bar | ≥2 jungtys
8 | Vakuumo tiekimas | ≥2 jungtys
9 | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu | Po 4 vnt., dviejų skirtingų spalvų su dangteliais konsolėje. Viso 8 vnt. 220 V ± 10%, 50 Hz
10 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai | ≥4 vnt.
11 | Kompiuterinio tinklo RJ45 ar lygiavertė jungtis | ≥2 vnt.
12 | Tiekėjas turės parengti vietą iškvietimo sistemos moduliui (mygtukui) instaliuoti | Būtina, vieta mygtukui bus daroma vietoje, tik tose konsolėse, kuriose tuo momentu bus įrenginėjami iškvietimo sistemos moduliai (mygtukai). Tiekėjas turės prijungti pateiktą modulį (mygtuką) ir įstatyti jį į konsolę.
13.1 | Priedai skirti 34 vnt. konsolių: | 1. Deguonies drėkintuvu (reguliatoriumi ir sterilizuojamu, plastikiniu talpos indu, kurio tūris yra intervale 200 ml - 500 ml); 34 vnt.
2. Vakuumo reguliatoriumi (reguliatorius ir sterilizuojamas indas 100 - 500 ml intervale); 34 vnt.
3. Sterilizuojamu, ne mažesniu kaip 2l talpos atsiurbimo indu su apsauginiu vožtuvu nuo persipildymo ir sistemai pritaikytu laikikliu. Į komplektaciją turi būti pridėtos papildomos sterilizuojamos ne trumpesnės nei 200 cm žarnos. Viena žarna skirta sujungti reguliatorių su atsiurbimo indu, o kita sujungti atsiurbimo indą su atsiurbimo kateteriu - 34 vnt.
4. Lašelinės stovu ir tvirtinimo elementais, kurio ilgis ≥ 1000 mm. - 34 vnt.
5. Med. įrangos laikikliu ir tvirtinimo elementais (švirkštinėms ir tūrinėms pompoms) - 34 vnt. Netaikoma, jeigu lašinės stovas pritaikytas med. Įrangos fiksavimui ir atlieka tą pačią funkciją.
6. Standartinis med. bėgelis priedams kabinti. Bėgelis per visą konsolės ilgį - 34 vnt.
13.2 | Priedai skirti 28 vnt. konsolių: | 1. Deguonies drėkintuvu (reguliatoriumi ir sterilizuojamu, plastikiniu talpos indu, kurio tūris yra intervale 200 ml - 500 ml) - 28 vnt.
2. Vakuumo reguliatoriumi (reguliatorius ir sterilizuojamas indas 100 - 500 ml intervale) ir sterilizuojamu, ne mažesniu kaip 2l talpos atsiurbimo indu su apsauginiu vožtuvu nuo persipildymo ir sistemai pritaikytu laikikliu. Į komplektaciją turi būti pridėtos papildomos sterilizuojamos ne trumpesnės nei 200 cm žarnos. Viena žarna skirta sujungti reguliatorių su atsiurbimo indu, o kita sujungti atsiurbimo indą su atsiurbimo kateteriu - 28 vnt.
3. Standartinis med. bėgelis priedams kabinti. Bėgelis per visą konsolės ilgį - 28 vnt.
|  | Kiekis | 62
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne