TIEKĖJO SIŪLOMOS LABORATORINIO FOTOBIOABSORBERIO PARAMETRŲ

VALDYMO SISTEMOS CHARAKTERISTIKOS

Laboratorinio fotobioabsorberio parametrų valdymo sistema – Įranga turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus / tiekėjo siūlomi techniniai parametrai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai | Pildo tiekėjas, nurodydamas konkrečius parametrus / charakteristikas (nurodomi tikslūs parametrai, t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorinio fotobioabsorberio parametrų valdymo sistema |  |
| 1.1. | Įrangos techniniai parametrai: 1. Įranga turi valdyti ir registruoti fotobioabsorberio aplinkos oro ir bioterpių temperatūrų parametrus, registruoti bioterpių pH LCD ekrane, valdyti peristaltinį siurblį rankiniu būdu. 2. Duomenys turi būti automatizuotai stebimi, reguliuojami/valdomi ir registruojami LCD ekrane. 3. Turi turėti sąlygas nuotolinei prieigai prie sistemos. 4. Turi turėti 5 temperatūros sensorius (1 fotobioabsorberio aplinkos oro temperatūrai ir 4 bioterpių temperatūrai). Kiekvieno sensoriaus temperatūros matavimo paklaida turi būti ne didesnė kaip ±0,3 ºC, matavimo diapazonas – ne siauresnis kaip 10–50 ºC. 5. Turi turėti 4 bioterpių pH sensorius. Kiekvieno sensoriaus pH matavimo paklaida turi būti ne didesnė kaip ±0,3, matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 3–10. 6. Temperatūra reguliuojama naudojant oro ir bioterpių šildymo elementus. pH palaikomas naudojant peristaltinį (-ius) dozavimo siurblį (-ius), kuris reguliuojamas rankiniu būdu. 7. Duomenų ataskaitų formavimui turi būti įdiegta grafinė fotobioabsorberio aplinkos oro ir bioterpės temperatūrų, bioterpės pH rodmenų sąsaja realiuoju laiku. 8. LCD ekrane turi būti rodomos fotobioabsorberio aplinkos ir bioterpės temperatūros, bioterpės pH priklausomybės nuo laiko. 9. Įdiegta vizualinė (LCD ekrane rodoma) aliarmų sistema, kai nusistovėjus sąlygoms parametrai nukrypsta >±0,5 °C arba >±0,5 pH nuo nustatytos reikšmės. 10. Įdiegta apsaugos (automatinio atjungimo) sistema, kai nusistovėjus sąlygoms parametrai nukrypsta >±2,0 °C arba >±1,5 pH nuo nustatytos reikšmės. 11. Vaizdų, įvesties/išvesties duomenų, ataskaitų išdėstymas ekrane derinamas su perkančiąja organizacija. 12. Duomenys turi būti saugomi USB jungtį turinčioje laikmenoje. 13. Įranga turi būti ištestuota. Turi būti atliktas LCD ekrano veikimo testavimas, temperatūros reguliavimo ir rodmenų testavimas keičiant oro ir bioterpių temperatūras, peristaltinio siurblio dozavimo per laiko vienetą testavimas, šildymo elementų testavimas keičiant temperatūras. Taip pat atliktas pH elektrodų kalibravimas: naudojant buferinius tirpalus (pH 3.00, 7.00, 10.00) bei aliarmo sistemos testavimas. |  |
| 1.2. | Laisvos formos deklaracija, kad tiekėjas atliko įrangos testavimą | Pateikiama / Nepateikiama (Nereikalingą išbraukti) |
| 1.3. | Garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui |  |
| 1.4. | Pristatymo terminas 3 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos |  |

_____________________