Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA

I. BENDRI REIKALAVIMAI

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir turi teisę ją instaliuoti arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą ir turi teisę ją instaliuoti. Pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę siūlomą įrangą montuoti, remontuoti, atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su tokias teises turinčiu ūkio subjektu (kartu su prekėmis pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Dokumentas gali būti pateikiamas anglų kalba. Jei atitinkamas dokumentas yra išduotas kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Reikalavimas pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija)) (1-3 pirkimo dalys).

4. Prekėms turi būti taikomas 24 mėn. garantija. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas (remonto laikotarpiu suteikiamas pakaitinis aparatas), įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti aktualias nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti per 3 darbo dienas pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

6. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t. t.) Pristatant prekę būtina pateikti medicinos prietaisų naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, medicinos prietaiso pasas.   Reikalavimas pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ III skyriaus punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija)).

7. Aplinkosauginiai reikalavimai,  nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4.4.4 punktu  (savarankiškai nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai, kurie yra susiję su pirkimo objektu):

7.1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekė turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

7.2. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualia redakcija) 4.4.4.4 papunkčiu.

  - Prekė, virtusi atliekomis, tinkama paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

8. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

9. Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

13 Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

Kam: VšĮ Raseinių ligoninei

2025___-_____

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| (1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP IS.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Sutarties dalies vertė Eur su PVM pasiūlymo kainoje |
| --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, vertė Eur pasiūlymo kainoje | Subtiekėjo pavadinimas |
| --- | --- | --- |

Pastabos: * Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*: Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali). 1.. 2..

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

II. SPECIALIEJI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKALAVIMAI, TIEKĖJO SIŪLOMOS KAINOS:

1 pirkimo dalis. Artroskopinė įranga-1 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Artroskopinė įranga | 1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Artroskopinė įranga – 1 kompl.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu arba atskiru vaizdo įrašymo bei archyvavimo įrenginiu. (1 vnt.) | 1. Valdymo įrenginys suderinamas su FullHD vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopiniams video vaizdams ir nuotraukoms įrašyti. 2. Įrašų kokybė: 2.1. Foto FullHD (≥1920x1080 taškų) formatu. 2.2. Video Full HD ≥ (1920x1080p); 3. Signalų išvestys: 3.1. ≥ 1 vnt. DVI arba arba HDMI. 3.2. ≥ 1 vnt. 3G - SDI arba 12G-SDI. 4. Vaizdų įrašymas/perdavimas į išorinį kaupiklį USB. 6. Monitorius arba planšetė arba integruotas ekranas su nuotolinio valdymo pultu ir klaviatūra sistemos valdymui ir duomenų kaupimui. 7. Galimybė įvesti paciento duomenis. 8. Vizualizacijos režimas skirtas pašviesinti tolumoje esančias ertmes tarp sąnarių, nešviesinant arti esančių objektų. 9. Automatinis šviesos šaltinio šviesos reguliavimas. 10. Kitų įrenginių parametrų (pvz. šeiverio parametrų arba pompos) atvaizdavimas monitoriuje. 11. Klaviatūra paciento duomenims įrašyti. |  |  |
|  | Vaizdo kameros galvutė su optikos adapteriu (1 vnt.) | - FullHD raiška, ≥ 3 lustų. - Raiška ≥ 1920x1080. - ≥ 2 (du) programuojami valdymo mygtukai. - Rankinis vaizdo fokusavimo žiedas. - Autoklavuojama. - Apsaugos lygis nuo drėgmės ne mažesnis už IPX7. - Lengvai nuimamas ir ligoninės personalo keičiamas kameros galvutės laidas. |  |  |
|  | Šviesos šaltinis (1 vnt.) | - LED tipo šviesos šaltinis, atskiras įrenginys. - Šviesos srautas ≥1900 Lm. - Lempos darbo laikas ≥ 30 000 valandų. - Automatinis ir rankinis šviesos srauto reguliavimas. - Spalvos temperatūra ≥ 6500 K. - Galimybė be papildomų adapterių prijungti ≥ 4 skirtingų gamintojų šviesolaidžius. |  |  |
|  | LCD monitorius (1 vnt.) | - Skirtas naudoti chirurgijoje. - Skiriamoji geba ≥1920x1080 taškų. - Šviesumas ≥ 1000cd/m2. - Kontrasto santykis ≥ 1000:1. - Ekrano įstrižainė ≥ 27“. - Video įėjimai: - HDMI arba DVI; - 3G-SDI arba 12G-SDI. - Composite arba S-video. - Video išėjimai: - HDMI arba DVI; - 3G-SDI arba 12G-SDI. |  |  |
|  | Šeiverio valdymo blokas (1 vnt.) | 1. Skirtas artroskopinių šeiverių rankenoms valdyti. 2. Sistemos valdymas: 2.1. Lietimui jautriu ekranu. 2.2. Kojiniu jungikliu. 2.3. Darbinio instrumento rankenoje sumontuotais mygtukais. 3. ≥ 2 jungtys instrumentų pajungimui; 4. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas ir jo parametrų nustatymas. 5. Galimybė naudoti daugkartinius ir vienkartinius šeiverio antgalius. 6. Galimybė prijungti ir valdyti bevieliu kojiniu pedalu. |  |  |
|  | Šeiverio rankena su laidu jungiama prie siūlomo šeiverio valdymo bloko (2 vnt.) | - Valdoma lietimui jautriu ekranu, pedalu ir ant rankenos esančių mygtukų pagalba. - Siurbimo kontrolė: svirtelė ant rankenos. - Autoklavuojama. - Komplekte: adapteriai plovimui. - Tinkanti šeiverio antgaliams nuo ≤ 2,5 mm iki ≥ 6,5 mm diametro. - Apsukų diapazonas: mažiausias ≤300 aps./min didžiausiais ≥15000 aps./min. - Rankenoje įmontuoti kontrolės valdymo mygtukai 2 arba 3. - Valdymo funkcijos rankenos mygtukais: - Rotacijos aktyvavimas į kairę. - Rotacijos aktyvavimas į dešinę. - Osciliacijos aktyvavimas. - Greičio didinimas. - Greičio mažinimas. - Vidinių ašmenų pozicijos ramybės būsenoje nustatymas. 9. Šeiverio antgalis rotuojamas neišėmus iš rankenos. |  |  |
|  | Artroskopinis elektrochirurginis generatorius (1 vnt.) | - Skirtas artroskopinėms operacijoms ir atviroms operacijoms. - Lietimui jautrus spalvotas valdymo ekranas. - Bipoliniai pjovimo, koaguliacijos ir vaporizacijos režimai skirti darbui druskos tirpale artroskopijoms. - Apsauga nuo perkaitimo. - Monopolinis pjovimo ir koaguliacijos režimai bendrai chirurgijai, darbui su monopoline rankenėle. - Instrumentų atpažinimo funkcija. - Monopolinis pjovimas ≥ 200W - Monopolinė koaguliacija ≥ 180W - Bipolinis pjovimas ≥ 250W - Bipolinė koaguliacija ≥ 200W - Darbinis dažnis 350±20 kHz. - Paciento elektrodo kontrolės sistema. - Endoskopo apsaugos fukcija, sumažinanti riziką pažeisti endoskopą, kai elektrodas priartėja prie jo. Komplekte: - Dvigubas kojinis pedalas – 1 vnt. - Paciento elektrodo laidas – 1 vnt. - Paciento elektrodai, vienkartiniai – 50 vnt. |  |  |
|  | Rankena | - Bipoliniams elektrodams prijungti. - Su siurblio pajungimu. - Su laidu. - Daugkartinė, sterilizuojama. |  |  |
|  | Bipolinis elektrodas | - Su siurbimo kanalu. - Vaporizacinis. - Distalinis galas 90° kampu. - Sterilus. |  |  |
|  | Bipolinis elektrodas | - Su siurbimo kanalu. - Vaporizacinis. - Distalinis galas 45° kampu. - Sterilus. |  |  |
|  | Šeiverio antgalis. Jungiamas su siūloma šeiverio rankena (10 vnt.) | - Rezektorius. - Diametras 3.5 ir 4.5 mm±0,1 mm. (Pasirenkamas užsakymo metu). - Darbinis ilgis 130 mm ±5 mm. - Daugkartinis, autoklavuojamas. |  |  |
|  | Boras. Jungiamas su siūloma šeiverio rankena (5 vnt.) | - Ovalus pailgas boras su apsauga (≥25 vnt.) - Diametras 4.5, 5.5, 6 .5mm±0,1 mm. (Pasirenkamas užsakymo metu). - Darbinis ilgis 130 mm ±5 mm. - Daugkartinis, autoklavuojamas. |  |  |
|  | Artroskopinė pompa (1vnt.) | - Lietimui jautrus arba mygtukinis valdymo ekranas. - Integruotas vakuuminis siurblys. - Maksimalus slėgis ≥ 200 mmHg. - Skysčio padavimo srautas ≥ 2 l/min. - Greito praplovimo funkcija. - Praplovimo funkcijos aktyvavimas kojiniu pedalu ir valdymo ekrane. - Automatinis žarnelės atpažinimas. - Ratukinio tipo, - Pritaikytais darbo režimais: klubo sąnario, kelio sąnario, peties sąnario, mažųjų sąnarių. - Komplekte turi būti praplovimo funkcijos aktyvavimo kojinis valdymo pedalas. - Komplekte perkamos daugkartinio naudojimo (autoklavuojamos) žarnelės (≥10vnt) su dvejomis atšakomis, pedalas pompos valdymui. |  |  |
|  | Endoskopinis vežimėlis | - Su keturiais ratukais. - ≥4 lentynos. - Maitinimo įtampos šakotuvas ir bendras laidas. - „Arm tipo“ laikiklis monitoriui. - Kameros galvutės laikiklis. - Integruotas lašelinės laikiklis. |  |  |

2 pirkimo dalis. Peties artroskopiniai instrumentai -1 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Peties artroskopiniai instrumentai | 1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Peties artroskopiniai instrumentai – 1 kompl.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teleskopas | - Žiūrėjimo kampas 30±1°. - Diametras 4,0 mm ±0,1 mm. - Darbinis ilgis 170 mm ±1 mm. - Autoklavuojamas. - Su plovimo ir sterilizavimo dėklu. |  |  |
| 2. | Šviesolaidis | - Ilgis 2,3 mm ±0,1 m. - Diametras 3,5 mm ±0,1 mm. |  |  |
| 3. | Trokaras | - Diametras 6,0 mm ±0,1 mm. - Automatinis užsifiksavimas prie teleskopo. - 2 rotuojami kraneliai. - Darbinis ilgis 130 mm ±2 mm. Su buku obturatoriumi. |  |  |
| 4. | Kabliukas | - Darbinis ilgis 120 mm ±5 mm. - Kabliuko aukštis 7 mm ±0,5 mm. |  |  |
| 5. | Artroskopinias kandiklis | - Žnybtai ovalo formos. - Žnybtai lenkti į viršų. - Žnybto aukštis 2 mm ±0,1 mm. |  |  |
| 6. | Artroskopinias kandiklis | - Žnybtai pailgos formos. - Žnybtai lenkti į viršų. - Žnybto aukštis 1,5 mm ±0,1 mm. |  |  |
| 7. | Artroskopinias kandiklis | - Kandiklis lenktas į kairę. - Žnybtai lenkti į viršų. - Žnybto aukštis 1,5 mm ±0,1 mm. |  |  |
| 8. | Artroskopinias kandiklis | - Kandiklis lenktas į dešinę. - Žnybtai lenkti į viršų. - Žnybto aukštis 1,5 mm ±0,1 mm. |  |  |
| 9. | Žirklės | - Diametras 3,5 mm ±0,1 mm. - Ilgis 130 mm ±5 mm. |  |  |
| 10. | Griebiančios žnyplės | - Diametras 4,5 mm ±0,1 mm. - Ilgis 130 mm ±5 mm. - Su užraktu. |  |  |
| 11. | Sterilizavimo dėklas | - Su minkštu kilimėliu instrumentų laikymui. - Išmatavimai: (500 mm x60 mm x200 mm) ±20 mm. - Su dangčiu. |  |  |

3 pirkimo dalis. Riešo artroskopiniai instrumentai -1 vnt.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Riešo artroskopiniai instrumentai | 1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Riešo artroskopiniai instrumentai – 1 kompl.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teleskopas | - Žiūrėjimo kampas 30±1°. - Diametras 2,7 mm ±0,1 mm. - Darbinis ilgis 100 mm ±3 mm. - Autoklavuojamas. - Su plovimo ir sterilizavimo dėklu. |  |  |
| 2. | Šviesolaidis | - Ilgis 2,3 mm ±0,1 mm. - Diametras 3,5 mm ±0,1 mm. |  |  |
| 3. | Trokaras | - Diametras 6,0 mm ±0,1 mm. - Automatinis užsifiksavimas prie teleskopo. - 2 rotuojami kraneliai. - Darbinis ilgis 130 mm ±2 mm. - Su buku obturatoriumi. |  |  |
| 4. | Kabliukas | - Darbinis ilgis 100 mm ±3 mm. - Kabliuko aukštis 2 mm ±0,1 mm. |  |  |
| 5. | Žnyplės | - Žnybtai šaukšto formos. - Diametras 2,5±0,2 mm. - Darbinis ilgis 110±1 mm. |  |  |
| 6. | Žnyplės | - Žnybtai pailgi su dantukais. - Diametras 2,5 mm ±0,2 mm. - Darbinis ilgis 110 mm ±1 mm. |  |  |
| 7. | Kandiklis | - Žnybtai kablio formos. - Diametras 2,5 mm ±0,2 mm. - Darbinis ilgis 110 mm ±1 mm. |  |  |
| 8. | Šaukštas | - Diametras 2,4 mm x1±0,1 mm. - Darbinis ilgis 100 mm ±1 mm. |  |  |
| 9. | Peilis | - Darbinis ilgis 100 mm ±1 mm. |  |  |
| 10. | Sterilizavimo dėklas | - Su inkštu kilimėliu instrumentų laikymui. - Išmatavimai: (500 mm x60 mm x200 mm) ±20 mm. - Su dangčiu. |  |  |