VPP-6613, TSD-1178

Apsauginių priemonių nuo rentgeno spinduliuotės infekcinių ligų korpusui techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Apsauginės nuo rentgeno spinduliuotės širmos, kiekis 1 komplektas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili sienelė su reguliuojamo aukščio stiklu (širma) (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Aprašymas | Mobili rentgeno apsauginė širma yra pastatoma ir reguliuojamo aukščio |  |
| 1.2. | Reikalavimai | - Skirta apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės; - Širmos paviršiai lengvai prižiūrimi, valomi. |  |
| 1.3. | Reikalavimai konstrukcijai ir dydžiui | - Mobili (pagrindas su ratukais); - ≥ 2 ratukai fiksuojami (su stabdžiu); - Su rankenomis transportavimui; - Sudaryta iš dviejų dalių: skaidrios dalies (švinuoto stiklo arba švinuoto akrilo) ir metalo (arba lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos). Apatinė dalis metalinė (arba iš lygiavertės pagal reikalaujamą švino ekvivalentą ir lengvai prižiūrimos, valomos medžiagos), viršutinė dalis – švinuotas stiklas arba švinuotas akrilas; - Širmos matmenys: - aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 115 cm (nuleidus) iki 188 cm ištraukus švinuotą stiklą arba akrilą; - skaidrios dalies plotis 70 cm ± 10 cm; - Atstumas tarp grindų ir skydo apačios ne didesnis kaip 10 cm; - Ratukai laisvai judantys; - Pridedamas papildomas ratukų komplektas arba suteikiama garantija ratukų nusidėvėjimo, pažeidimo atveju. |  |
| 1.4. | Priedų bėgelis | - Širma su priedų bėgeliu; - Bėgelio modelis pasirenkamas užsakymo metu. |  |
| 1.5. | Švino ekvivalentai | - Viršutinės (skaidrios) dalies švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Apatinės dalies švino ekvivalentas ≥ 1,0 mm Pb. |  |
| 1.6. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |  |
| 1.7. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 1.8. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus |  |
| 1.9. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 1.10. | Įrangos pristatymas ir sumontavimas (jeigu reikia) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 1.11. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 2. | Prie lubų tvirtinama apsauga nuo rentgeno spindulių (lubinė širma) (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Konsolės konstrukcijos tipas | - Lubinė konsolė; - Dvigubų alkūnių (išmatavimai pritaikomi individualiai pagal patalpas); - Su apsauginiu ekranu (širma) nuo rentgeno spinduliuotės. |  |
| 2.2. | Konsolės tvirtinimas | - Kolona tvirtinama tiesiogiai prie lubų-perdangos (kolonos išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį užsakymo metu); - Kolonos pozicija stacionari. |  |
| 2.3. | Apsauginis ekranas (širma) | - Dydis (plotis × aukštis) ne mažiau negu 75 cm × 60 cm; - Orientuotas horizontaliai; - Yra suformuota kampinė paciento formos išpjova; - Ekranas skaidrus; - Pagamintas iš švinuoto akrilo ar lygiavertės medžiagos; - Švino ekvivalentas ne mažiau negu 0,5 mm Pb; - Pozicionuojamas virš paciento. |  |
| 2.4. | Apsauginiai lapeliai | - Švino ekvivalentas ne mažiau negu 0,5 mm Pb; - Prie paciento anatomijos prisitaikantys, lankstūs lapeliai; - Tvirtinami apsauginio ekrano (širmos) apatiniame krašte. |  |
| 2.5. | Apsauginio ekrano (širmos) sukimosi ašis | - Sukasi aplink centrinę horizontalią ašį; - Sukasi ≥ 350° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu prie dvigubos alkūnės). |  |
| 2.6. | Reikalavimai dvigubai alkūnei | - Didžiausias pasiekiamas atstumas nuo kolonos ašies (pilnai išskleidus horizontaliai) ≥ 1,6 m; - Vertikalaus judėjimo diapazonas ≥ 1,1 m; - Integruota svorio kompensavimo sistema; - Sukasi ≥ 270° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu prie kolonos); - Sukasi ≥ 330° aplink vertikaliąją ašį (ties tvirtinimu tarp alkūnių segmentų). |  |
| 2.7. | Valymas | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms |  |
| 2.8. | Komplektacija | Komplektuojama su priemonėmis, skirtomis apsauginės širmos tvirtinimui ir funkcionavimui, įskaitant montavimą |  |
| 2.9. | Atitikties deklaracija | Pridedama apsauginio ekrano (širmos) švino ekvivalento atitikties deklaracija |  |
| 2.10. | Pateikiama dokumentacija | Kartu pateikiama naudotojo instrukcija ir priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 2.11. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 2.12. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 2.13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (apimantis pritvirtinimą prie lubų, komplektuojamų priedų sumontavimą, išbandymą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 2.14. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas apsauginių nuo rentgeno spinduliuotės širmų komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas, švino ekvivalento atitikimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).

2 pirkimo dalis. Asmens apsauginės priemonės nuo rentgeno spinduliuotės, kiekis 10 komplektų

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektas | Asmens apsauginių priemonių nuo rentgeno spinduliuotės 1 komplektą sudaro: - Apsauginis sijono ir liemenės komplektas su atskira kaklo apsauga – 1 vnt.; - Apsauginiai akiniai – 1 vnt. |  |
| 1.1. | Apsauginis sijono ir liemenės komplektas su atskira kaklo apsauga |  |  |
| 1.1.1. | Paskirtis | Skirti apsaugai nuo jonizuojančios spinduliuotės |  |
| 1.1.2. | Apsauginė medžiaga | Kaklo apsauga, liemenė ir sijonas pagaminti iš bešvinės rentgeno spinduliuotę ekranuojančios medžiagos |  |
| 1.1.3. | Švino ekvivalentas | - Kaklo apsaugos (apsaugos skydliaukei) švino ekvivalentas ≥ 0,50 mm Pb; - Liemenės ir sijono apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (liemenės ir sijono) komplekto priekinės dalies švino ekvivalentas ≥ 0,50 mm Pb, nugarinės dalies ≥ 0,25 mm Pb. |  |
| 1.1.4. | Konstrukcija | - Apykaklės, liemenės ir sijono komplekto dalys priekyje pilnai persidengia (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos kaklo apsaugos priekinė dalis persidengia su siūloma liemene); - Kaklo apsaugos (apsaugos skydliaukei) priekinė dalis praplatinta; - Paminkštinti įsiuvai pečiams; - Liemenės užsegimas priekinėje dalyje „velcro“ tipo arba lygiavertis; - Sijono užsegimas priekinėje dalyje „velcro“ tipo (arba lygiavertis) su papildoma sagtimi tvirtesniam užsegimui; - Kaklo apsaugos (apsaugos skydliaukei) užsegimas nugarinėje dalyje „velcro“ tipo arba lygiavertis. |  |
| 1.1.5. | Dydis | - Liemenės ir sijono dydžiai: užsakymo metu galima pasirinkti dydį nuo mažo iki didelio (S, M, L, XL) arba gaminami pagal individualius užsakovo matmenis; - Sijono ilgį galima pasirinkti iš ≥ 3 variantų arba gaminama pagal individualius užsakovo matmenis. |  |
| 1.1.6. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ne mažiau kaip 4 spalvų (nurodykite siūlomas spalvas) |  |
| 1.1.7. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugų nuo rentgeno spinduliuotės komplekto (atskirų dalių) arba etiketėse |  |
| 1.1.8. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės (apykaklės, liemenės ir sijono) komplektu pateikiamos jo priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 1.1.9. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 1.1.10. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 1.1.11. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |
| 1.2. | Apsauginiai akiniai |  |  |
| 1.2.1. | Paskirtis | Skirti akių apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės |  |
| 1.2.2. | Rėmelių medžiaga | Rėmeliai pagaminti iš nailono arba lygiavertės medžiagos |  |
| 1.2.3. | Apsauginė medžiaga | Su apsauginiais stiklais, įmontuotais priekyje, bei apsauginiais stiklais arba kitos medžiagos apsaugomis, silpninančiomis rentgeno spinduliuotę šonuose |  |
| 1.2.4. | Švino ekvivalentas | Priekinių apsauginių stiklų švino ekvivalentas ≥ 0,75 mm Pb, šoninių apsauginių stiklų (arba kitos medžiagos) ≥ 0,5 mm Pb |  |
| 1.2.5. | Konstrukcija | Akinių svoris ne daugiau kaip 96 g |  |
| 1.2.6. | Dydis | - Galima rinktis iš ne mažiau kaip 3 dydžių; - Konkretus dydis pasirenkamas užsakymo metu. |  |
| 1.2.7. | Komplektacija (pageidautina) | Kartu su akiniais komplektuojami: - Akinių dėklas; - Akinius prilaikanti juostelė. |  |
| 1.2.8. | Švino ekvivalento identifikavimas | Švino ekvivalentas nurodytas ant apsaugos nuo rentgeno spinduliuotės priemonės |  |
| 1.2.9. | Priežiūros rekomendacijos | Kartu su akiniais pateikiamos jų priežiūros rekomendacijos lietuvių kalba |  |
| 1.2.10. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti IEC 61331:2014 arba DIN EN 61331:2016 arba lygiaverčius standartus |  |
| 1.2.11. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 1.2.12. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas individualių asmens apsauginių priemonių nuo rentgeno spinduliuotės komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas, švino ekvivalento atitikimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda medicinos personalo apmokymą naudotis priemonėmis / įranga (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).

___________________________