MOTORINĖS IR KOGNITYVINĖS REABILITACIJOS, PAREMTOS VIRTUALIOS REALYBĖS TECHNOLOGIJOMIS, SISTEMOS PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Pirkimo objektas – motorinės ir kognityvinės reabilitacijos, paremtos virtualios realybės technologijomis, sistema (toliau – Prekė).

- Pirkimo objektui keliami reikalavimai:

| Eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Parametrų reikšmės | Pastabos/pasiūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios savybės: |  |  |
| 1.1. | Medicinos prietaisas, naudojantis įtraukiančias virtualios realybės technologijas motorinei ir kognityvinei reabilitacijai. | Būtina |  |
| 1.2. | Sistema sukuria įvairaus tipo projekcijas ant sienų ar grindų, su kuriomis pacientas gali sąveikauti. | Būtina |  |
| 1.3. | Judesių analizės įrenginys aptinka paciento elgseną ir atitinkamai projektuoja aplinką, suteikdamas stiprų stimuliacinį bei reabilitacinį garso ar vaizdo grįžtamąjį ryšį. | Būtina |  |
| 2. | Programinės įrangos savybės: |  |  |
| 2.1. | Internetinė sąsaja leidžia dirbti keliems vartotojams (angl. multi-user access). | Būtina |  |
| 2.2. | Lengvai pritaikomi klinikiniai pratimai, aiškios ir lengvai suprantamos pacientų ataskaitos. | Būtina |  |
| 2.3. | Prieinama iš kompiuterio, planšetės ar išmaniojo telefono. | Būtina |  |
| 3. | Judesio jutiklio techninė specifikacija: |  |  |
| 3.1. | Matmenys ir svoris | ne didesni kaip 115 mm (±2 mm) x 40 mm (±2 mm) x 65 mm (±2 mm); svoris - ne didesnis kaip 335 g |  |
| 3.2. | Vaizdo kadrų dažnis (angl. Frame rate) | ne mažiau nei 30 fps |  |
| 3.3. | Giluminė kamera (angl. Depth camera) | ne mažiau nei 1 MP ToF (Time-of-Flight) kamera |  |
| 3.4. | Spalvų kamera (angl. Colour camera) | ne žemesnės kokybės nei 4K RGB su HDR, „rolling shutter“ jutiklio tipu |  |
| 3.5. | Judesio jutiklis (IMU) | 6 laisvės laipsniai (6DoF) – apima trijų ašių akselerometrą ir trijų ašių giroskopą |  |
| 3.6. | Maitinimo jungtis | įrenginys maitinamas naudojant pateiktą maitinimo laidą (USB Type-C/DC, vidut. 4,35 W). |  |
| 3.7. | Duomenų jungtis | ne žemesnė versija nei USB 3.2 Gen 1 duomenų perdavimui. Jei laidas per trumpas, turi būti pateiktas aktyvus prailginimo kabelis su išoriniu maitinimu. |  |
| 4. | Mini kompiuterio sistemos valdymui techninė specifikacija: |  |  |
| 4.1. | Procesorius | turi būti su ne prastesniu nei Intel® Core™ i7-1165G7 keturių branduolių procesoriumi (arba lygiaverčiu). Procesoriaus bazinis dažnis – ne mažesnis kaip 2,8 GHz, turbo dažnis – ne mažesnis kaip 4,4 GHz. |  |
| 4.2. | Operacinė sistema | Linux Ubuntu (arba lygiaverte) operacine sistema |  |
| 4.3. | Grafika | turi būti su dedikuota vaizdo plokšte NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 arba lygiaverte, užtikrinančia 3D vaizdo apdorojimą bei dirbtinės regos algoritmų vykdymą realiu laiku. |  |
| 4.4. | Kietasis diskas | turi būti su NVMe™ GEN3 SSD disku, užtikrinančiu greitą duomenų skaitymą ir rašymą. |  |
| 4.5. | SSD disko talpa | ne mažiau kaip 1 TB M2 SDD |  |
| 4.6. | Operatyvioji (RAM) atmintis | Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 (2 x 8 GB). |  |
| 4.7. | Duomenų perdavimo technologijos | Įrenginys turi turėti šias integruotas jungtis ir bevieles technologijas: - Intel® Gb Ethernet tinklo sąsają; - Intel® Wi-Fi 6 AX201 belaidžio ryšio modulį; - Bluetooth® 5.1 sąsają. |  |
| 4.8. | Jungtys | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip: - 2 × Thunderbolt™ 4 jungtis; - 1 × Mini DisplayPort 1.4; - 1 × HDMI 2.0b; - 6 × USB 3.2 Gen 2x1 jungtis. |  |
| 4.9. | Maitinimas | turi būti maitinamas iš dedikuotas maitinimo šaltinis, 19,5 V |  |
| 4.10. | Jutiklių palaikymas | sistema turi užtikrinti galimybę prijungti iki 2 judesio jutiklių: - 1 skirtą grindų projekcijai; - 1 skirtą sienų projekcijai. |  |
| 4.11. | Matmenys ir svoris | ne didesni kaip 22,5 (±2 mm) x 14,5 (±2 mm) x 4,5 cm (±2 mm); įrenginio svoris - ne sunkesnis kaip 1,4 kg |  |
| 5. | Vaizdo projektorių techninė specifikacija: |  |  |
| 5.1. | Vaizdo projektorius sienų projekcijai: |  |  |
| 5.1.1. | Lęšis | turi būti itin trumpo projekcijos atstumo (angl. „Ultra-Short Throw“) tipo, leidžiantis formuoti didelį vaizdą iš labai trumpo atstumo. |  |
| 5.1.2. | Šviesos srautas | turi būti ne mažiau kaip 3200 ANSI liumenų, užtikrinant gerą vaizdo matomumą esant aplinkos apšvietimui. |  |
| 5.1.3. | Vaizdo raiška | ne mežesnė nei Full HD (1920 x 1080 pikselių) |  |
| 5.1.4. | Kontrasto santykis | ne mažiau nei 5000:1 |  |
| 5.1.5. | Jungtis | Ne mažiau kaip viena HDMI įvestis. |  |
| 5.1.6. | Garsiakalbiai | integruotų garsiakalbių galia ne mažiau kaip 16 W |  |
| 5.2. | Vaizdo projektorius grindų projekcijai: |  |  |
| 5.2.1. | Lęšis | turi būti trumpo projekcijos atstumo (angl. „Short Throw“) tipo, leidžiantis formuoti didelį vaizdą iš nedidelio atstumo iki projekcinio paviršiaus. |  |
| 5.2.2. | Šviesos srautas | turi būti ne mažiau kaip 3200 ANSI liumenų, užtikrinant gerą vaizdo matomumą esant aplinkos apšvietimui. |  |
| 5.2.3. | Vaizdo raiška | ne mažesnė nei Full HD (1920 x 1080 pikselių) |  |
| 5.2.4. | Kontrasto santykis | ne mažiau nei 5000:1 |  |
| 5.2.5. | Jungtis | Ne mažiau kaip viena HDMI įvestis |  |
| 5.2.6. | Garsiakalbiai | integruotų garsiakalbių galia ne mažiau kaip 16 W |  |
| 6. | Kompiuterio (Web) kameros techninė specifikacija: |  |  |
| 6.1. | Vaizdo raiška | Ne mažesnė kaip Full HD (1920 × 1080 pikselių); |  |
| 6.2. | Kadrų dažnis | ne mažiau nei 30 fps |  |
| 6.3. | Optika | Lešio plotis ne mažesnis kaip 64° |  |
| 6.4. | Mikrofonai | Turi turėti ne mažiau kaip vieną mikrofoną |  |
| 6.5. | Sąsaja | ne blogesnė negu USB 2.0 |  |
| 6.6. | Suderinamumas | Suderinama su pagrindinėmis operacinėmis sistemomis: Windows, macOS arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis |  |
| 6.7. | Korpuso ir montavimo galimybės | Lengvas ir lengvai tvirtinimas ant monitoriaus, planšetės ar stalo |  |
| 8. | Komplektacija: |  |  |
| 8.1. | Du jutikliai – vienas sienų, vienas grindų konfigūracijai | Būtina |  |
| 8.2. | Vaizdo projektorius sienų projekcijai | 1 vnt. |  |
| 8.3. | Vaizdo projektorius grindų projekcijai | 1 vnt. |  |
| 8.4. | Mini kompiuteris sistemos valdymui | 1 vnt. |  |
| 8.5. | Kompiuterio (Web) kamera | 1 vnt. |  |
| 8.6. | Į komplektą turi būti įtrauktas jungčių ir priedų rinkinys: |  |  |
| 8.6.1. | Aktyvus USB 3.0 prailginimo kabelis | - Užtikrina stabilų duomenų perdavimą USB 3.0 sąsajoje, net jei atstumas tarp įrenginio ir kompiuterio yra ilgesnis; - Privalo būti su išoriniu maitinimu, jeigu kabelio ilgis per didelis. |  |
| 8.6.2. | Jutiklio laikiklis | - 2 vnt.  leidžia tvirtai montuoti jutiklį ant sienos arba kitoje nurodytoje vietoje;  medžiaga – tvirta, patvari, atspari slydimui;  reguliuojamas kampas arba aukštis (pagal projekcijos / fiksavimo poreikį). |  |
| 8.6.3. | Maršrutizatorius: |  |  |
| 8.6.3.1. | Užtikrina bevielį tinklo ryšį Mini kompiuteriui | būtina |  |
| 8.6.3.2. | Operacinė sistema | OpenWrt (arba lygiavertė), iš anksto įdiegta. |  |
| 8.6.3.3. | Operatyvinės atminties kiekis | ne mažiau nei 128 MB |  |
| 8.6.3.4. | Palaikomas jungčių duomenų perdavimo greitis | ne mažiau nei 300 Mbps |  |
| 8.6.3.5. | Beviekio tinklo dažnio juostų palaikymas | ne mažiau nei: 2,4 GHz ir 5 GHz |  |
| 8.6.3.6. | Ryšio antenos | 2 išorinės (ne nuimamos), turi būti komplekte |  |
| 9. | Techninė specifikacija vartotojo darbo vietos įrangai: |  |  |
| 9.1. | Kompiuteris: | 1 vnt. |  |
| 9.1.1. | Operacinė sistema | macOS (naujausia versija) arba lygiaverte operacine sistema; |  |
| 9.1.2. | Procesorius | ne mažiau nei M2. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
| 9.1.3. | Operatyvioji (RAM) atmintis | ne mažiau nei 8 GB; |  |
| 9.1.4. | SSD disko talpa | ne mažiau kaip 256 GB; |  |
| 9.1.5. | Ekrano įstrižainė | ne mažiau nei 13,6’’ |  |
| 9.1.6. | Ekrano raiška | ne mažiau nei 2560 × 1664 |  |
| 9.1.7. | Bendras išorinių USB, kurių versija ne žemesnė nei 3.0, skaičius | ne mažiau 2 vnt. |  |
| 9.1.8. | Bendras išorinių "Thunderbolt 3" jungčių skaičius | Ne mažiau nei 2 vnt. |  |
| 9.1.9. | Maitinimas | integruotas baterijos įkroviklis. |  |
| 9.1.10. | Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.) | taip |  |
| 9.1.11. | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. | taip |  |
| 9.1.12. | Bevielė optinė pelė | taip |  |
| 9.2. | Planšetinis kompiuteris su belaide veikimo funkcija ir mobilaus interneto palaikymu (WiFi + LTE): | 1 vnt. |  |
| 9.2.1. | Operacinė sistema | iOS (arba lygiaverte) operacine sistema; |  |
| 9.2.2. | Ekrano įstrižainė | ne mažiau kaip 9,7“ ir ne daugiau kaip 11,2“ |  |
| 9.2.3. | Ekrano raiška | ne mažiau kaip 1920 x 1080 |  |
| 9.2.4. | Ekrano tipas | daugiajutiminis ("multi-touch") TFT LED tipo arba lygiavertis, pritaikytas belaidžiam „pieštukui“ |  |
| 9.2.5. | Vidinės atminties talpa | ne mažiau kaip 1TB; |  |
| 9.2.6. | Veikimas belaidžio ryšio pagrindu (WiFi) | Taip |  |
| 9.2.7. | LTE veikimo funkcija | Taip |  |
| 9.2.8. | Vaizdo plokštė | Taip |  |
| 9.2.9. | Garso plokštė, mikrofonas ir vidinis garsiakalbis garso atkūrimui; jungtis arba adapteris 3,5 mm jungčiai ausinėms ir mikrofonui | Taip |  |
| 9.2.10. | Išorinių USB jungčių skaičius | ne mažiau nei 1 vnt. |  |
| 9.2.11. | Deranti papildoma įranga | 1 vnt. įkroviklis, 1 vnt. duomenų perdavimo laidas ne trumpesnis nei 0,5 m 1 vnt. dėklas, saugantis ekraną nuo subraižymo; 1 vnt. klaviatura su magnetine jungtimi; 1 vnt. belaidis „pieštukas“ |  |
| 9.2.12. | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“/„refurbished“/„remarked“) įrangos. | Taip |  |
| 9.3. | Papildomų jungčių išplėtimo stotelė (1 vnt.) | AV daugiaportinis adapteris (Apple/USB-C suderinamas), užtikrinantis galimybę prijungti monitorius, USB įrenginius, Ethernet ir audio įrangą. |  |
| 10. | Kita: |  |  |
| 10.1. | Tiekėjas savo sąskaita pristato ir įrengia įrangą VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“, Žvejų g. 1, Palanga, Užsakovo nurodytoje patalpoje | Būtina |  |
| 10.2. | Darbuotojų mokymai | Techninis mokymas Užsakovo įstaigoje, ir mažiausiai 2 val. nuotoliniai mokymai. |  |
| 10.3. | Darbo su sistema vaizdo įrašai nemokamai pasiekiami internete | Būtina |  |
| 10.4. | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėnesiai |  |
| 10.5. | Vartotojo palaikymas | nuotoliniu būdu, o prireikus – vietoje |  |
| 10.6. | Kartu su įranga pateikiama instrukcija | Tiekėjas privalo kartu su įranga pateikti visus vartotojo vadovus, montavimo ir eksploatavimo instrukcijas, garantijos dokumentus bei programinės įrangos gaires lietuvių kalba. Dokumentai turi būti spausdinti arba elektroninėje formoje (PDF) ir lengvai prieinami vartotojui. |  |

- Tiekėjas pristato ir įrengia motorinės ir kognityvinės reabilitacijos, paremtos virtualios realybės technologijomis, sistemą Perkančiosios organizacijos nurodytame kabinete, adresu: VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas“, Žvejų g. 1, Palanga.

- Pirkimo objektas turi būti pristatytas ir paruoštas darbui per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, į šį terminą įeina ir personalo apmokymas.

- Prekės įsigijimas finansuojamas iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės įgyvendinamo tarptautinio projekto „Skaitmeninės sveikatos technologijos greitesnei pažeidžiamų grupių reabilitacijai ir socialinei įtraukčiai“ (Nr. LL-00270, SPEED UP), finansuojamo iš 2021-2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

_________________