## Pasiūlymas
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
KRIOTERAPIJOS APARATAS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Tiekėjo pastabos, pasiūlymai, komentarai
1.1. | Krioterapijos aparatas | 1
1.1.1. | Integruota zondų atpažinimo sistema, leidžianti aparatui automatiškai nustatyti atpažinti zondą ir pritaikyti tinkama dujų srautą - Būtina
1.1.2. | Zondo slėgio indikatorius, dujų srauto indikatorius, zondo temperatūros rodiklis bei gydymo laiko rodiklis pavaizduoti spalvotame ekrane - Būtina
1.1.3. | Galima nustatyti automatinį parametru valdymą arba valdymą rankiniu būdu - Būtina
1.1.4. | Galima nustatyti šaldymą ( ciklas, signalas, laikmatis) -būtina
1.1.5. | Automatinė zondų patikrinimo ir valymo funkcija - Būtina
1.1.6. | Neatsukus dujų baliono arba joms pasibaigus, apie tai pranešama - Būtina
1.1.7. | Galimybė nustatyti laikmatį bei rodyti iš anksto nustatytos procedūros trukmę- Būtina
1.1.8. | Balsinis procedūros laiko skaičiavimas kas 15s.
1.1.9. | Galimybė prijungti daugkartinius kriochirurginius kriozondus su neurostimuliacija: 1. Ilgis 90 mm+/- 1 mm, skersmuo 0,8 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 5mm +/- 1 mm, galas adatos formos. 2. Ilgis 80 mm+/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7mm +/- 1 mm, galas aštrus. 3. Ilgis 120 mm+/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7mm +/- 1 mm, galas aštrus. 4. Ilgis 120 mm+/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7mm +/- 1 mm, galas apvalus 5. Ilgis 150 mm+/- 1 mm, skersmuo 2 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 10mm +/- 1 mm, galas aštrus.
1.1.10. | Galimybė prijungti vienkartinius kriochirurginius kriozondus su neurostimuliacija - Būtina
1.1.11.
1.1.12. | Galimybė prijungti intraoperacinį kriochirurginį kriozondą skirta tarpšonkaulinio nervo šaldymui po operacinio skausmo gydymui : Ilgis 300 mm+/- 1 mm, skersmuo 3 mm+/- 0,1 mm, galas- apvalus, lenktas 35 laipsnių kampu
1.1.13. | Gali dirbti su CO2 arba su N2O dujomis - Būtina
1.1.14. | Svoris ne didesnis nei 15 kg
1.1.15. | Neurostimuliacijos funkcija (sensorinių nervų atpažinimas ir motorinių nervų atpažinimas) - Būtina
1.1.16. | Didžiausias tiekiamas galingumas - ne mažesnis nei 30 VA
1.1.17. | Komplektacija: 1. Aparatas; 2. Vežimėlis; 3. Kojinis jungiklis; 4. Atsarginės tarpinės ir plombos; 5. Vienkartinių zondų adapteris; 6. Kitos jungtys, vamzdeliai, adapteriai ir laikikliai, reikalingi pagrindinėms aparato funkcijoms užtikrinti; 7. Daugkartinis kriochirurginis zondas su neurostimuliacija - Ilgis 120 mm+/- 1 mm, skersmuo 1,3 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 7mm +/- 1 mm, galas aštrus – 2 vnt.; 8. Daugkartinis kriochirurginis zondas su neurostimuliacija: ilgis 150 mm+/- 1 mm, skersmuo 2 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 10mm +/- 1 mm, galas aštrus– 1 vnt.; 9. Vienkartinis kriochirurginis zondas skirta sakroiliakinio sanario krioabliacijai: Ilgis 150 mm+/- 1 mm, skersmuo 2 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 45 mm +/- 1 mm, galas aštrus, lenktas – 1 vnt.; 10. Vienkartinis kriochirurginis zondas skirta kelio sanario nervų krioabliacijai: Ilgis 150 mm+/- 1 mm, skersmuo 2 mm+/- 0,1 mm, šaldančios dalies ilgis 25 mm +/- 1 mm, galas aštrus, lenktas – 1 vnt; 11. Pasyvios neurostimuliacijos elektrodai – 5 vnt.