## specifikacija
SPS 1 priedas
STERILIZACINĖS EKSPLOATACINĖS PRIEMONĖS (NR. 10072)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 1, 7, 8, 9, 10, 17, 24 turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius iki vokų atvėrimo dienos.
7. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai.
Pirk. dalies Nr. | Priemonės (prekės) pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Maksimaluskiekis, vnt. | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM* tarifas ٪ | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos- TIKSLŪS PARAMETRAI, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ | Maksimali planuota pirkimo lėšų suma Eur be PVM | Maksimali planuota pirkimo lėšų suma Eur su PVM
1. | Etileno oksido dujų balionėlis | Etileno oksido sujų balionėliai, tinkantys Steri - VAC 8 XL (3M gamintojo)sterilizatoriams. Kapsulėse yra 100 proc. skysto etileno oksido. Etileno oksido svoris kapsulėje 170 g. Kartu su pasiūlymu pateikti pavyzdį - 2 vnt. | Vmt. | 1600 | [5 empty] | 60800 | 73568
2. | Valymo kokybės ir likučių nustatymo testai | [8 empty] | 33662 | 40731.02
2.1. | Plovimo kokybės testas automatiniuose dezinfekuojančiouse plautuvuose. | Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose. Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksių-standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas standartizuotu hemoglobinu. Pateikti testo validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, spaustukais tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. | vnt. | 6000
2.2. | Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei vertinti automatiniuose dezinfekuojančiuose plautuvuose | Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose. Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksių-standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas standartizuotu hemoglobinu. Pateikti testo validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą (poz. 2,3). Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. | vnt. | 1500
2.3. | Prietaisas plovimo testams tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose atlikti. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Sudarytas iš dviejų dalių, sujungiamų sriegiu. Viduje yra kamera plovimo kokybės vertinimo testui. Prietaiso gale yra išsukama Luer-Lock tipo jungtis | vnt. | 4
2.4. | Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei vertinti automatiniuose dezinfekuojančiuose plautuvuose | Testas imituoja lankstaus endoskopo kanalą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta dviejų rūšių taršos medžiaga. Taršos medžiaga: 1) Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksių-standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas standartizuotu hemoglobinu; 2) polisacharidų mišinys. Testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į lankstaus endoskopo kanalą imituojantį prietaisą. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. | vnt. | 3450
2.5 | Prietaisas plovimo testams lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose atlikti. | Sudarytas iš 1 m ilgio silikoninės žarnelės ir nerūdijančio plieno kapsulės (sudaryta iš dviejų dalių, sujungiamų sriegiu). Viduje yra kamera plovimo kokybės vertinimo testui. Turi LuerLock jungtį. | vnt. | 12
2.6. | Testas kraujo likučiams ant nukenksmintų instrumentų aptikti po rankinio arba automatinio valymo | Testas kraujo likučiams ant paviršių nustatyti. Testą sudaro aktyvatoriaus ir reagento mėgintuvėliai bei mėginio paėmimo tamponas. Jautrumas ne mažesnis nei 0,1 µg kraujo likučių. Testo rezultatas matomas iš karto atlikus testą (reagento tirpalo spalvos pokytis). Testas skirtas ir denatūruoto (netirpaus vandenyje) kraujo likučiams aptikti. | vnt. | 120
2.7. | Testas ulrtagarso vonelių veiksmingumui tikrinti | Testas skirtas ultragarsinių plovimo vonelių energijos vertinimui. Teigiamą rezultatą indikuoja ryškus testo ampulės spalvos pokytis. | vnt. | 60
Viso 2 p. d.:
3. | Greito veikimo biologiniai indikatoriai | Forma: ampulė s su Geobacillus stearothermophilus sporomis. Kamštelis su cheminiu proceso indikatoriumi (su spalvos pasikeitimo etalonu). Galutinis įvertinimas po 3 inkubavimo valandų, tinkamas į inkubatoriui Attest™ Auto – Reader | vnt. | 700 | [5 empty] | 2800 | 3388
4. | Absorbuojantis popierius | Skirtas iškloti konteinerių dugnus ir garų sterilizacijos metu kameroje susidariusiam, pertekliniam drėgmės kiekiui sugerti; Pageidaujamas dydis 50 x 30 (+/- 5) cm. | vnt. | 114000 | [5 empty] | 5700 | 6897
5. | Žymeklis - indikatorius | Skirtas informacijos užrašymui ant sterilizuojamų paketų, sterilizacijos proceso kontrolei. Po sterilizacijos pakeičia spalvą. Atitinka ISO 11140, 1 klasės reikalavimus. | Vnt. | 800 | [5 empty] | 11200 | 13552
6. | Skystis metalo konteineriams valyti | Purškiamas skaidrus skystis, skirtas klijų, teršalų, silikono likučių šalinimui nuo sterilizacijos konteinerių ir metalinių krepšelių šalinimui. Greito poveikio ( iki 1 min.). Negadina paviršių, nepaliekantis dėmių, nesukeliantis korozijos. Pakuotė: 500 ml +/- 10 proc.su purkštuvu. | Vnt. | 500 | [5 empty] | 5000 | 6050
7. | Lipni indikatorinė juostelė, skirta sterilizacijai vandens garais | Susukta į 1,9 – 2,5cm pločio ir X 50m (nuokrypis ± 5 m) ilgio ritinėlius; vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios vandens garų poveikyje keičia spalvą. Temperatūros režimas 121 - 134 ° C. Turi atitikti EN 867-1 Klasė A/ISO 11140-1 1-os klasės reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti pavyzdžius - 3 vnt. | Vnt. | 3000 | [5 empty] | 7800 | 9438
8. | Lipni indikatorinė juostelė, skirta sterilizacijai etileno oksido dujomis | Susukta į 1,9 – 2,5cm pločio ir X 50 m (nuokrypis ± 5 m) ilgio ritinėlius; vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios EO dujų poveikyje keičia spalvą. Turi atitikti EN 867-1 Klasė A/ISO 11140-1 1-os klasės reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti pavyzdžius - 2 vnt. | Vnt. | 100 | [5 empty] | 300 | 363
9. | Išorinis cheminis indikatorius- lipdukas etileno dujų sterilizacijai | Skirta EO sterilizacijai, turi atitikti LST EN ISO 11140-1, 1 tipas (pateikti patvirtinančius dokumentus); Indikatoriai skirti visų tipų paketų žymėjimui sterilizuojant EO. Indikatoriaus pavidalas – dviguba lipni etiketė, indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių, atspausdinama rankiniu spausdintuvu, turi tikti naudoti kartu su įstaigoje naudojamais rankiniais spausdintuvais; indikatoriai turi būti susukti į ritinius (750 – 800 vnt.), neišsitrintų, neišbluktų, neišsilietų prieš sterilizaciją, sterilizacijos proceso metu bei išliktų stabilūs po sterilizacijos laikant ne trumpiau kaip 3 metus; Ant cheminio indikatoriaus turi būti vieta reikiamai informacijai įrašyti: ne mažiau kaip 3 eilutės, ne mažiau 36 spausdintų ženklų, 1-je eilėje ne mažiau 12 ženklų, 1-je eilėje turi būti numatyta galimybė spausdinti raidžių ir skaičių kombinacijas, po sterilizacijos turi būti aiškus spalvų pasikeitimas; Ant cheminio indikatoriaus turi būti nurodytas: sterilizacijos būdas (EO), aiškus žodinis indikatoriaus spalvų pasikeitimas po sterilizacijos; Indikatorius turi nenukristi nuo paketo sterilizacijos metu ir po sterilizacijos proceso, ypač stiprios fiksacijos, turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus, asmens sveikatos įstoriją nenaudojant klijų (indikatoriaus išmatavimai: 3 cm x 2 cm ± 5%). Kartu su pasiūlymu pateikti pavyzdį - 1 rul. | Vnt. | 225000 | [5 empty] | 2250 | 2722.5
10. | Spausdintuvo popieriaus juostelė EO sterilizatoriams | Susukta į rulonus, skirta etileno oksido sterilizatoriams 3M Steri - Vac gas sterilizer B XL darbo ciklo parametrams registruoti. Išmatavimai: 80 mm pločio ir 53 mm skersmens (+/- 2 mm). Kartu su pasiūlymu pateikti pavyzdį - 1 vnt. | Vnt. | 80 | [5 empty] | 1280 | 1548.8
11. | Sterilizavimo konteinerių plombos | Vienkartinio naudojimo, plastikinės. Lankelio formos su vieame gale užsibaigiančia strėlyte ir kiaurymine niša kitame gale. Skirta užrakinti ir išsaugoti ligoninėje naudojamų instrumentų konteinerių sterilumą nuo atsitiktinio atidarymo. Supakuota pakuotėse po ne mažiau nei 1000 vnt. | Vnt. | 140000 | [5 empty] | 15000 | 18150
12. | Vienkartinės apsaugos aštriems instrumentams atsparios aukštai temperatūrai, tinkamos naudoti garų sterilizatoriuose. | Atsparios aukštai temperatūrai, tinkamos naudoti garų sterilizatoriuose, pagamintos iš ne mažiau 200g/m2 popieriaus, atsparaus pradūrimams | [7 empty] | 2800 | 3388
12.1 |  | 25 mm pločio +/- 10 proc. | vnt. | 20000
12.2 |  | 50 mm pločio +/- 10 proc. | vnt. | 20000
Viso 12 p. d.:
13. | Garų vidinis cheminis indikatorius | Vidinis cheminis indikatorius, skirtas paketo kontrolei garų sterilizatoriuose (frakcionuoto vakuumo ) 121-134 C. Atitinkantis ISO11140-1 , EN 867-1. 4 klasės indikatorius. Indikatorius, juostelės pavidalo 1,5 cm (±0,5) x 10 cm (±3 cm).Tinkamas klijuoti į paciento ir sterilizacinės dokumentus, krovinio registracijos korteles. Ant indikatoriaus turi būti pateiktas spalvos pasiketimo etalonas. Pakuotė ne mažiau 200 vnt. | Vnt. | 160000 | [5 empty] | 9600 | 11616
14. | Terminis popierius | Terminis spausdintuvų popierius, susktas rulonais, 11 +/- 0,5 cm pločio, tinkamas GetingeGSS67 garų sterilizatoriams. | Vnt. | 700 | [5 empty] | 5600 | 6776
15. | Spausdintuvo popieriaus terminė juostelė | Susukta rulonuose, rulono plotis 57±2 mm, diametras 57±2 mm. Tinkama kieto inventoriaus plovimo - dezinfekcijos mašinai BeliMed CS 750 | Vnt. | 60 | [5 empty] | 480 | 580.8
16. | Terminis popierius spausdintuvui | Susukta rulonuose, rulono plotis 57±2 mm, diametras 47±2 mm. Tinkamas Belimed gamintojo instrumentų plovimo - dezinfekavimo mašinose ir garų staerilizatoriuose. | Vnt. | 1200 | [5 empty] | 9600 | 11616
17. | Rašalo kasetė | Rašalo kasetė FAMO gamintojo pakuotės sandarinimo siūlėtuvui. Pateikti pavyzdį - 1 vnt. kartu su pasiūlymu. | Vnt. | 240 | [5 empty] | 7200 | 8712
18. | Plokštelės plovimo mašinų krepšeliams | Plastikinės plokštelės krepšelių žymėjimui sukomplektuotos su silikoninėmis kniedėmis; plaunamos, dezinfekuojamos, atsparios cheminių medžiagų ir temperatūros poveikiui (100°C). Pritaikytos rašymui vandeniui atspariu rašikliu bei atsparios rašalo valikliams/tirpikliams; Įvairių spalvų (balta, raudona, skaidri, žalia, mėlyna, juoda, oranžinė, ruda, pilka, violetinė, žydra); Ant vienos plokštelės turi būti 3-4 angos kniedėms; Turi būti ženklintos CE ženklu pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB (pateikti atitikties deklaraciją); | [7 empty] | 3920 | 4743.2
18.1 | 90 x 55 mm (±5mm) |  | Vnt. | 700
18.2 | 60 x 40 mm (±5mm) |  | Vnt. | 700
Viso 18 p. d.:
19. | Priemonė (alyva) chirurginių instrumentų priežiūrai | Skirta besisukančių jėgos sistemos dalių supurškimui prieš sterilizavimą. Suteikia lubrikacijos ir antikorozijos efektą.Purškiamas, sudėtyje nėra silikono. Supakuota flakonėliuose po 300 ± 10 ml. | Vnt. | 100 | [5 empty] | 4500 | 5445
20. | Neaustinio pluošto pakavimo medžiaga | Svoris ne mažiau 45 g/m2 storis ne mažiau 220 µm. Atsparumas tempimams: išilginis ne mažiau 1600 N/m, skersinis ne mažiau 1000 N/m, plyšimo stiprumas ne mažiau 210 kPa, Pakuotė – dviguba: pirminė sandari plastikinė, antroji – kartoninė. Dydis 150 x 185 cm (± 5 cm) | Vnt. | 400 | [5 empty] | 640 | 774.4
21. | Medicinos priemonių pakavimo popierius | Skirtas sterilizacijai garais. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, sunkių rinkinių pakavimui. Pagamintas iš 100 % sustiprintos sintetikos pluošto, be latekso, priemaišų. Medžiagos svoris ne mažiau 85g/m2. Turi būti sukarpytas nurodyto dydžio lakštais po 2 vnt. Atitinka ISO 11607-1, EN 868-2 | [7 empty] | 8000 | 9680
21.1 |  | 100x100cm | Vnt. | 3000
21.2 |  | 120x120 cm | Vnt. | 1000
Viso 21 p. d.:
22. | Plastiko sterilizacijos juostos | Beklostės sterilizacijos juostos, be celiuliozės, skirtos medicininių instrumentų pakavimui sterilizacijai vandenilio peroksido plazmos sterilizatoriuje STERRAD 100NX. Juostos turi atitikti LST EN 11607-1 ir 2 dalies reikalavimus (pateikti įrodančius dokumentus). Su išoriniais poveikio idikatoriais peroksido plazmos dujoms. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšti, atsidaryti per siūles. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl juostų užlydimo temperatūros. Prekė turi būti ženklinta CE ženklu. | [7 empty] | 5640 | 6824.4
22.1 | 75 mm ± 20 mm |  | m | 1000
22.2 | 100 mm ± 20 mm |  | m | 1000
22.3 | 150 mm ± 20 mm |  | m | 1000
22.4 | 200 mm ± 20 mm |  | m | 1000
22.5 | 350 mm ± 20 mm |  | m | 800
22.6 | 500 mm ± 20 mm |  | m | 600
Viso 22 p. d.:
23. | Biologinis indikatorius | Biologiniai indikatoriai su Geobacillusstearothermophilus (ATCCV 7953), naudojami nuolatinei sterilizacijaos kontrolei vandenilio plazmos sterilizatoriuje STERRAD NX 100. Tinkami naudoti 3M gamybos inkubatoriuje Attest TM steamincubator 56 ⁰C. Indikatoriaus forma - ampulė. Privalomas ryškus spalvos pasikeitimas, turi būti spalvų pasikeitimo etalonas. Prekė turi būti ženklinta CE ženklu (pateikti tai įrodančius dokumentus). | Vnt. | 720 | [5 empty] | 2160 | 2613.6
24. | Barkodų spausdinimo juosta su išoriniu cheminiu indikatoriumi | Barkodų spausdinimo juosta, tinkanti darbui su printeriu CAB A4+, juostos plotis 70mm+-/ 10 proc., ilgis 80 metrų +/- 10 proc.. Juostoje turi būti 1 cm pločio cheminis indikatorius (proceso indikatorius), tinkantis kontroliuoti sterilizaciją frakcionuoto vakumo garų sterilizatoriuose, atitinkantis LST EN 11140-1, 1 klasę. Juosta turi būti dvigubo lipnumo, tinkanti sterilių gaminių atsekamumo sistemai. Kartu su pasiūlymu pateikti pavyzdį - 1 rulonas | m | 1120 | [5 empty] | 2008 | 2429.68
25. | Vandenio peroksido kasetė | Skirta vandenilio peroksido dujų plazmos sterilizatoriui STERRAD NX100. Ženklinta CE -enklu. | Vnt. | 240 | [5 empty] | 33600 | 40656
26. | Rėmas avalynei plauti | Rėmas avalynės plovimui CS750 M/L mašinose. 5 lygių rėmas, skirtas plauti 40 avalynės porų. Matmenys (Ilgis x plotis x aukštis) 1592 x 828 x 1605 mm Pagamintas iš 1,4301 (AISI 304) nerūdijančio plieno. | vnt. | 1 | [5 empty] | 4800 | 5808
27. | Medicininiai tinkliniai krepšeliai instrumentų plovimui | Skirti sudėti medicinos prietaisus valymui - dezinfekavimui automatinėse instrumentų plovimo mašinose. Iš nerūdijančio plieno. Vidinėje pusėje turi rankenėles laisvai istraukiančiais į viršų; tinklelio langeliai ne didesni kaip 0,5 cm; | [7 empty] | 4400 | 5324
27.1 |  | 48 cm x 25 cm x 5 cm +/- 10 proc. | Vnt. | 20
27.2 |  | 25 cm x 24 cm x 5 cm +/- 10 proc. | Vnt. | 20
Viso 27 p. d.:
28. | Medicininiai tinkliniai krepšeliai su dangčiu instrumentų plovimui | Skirta sudėti smulkius ( pvz.odontologiniai grąžteliai) medicinos prietaisus valymui - dezinfekavimui į automatinės intsrumentų plovimo mašiną. Iš nerudijančio plieno tinklelio, sandariai ( su fiksatoriumi) užsidarantys: | [7 empty] | 8800 | 10648
28.1 |  | 7,5 x 7,5 cm (+/- 0,5 cm), kai tinkalelio langeliai ne didesni nei 2 mm | Vnt. | 40
28.2 |  | 10,5 x 10,5 cm (+/- 1 cm), kai tinkalelio langeliai ne didesni nei 1 mm | Vnt. | 20
28.3 |  | 27,5 x 16 cm (+/- 1 cm), kai tinkalelio langeliai ne didesni nei 2 mm | Vnt. | 20
Viso 28 p. d.:
29. | Indikatoriai, skirti vandenilio plazmos dujų sterilizacijai | Vidiniai, cheminiai indikatoriai, skirti poveikio kontrlei sterilizuojant vandenio peroksido dujų plazma. | Vnt. | 1000 | [5 empty] | 1000 | 1210
30. | Rašalo kasetė siūlėtuvo Hawo spausdintuvui | Skirta naudoti rotacinio siūlėtuvo HAVO 3010 spausdintuvui. Rašalo spalva juoda. Kasetė originali, nepildoma. Kasetės juostos plotis 13 mm. | Vnt. | 600 | [5 empty] | 13800 | 16698
31. | Vienkartiniai filtrai sterilizacijos konteineriams | Vienkartinio naudojimo popierinis filtras skirtas sterilizacijai garais. Pagamintas iš medicininio popieraisus su cheminiu indikatoriumi. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1:2009, LST EN ISO 11140-1:2009 standartus, DIN58953-6 ir 93/42/CEE 1 klasės medicinos prietaisų direktyvą; Prekė ženklinta CE ženklu. Siūlyti gaminius tiksliai atitinkančius papunkčiuose nurodytiems dydžiams, kurių gamintojai nerekomenduoja filtrų papildomai karpyti, lankstyti ir pan. paruošimo naudoti būdų. | [7 empty] | 1660 | 2008.6
31.1 | Tinkantys Aesculapo konteineriams 16,5 cm x 25,5 cm |  | Vnt. | 2000
31.2 | Tinkantys Geuder G198443 konteineriams 23 cm X 23cm |  | Vnt. | 2000
31.3 | Tinkantys Karl Storz konteineriams 24 cm x 54 cm |  | Vnt. | 2000
Viso 31 p. d.:
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
2. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei perkančiosios organizacijos suplanuotas PVM , tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas (žr. SPS 18 p. pastabą).
3. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. *Pastaba dėl taikomo PVM tarifo dydžio. PO kainos suplanuotos taikant 21 % PVM tarifą, Tais atvejais, kai pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas, kuriam pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 5 d. taikomas 0 proc. PVM tarifas, arba pasiūlymą teikia PVM mokėtoju neįsiregistravęs Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo (ne PVM mokėtojas), tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių pasiūlyme taikomas 0 proc PVM tarifas arba PVM netaikomas.