TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Endoskopinės įrangos komplektas, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
|  | Aukštos raiškos monitorius – 1 vnt. | - LED pašvietimo technologija; - Šviesumas ≥ 700 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Įvesties jungčių tipai: - ≥ 1 x DVI arba 3G-SDI; - Medicininės paskirties. |  |  |  |
|  | Vaizdo procesorius – 1 vnt. | - Integruotas arba atskiras LED šviesos šaltinis; - Endoskopas prie vaizdo procesoriaus jungiamas viena jungtimi; - DVI-D arba 3G-SDI tipo arba lygiavertė jungtis; - Galimybė išsaugoti nuotraukas USB tipo nešiojamame atminties įtaise; - Suderinamumas: - Gastroskopai su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; - Kolonoskopai su optinio priartinimo „zoom“ funkcija; - Enteroskopai su balionu dilatacijai; - Ultragarsinė endoskopija; - Chromoendoskopijos režimai: - Raudonos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimą (kitus pažeidimus) ir jo ribas; - Mėlynos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, skirtas išryškinti mikro kraujagyslių tinklą bei gleivinės paviršiaus struktūras. |  |  |  |
|  | Gastroskopas – 2 vnt. | - Vaizdo sensoriaus tipas CMOS; - Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; - Matymo kampas ≥ 140°; - Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm; - Lenkimo kampai: - aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°; - dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100°; - Įvedamosios dalies diametras ≤ 9,9 mm; - Instrumentinio kanalo diametras ≥ 2,8 mm; - Darbinis ilgis 1050 mm ± 50 mm; - Su oro/vandens kanalu; - Su papildomu vandens („Jet“) kanalu; - Ergonomiška („ErgoGrip“ arba „G7 Grip“ tipo) rankena. |  |  |  |
|  | Kolonoskopas – 2 vnt. | - Vaizdo sensoriaus tipas CMOS; - Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; - Matymo kampas ≥ 160°; - Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm; - Lenkimo kampai: - aukštyn/žemyn ≥ 180° / ≥ 180°; - dešinėn/kairėn ≥160°/ ≥ 160°; - Įvedamosios dalies diametras ≤ 13,2 mm; - Instrumentinio kanalo diametras ≥ 3,7 mm; - Darbinis ilgis 1690 mm ± 50 mm; - Su oro/vandens kanalu; - Su papildomu vandens („Jet“) padavimo kanalu; - Su endoskopo standumo reguliavimo funkcija; - Ergonomiška („ErgoGrip“ arba „G7 Grip“ tipo) rankena. |  |  |  |
|  | Irigacinė pompa – 1 vnt. | - Peristaltinio (ratukinio) tipo; - Reguliuojamas vandens srautas; - Naudojimui su daugkartiniais ir vienkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: kojinis jungiklis – 1 vnt., autoklavuojama vandens talpa – 1 vnt. |  |  |  |
|  | CO2 dujų insufliatorius – 1 vnt. | - Skirtas naudoti endoskopinių procedūrų (kolonoskopijų) metu; - Galimybė prijungti prie centrinės CO2 dujų sistemos ir CO2 dujų baliono; - Su dujų baliono talpos indikatoriumi; - Komplekte žarna prijungimui prie CO2 dujų baliono. |  |  |  |
|  | Endoskopinis siurblys – 1 vnt. | - Didžiausias siurbimo srautas ≥ 40 l/min; - Vakuumas ≥ 93 kPa; - Autoklavuojamas indas skysčiams ≥ 1 l talpos. |  |  |  |
|  | Vežimėlis endoskopinei įrangai – 1 vnt. | - ≥ 2 lentynos; - ≥ 1 stalčius; - Skiriamasis transformatorius; - Laikiklis endoskopui pakabinti; - Komplekte: - artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti; - laikiklis CO2 dujų balionui. |  |  |  |