TSD-994, VPP-5414

Portatyvinio rentgeno aparato techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bazinė sistema |  |  |
| 1.1. | Aukštis transportavimo metu | ≤ 1600 mm |  |
| 1.2. | Plotis transportavimo metu | ≤ 600 mm |  |
| 1.3. | Savaeigis judėjimas | - Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba; - Galima persijungti į rankinį režimą variklio gedimo atveju ar išsikrovus akumuliatoriams; - Automatinis stabdžių aktyvavimas susidūrus su kliūtimi; - Važiavimas įkalne. |  |
| 1.4. | Bazinės sistemos (rentgeno vamzdžio) konstrukcija | Šarnyrinė sistema arba kolonos tipo sistema |  |
| 1.5. | Maitinimas šaltinis | - Įkraunamas vidinis akumuliatorius (baterijos); - Pilnai įkrauto akumuliatoriaus (baterijos) veikimo laikas: arba ≥ 6 val., arba ≥ 200 ekspozicijų (tyrimų), arba ≥ 25 km nuvažiuojamo atstumo. |  |
| 1.6. | Rentgeno spindulių generatorius | - Įtampos diapazonas ne siauresnis kaip nuo 50 kV iki 125 kV; - Srovės ir laiko sandaugos diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,5 mAs iki 320 mAs; - Didžiausia galia ≥ 30 kW; - Yra anatominės programos; - Ekspozicijos mygtukas: yra ir laidinis, ir bevielis. |  |
| 1.7. | Rentgeno vamzdis | - Židinio taškų skaičius ≥ 1; - Yra besisukantis anodas; - Didžiausia srovė ≥ 365 mA. |  |
| 1.8. | Rentgeno spindulių kolimatorius | - Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį ≥ ± 90°; - Yra automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas. |  |
| 1.9. | Aparate integruota rentgeno technologo darbo vieta | - Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas; - Ekspozicijos parametrų valdymas; - Gautų vaizdų peržiūra; - Neapdorotų (angl. „raw“) vaizdų išsaugojimas; - Vaizdo triukšmų sumažinimo algoritmas; - Vaizdų apdorojimo funkcijos: pasukimas, padidinimas, inversija, anotacijos; - Monitorius: - integruotas sistemos konstrukcijoje; - jautrus lietimui; - ekrano įstrižainė ≥ 19" (coliai). - Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist arba lygiavertė funkcija); - Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage); - Apšvitos pateikimo funkcija (DICOM Radiation Dose Structured Report); - Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą: - laidinis („Ethernet“ ar lygiavertis); - belaidis („Wi-Fi“ ar lygiavertis). - USB prievadas vaizdų perdavimui; - Vidinio vaizdų archyvo talpa ≥ 5000 vaizdų. |  |
| 1.10. | Rentgeno vamzdžio laikiklis | - Rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas: šarnyrinė sistema arba kolona; - Maksimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis ≥ 1100 mm; - Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso ≥ 2000 mm; - Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso ≤ 686 mm; - Kolonos/šarnyrinės sistemos pasukimas kampu aplink vertikalią ašį ≥ ± 90°. |  |
| 1.11. | Valymas ir dezinfekavimas | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms |  |
| 2. | Skaitmeninis mobilus rentgeno spindulių detektorius – 2 vnt. |  |  |
| 2.1. | Tipas | Csl (arba lygiavertis) |  |
| 2.2. | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis |  |
| 2.3. | Pikselio dydis | ≤ 148 µm |  |
| 2.4. | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ 1420 cm² |  |
| 2.5. | Detektoriaus įkrovimas | Detektorius kraunamas įdėjus į aparato dėklą arba išoriniame kroviklyje |  |
| 2.6. | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (DQE) prie 0,05 lp/mm | ≥ 70% |  |
| 2.7. | Autonominis maitinimas | Detektorius komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui |  |
| 2.8. | Detektoriaus su baterija svoris | ≤ 3,3 kg |  |
| 2.9. | Detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė | ≥ IPX3 |  |
| 2.10. | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bitų |  |
| 2.11. | Komplektacijoje | - Kartu su detektoriumi komplektuojamas prisegamas tinklelis (angl. grid), skirtas išsklaidytosios spinduliuotės sumažinimui; - Įranga detektoriaus kokybės užtikrinimo procedūrai atlikti. |  |
| 3. | Dozimetrijos sistema | Yra dozimetrijos sistema – įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu |  |
| 4. | Personalo apsaugos priemonių komplektas | - Kiekis – 1 kompl.; - Komplektą sudaro: prijuostė, apykaklė, akiniai. |  |
| 4.1. | Prijuostė | - Švino ekvivalentas priekinėje pusėje ≥ 0,5 mm Pb; - Prijuostė su pečių paminkštinimais. |  |
| 4.2. | Apykaklė (apsauga skydliaukei) | - Apykaklės švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Apykaklės priekinė dalis praplatinta, persidengianti su siūloma prijuoste; - Kaklo (skydliaukės) apsaugos užsegimas nugaroje „velcro“ tipo arba lygiavertis. |  |
| 4.3. | Akiniai | - Akinių tipas – akiniai ant akinių; - Švino ekvivalentas priekinėje pusėje ≥ 0,70 mm Pb, šonuose ≥ 0,3 mm Pb; - Su prilaikymo dirželiu. |  |
| 4.4. | Standartai | Apsaugos priemonė turi atitikti: - IEC 61331-1:2014 arba DIN EN 61331-1:2016 arba lygiaverčius standartus; - IEC 61331-3:2014 arba DIN EN 61331-3:2016 arba lygiaverčius standartus. |  |
| 5. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Rentgeno diagnostikos įrangos bei kartu su įranga pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 78:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus) |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo / instaliavimo vietą, sumontavimas / instaliavimas, po sumontavimo / instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 12. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas portatyvinis rentgeno aparatas, į kurio komplektaciją įtraukti suderinami detektoriai ir kiti eksploatacijos pradžiai būtini priedai, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.