## Sheet1
Pirkimas: Vienkartinės medicininės priemonės
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Rinkos dalyvio pasiūlymai/pastabos
1 | Optinis troakaras su obturatoriumi
1.1 | Optinis troakaras su obturatoriumi | vnt. | 20
1.1.1 | 12mm (±0,5mm) diametro optinis troakaras su obturatoriumi
1.1.2 | Darbinė dalis 100mm (±1mm) ir 150mm (±1mm) (dydžiai pasirinktinai užsakymo metu)
1.1.3 | Su fiksuojančia kaniule. Kaniulė skaidri pagaminta iš 3 medžiagų: poliamido, polisopreno ir C-Flex termoplastinio elastomero
1.1.4 | Troakaras tinkamas instrumentams 5 -12mm diametro
1.1.5 | Troakaras su kraneliu, skirtu insufliacijai
1.1.6 | Troakaro smeigas ,,dolphine nose'' tipo, permatomas, pagamintas iš poliamido, akrilonitrilo-butadieno-stireno polimero
1.1.7 | Sudėtyje nėra latekso ir DEHP
1.1.8 | Sterilizuota etileno oksido garais
2 | Optinis troakaras su obturatoriumi
2.1 | Optinis troakaras su obturatoriumi | vnt. | 10
2.1.1 | 15mm (±0,5mm) diametro optinis troakaras su obturatoriumi
2.1.2 | Darbinė dalis 100mm (±1mm) ir 150mm (±1mm) (dydžiai pasirinktinai užsakymo metu)
2.1.3 | Su fiksuojančia kaniule. Kaniulė skaidri pagaminta iš 3 medžiagų: poliamido, polisopreno ir C-Flex termoplastinio elastomero
2.1.4 | Troakaras tinkamas instrumentams 5 -15mm diametro
2.1.5 | Troakaras su kraneliu, skirtu insufliacijai
2.1.6 | Troakaro smeigas ,,dolphine nose” tipo, permatomas, pagamintas iš poliamido, akrilonitrilo-butadieno-stireno polimero
2.1.7 | Sudėtyje nėra latekso ir DEHP
2.1.8 | Sterilizuota etileno oksido garais.
3 | Kandikliai gastrofibroskopijoms
3.1 | Kandikliai gastrofibroskopijoms | vnt | 200
3.1.1 | Daugkartinio naudojimo, autoklavuojami.
3.1.2 | Vidinis diametras 28mm (±0,5mm), išorinis 30mm (±0,5mm)
4 | Injektorių kolonoskopijai komplektas
4.1 | Injektorių kolonoskopijai komplektas | vnt | 200
4.1.1 | Vienkartinės sterilios adatos ne mažiau 6 vnt.
4.1.2 | Darbinis ilgis 2300-2400 mm
4.1.3 | Adatos diametras23G (0,6 mm), adatos ilgis 4-5 mm
4.1.4 | Vienkartinių adatų šarvas daukartinio naudojimo (darbinis ilgis 2300-2400 mm). Tinkantis kanalui 2,8 mm diametro
5 | Injektorių gastroskopijai komplektas
5.1 | Injektorių gastroskopijai komplektas | vnt | 200
5.1.1 | Vienakartinių adatų šarvas darbinio ilgio 1650mm -1670mm
5.1.2 | Vienkartinės adatos, kurių komplekte ne mažiau 6 vnt.
5.1.3 | Adatos 23G, ilgis 4 - 5 mm
6 | Adatos injektoriams
6.1 | Adatos injektoriams | vnt | 60
6.1.1 | Adatos injektoriams prie šarvo Maj-69
6.1.2 | Vienkartinės, sterilios
6.1.3 | Ilgis 2300 mm (±10mm)
6.1.4 | Komplekte ne mažiau 6 vnt.
7 | Siurbimo vožtuvas bronchoskopams
7.1 | Siurbimo vožtuvas bronchoskopams | vnt | 400
7.1.2 | Vienkartinis
7.1.3 | Sterilus
8 | Bronchoskopų biopsinės angos vožtuvas
8.1 | Bronchoskopų biopsinės angos vožtuvas | vnt | 300
8.1.1 | Vienkartinis
8.1.2 | Sterilus
9 | Balioninis ekstraktorius tulžies latakų akmenims kartu su kreipiamąja viela
9.1 | Balioninis ekstraktorius tulžies latakų akmenims kartu su kreipiamąja viela | vnt | 90
9.1.1 | Sterili, vienkartinė pakuotė
9.1.2 | Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm. Tinkantis 2,8 mm (± 0,1mm) darbiniam kanalui. 3-ų spindžių, naudojamas su 0,035¨ kreipiamąja viela
9.1.3 | Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo ar lygiaverčio perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti. Distalinio galiuko diametras ne mažesnis nei 6 mm, o proksimalinio ne mažesnis nei 7 mm
9.1.4 | Balionėlis privalo būti su ne mažiau dviem rentgenokontrastinėm žymėm, išpučiamas 9,0mm,12mm, 15mm, 18mm diametro
9.1.5 | Rinkinyje turi būti vienas vienkartinis švirkštas, turintis ryškiai matomą informaciją balionėliui pripūsti. Injekavimas virš arba už balionėlio, pasirenkant pagal pirkėjo poreikius
10 | Introdiuseriai
10.1 | Introdiuseriai | vnt | 210
10.1.1 | Su atšaka plovimui ir sklende
10.1.2 | Diliatatoriumi
10.1.3 | Su hemostatiniu vožtuvu - įstrižinės spiralinės įpjovos rainelės formos
10.1.4 | Nepraleidžiančios kraujo ir oro
10.1.5 | Distalinis galas sukietintas
10.1.6 | Nupjauto kūgio formos
10.1.7 | Didelės rezistencijos užlinkimui
10.1.8 | Plėtiklis „užsirakinantis“ išoriniame vamzdelyje
10.1.9 | Su specialia danga, pagerinančia slydimą
10.1.10 | Su viela pravedėju
10.1.11 | Leidžiantys manipuliuoti įvestu kateteriu
10.1.12 | 5F, 6F, 7F (pasirinktinai užsakymo metu)
10.1.13 | Ilgiai nuo 11 cm iki 45 cm (pasirinktinai užsakymo metu)
11 | Polipektominės kilpos
11.1 | Polipektominės kilpos (polipų gaudyklės) | vnt | 500
11.1.1 | Vienkartinės, sterilios
11.1.2 | Darbinis kanalas 2,8mm (± 0,1mm)
11.1.3 | Galimos kilpos formos: ovalo, krescent (crescent) arba heksagonalinio (hexagonal) tipo (pasirenkama užsakymo metu)
11.1.4 | Kilpos šerdis tvirtai supinta iš keleto vielučių. Turi plastikinę rankeną su integruotu rotaciniu mechanizmu. Galimi išskleistos kilpos dydžiai 10mm, 15mm, vielos storis 0,3mm (±0,05mm)
11.1.5 | Išskleistos kilpos dydžiai 10mm (±0,05mm), 15mm (±0,05mm), vielos storis 0,3mm (±0,05mm)
11.1.6 | Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 230 cm. Turi turėti kabelio pajungimo lizdą, karštai polipektomijai atlikti
11.1.7 | Kilpa, tinkanti naudoti tiek šaltu, tiek karštu būdu.
12 | Polipektominės kilpos
12.1 | Polipektominės kilpos | vnt | 800
12.1.1 | Kilpos, besikeičiančio diametro darbiniam kanalui 2,8mm (± 0,1 mm)
12.1.2 | Elektrochirurginis prietaisas, skirtas suimti ir pjauti virškinamojo trakto audinius endoskopijos procedūros metu
12.1.3 | Reguliuojant kilpos poziciją šarvo atžvilgiu turi būti galimybė keisti kilpos formą (ovali-šešiakampė-“deimanto“) ir dydį (plotis nuo 6mm iki 30mm, ilgis nuo 15mm iki 55mm ).
12.1.4 | Kilpa turi būti pagaminta iš standžios, plokščios vielos
12.1.5 | Šarvo diametras 2,3mm (± 0,1mm), ilgis 230cm (± 5 cm)
13 | Klipai kraujavimo stabdymui ir klipavimo komplektai
13.1 | Klipai kraujavimo stabdymui ir klipavimo komplektai | vnt | 800
13.1.1 | Klipai kraujavimo stabdymui
13.1.2 | Vienkartiniai, sterilūs
13.1.3 | Pritaikyti daugkartinio naudojimo klipavimo sistemai „OLYMPUS“ arba lygiaverčiai
13.1.4 | Atsidarymo kampas 135° (±1°)
13.1.5 | Ilgis 7,5mm (± 0,1mm)
13.2 | Klipavimo komplektai | vnt | 80
13.2.1 | Priemonė hemostazei – sukamieji 360 laipsnių, vienkartiniai su pakartotino atidarymo galimybe, pakartotinų atidarymų apribojimas ne mažiau kaip 5 kartai
13.2.2 | Maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo ne daugiau kaip 2,75mm
13.2.3 | Darbinis ilgis 2200mm - 2300 mm
13.2.4 | Atidarymo plotis 11 mm (± 0,1mm)
14 | Beadatinis konektorius
14.1 | Beadatinis konektorius | vnt | 3000
14.1.1 | Automatiškai užsidaro po atjungimo
14.1.2 | Tinkamas kraujui ir kraujo produktams, lipidams
14.1.3 | Be latekso, be DEHP
14.1.4 | Permatomas korpusas
14.1.5 | Slėgis ne mažiau 250PSI (17bar), 10 ml/s
14.1.6 | Užpildymo tūris ne daugiau nei 0,07ml
14.1.7 | Vidutinė tėkmė ne mažesnė nei 125ml/min
14.1.8 | Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 300 kartų
14.1.9 | Sterilus konektoriaus barjeras turi išsilaikyti ne mažiau nei 7 paras
14.1.10 | Gali būti naudojamas jungiant prie periferinės ar centrinės venos kateterio
14.1.11 | Gali būti naudojamas magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimų metu
15 | Akmenų traukimo krepšelis
15.1 | Akmenų traukimo krepšelis | vnt | 140
15.1.1 | Akmenų traukimo krepšelis tinkantis RX tipo sistemai
15.1.2 | Sterilus, vienkartinis.
15.1.3 | Tinkantis 3,2 mm (± 0,01mm) darbiniam kanalui
15.1.4 | Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm, išskleisto ne mažiau keturių vielučių krepšelio dydžiai 1,5cm (± 0,5mm), 2,0cm (± 0,5mm), 2,5cm (± 0,5mm), 3,0 cm (± 0,5mm)
15.1.5 | Plastikinė rankena besisukanti apie savo ašį
15.1.6 | Injekcinis, stygos vedlio ir paties krepšelio kanalas yra viename kateteryje. Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti.
16 | Papilatomas kartu su kreipiamąja viela
16.1 | Papilatomas kartu su kreipiamąja viela | vnt | 100
16.1.1 | Sterili, vienkartinė pakuotė. RX sistemos tipo. Pakuotėje privalo būti sfinkterotomas ir kreipiamoji viela kartu. Tinkantis 2,8 mm (± 0,01mm) darbiniam kanalui
16.1.2 | Kateterio ilgis ne trumpesnis nei 200 cm, pjaunamosios vielos ilgis 20 mm arba 30 mm ilgio, monofilamento pjaunamoji viela ne mažiau 3-jų spindžių, pasisukančiu galiuku (galiukas smailėjantis, galiuko ilgis 5 mm (± 0,01mm), galiuko skersmuo 1,3-1,6 mm, galas atviras)
16.1.3 | Instrumento rankena sukasi aplink savo ašį. Sfinkterotomo galimi dydžiai 3,9 Fr, 4,4 Fr, 4,9 Fr. Per visą kateterio ilgį turi eiti RX tipo perforuotas kanalėlis kreipiamajai vielai ištraukti.
16.1.4 | Galimi vielos dydžiai priklausomai nuo sfinkterotomo dydžio 0,025¨ arba 0,035¨ ir 260 cm (± 0,5cm) arba 450 cm (± 0,5cm) ilgio, rentgenokontrastinė per visa ilgį
17 | Papilatominių peilių rinkinys
17.1 | Papilatominių peilių rinkinys | vnt | 40
17.1.1. | Papilatominių peilių rinkinys adatinis
17.1.2 | Daugkartinio naudojimo
17.1.3 | 4 mm ilgio įtraukiamos mentelės formos
17.1.4 | Darbinis ilgis 1900-1950mm
17.1.5 | Tinkami endoskopo kanalui, diametras 2,2mm (± 0,01mm)
17.1.6 | 1 įpurškimo anga
17.1.7 | Komplektą sudaro papilotominiai peiliai ne mažiau 2 vnt. Suderinama su turima rankena MH-263 arba lygiaverčių savybių rankena teikiama Ligoninei panaudai.
18 | Papilatominių peilių rinkinys
18.1 | Papilatominių peilių rinkinys | vnt | 60
18.1.1 | Papilatominių peilių rinkinys kilpinis
18.1.2 | Daugkartinis
18.1.3 | Ilgis 1600mm - 2300mm
18.1.4 | Diametras nuo 2,2mm iki 2,8mm
19 | Periferiniai balionu išplečiami stentai
19.1 | Periferiniai balionu išplečiami stentai | vnt | 30
19.1.1 | Visa baliono sistema maunama ant vielos
19.1.2 | Naudojami su 0.035“ pravedimo viela
19.1.3 | Stento medžiaga: CoCr (L605) lydinys
19.1.4 | Stento sienelės storis 0,135mm x 0,145 mm (5-6 mm diametro stentams), 0,145mm x 0,145 mm (7-8 mm diametro stentams) ir 0,165mm x 0,145 mm (9-10 mm diametro stentams) - (± 0,01 mm)
19.1.5 | Lankstūs, pasižymintys didele radialine jėga
19.1.6 | Platinos/iridžio rentgenokontrastiniai žymekliai baliono proksimalinėje ir distalinėje dalyje
19.1.7 | Žemo profilio - visų diametrų stentai praeina per 6 F introdiuserį
19.1.8 | Nominalus slėgis 10 atm (5-6 mm diametro stentams), 8 atm (7-10 mm diametro stentams)
19.1.9 | Baliono plyšimo slėgis (RBP) 13 atm (5-6 mm diametro stentams), 12 atm (7-10 mm diametro stentams)
19.1.10 | Stentų diametrai: 5mm (±1 mm), 6mm (±1 mm), 7mm (±1 mm), 8mm (±1 mm), 9mm (±1 mm), 10 mm (±1 mm)
19.1.11 | Stentų ilgiai: 18mm (±1 mm), 23mm (±1 mm), 27mm (±1 mm), 28mm (±1 mm), 38mm (±1 mm), 57mm (±1 mm), 58 mm (±1 mm)
19.1.12 | Įvedimo kateterio ilgiai: 75cm (±2cm) ir 120cm (±2cm)
19.1.13 | Įvairūs stentų dydžiai bus perkami pagal poreikį
20 | Periferiniai savaime išplečiantys stentai
20.1 | Periferiniai savaime išplečiantys stentai | vnt | 30
20.1.1 | Savaime išsiplečiantys dvikrypčiai nitinoliniai periferiniai stentai
20.1.2 | Bangos formos segmentinė stento konstrukcija su lanksčiomis jungtimis
20.1.3 | Pasižymintys didele radialine jėga
20.1.4 | Stento išskleidžiamas mechanizmas PIN-PULL tipo
20.1.5 | Kiekviename stento gale integruota ne mažiau 4 platinos/iridžio rentgenokontrastiniai žymekliai
20.1.6 | Integruota Y formos tipo jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui
20.1.7 | Naudojami su 0.035“ pravedimo viela
20.1.8 | Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams
20.1.9 | Stentų diametrai: 5mm (±1 mm), 6mm (±1 mm), 7mm (±1 mm), 8mm (±1 mm), 9mm (±1 mm), 10mm (±1 mm), 11 mm (±1 mm)
20.1.10 | Stentų ilgiai: 20mm (±1 mm), 40mm (±1 mm), 60mm (±1 mm), 80mm (±1 mm), 100mm (±1 mm), 120mm (±1 mm), 150mm (±1 mm), 175mm (±1 mm), 200 mm (±1 mm)
20.1.11 | Įvedimo kateterio ilgiai 80 cm (±1cm) ir 120 cm (±1cm)
20.1.12 | Įvairūs stentų dydžiai bus perkami pagal poreikį
21 | Pankreatitiniai stentai
21.1 | Pankreatitiniai stentai | vnt | 10
21.1.1 | Fr7
21.1.2 | 3cm (± 2mm)
21.2 | Pankreatitinis stentas | vnt | 10
21.2.1 | Fr7
21.2.2 | 5cm (± 2mm)
22 | Tulžies latakų stentai
22.1 | Tulžies latakų stentai
22.1.1 | Fr10 | vnt | 15
22.1.2 | 50mm (± 2mm) ilgio
22.2 | Tulžies latakų stentas | vnt | 15
22.2.1 | Fr10
22.2.2 | 70mm (± 2mm) ilgio
22.3 | Tulžies latakų stentas | vnt | 15
22.3.1 | Fr10
22.3.2 | 150mm (± 2mm) ilgio
23 | Biopsinės žnyplės gastroskopijai
23.1 | Biopsinės žnyplės gastroskopijai | vnt | 500
23.1.1 | Su pasisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti
23.1.2 | Su arba be adatos (pasirinktinai pagal ligoninės poreikį)
23.1.3 | Tinkamas endoskopo kanalui: diametras 2,8 mm (± 0,01mm)
23.1.4 | Paimamo mėginio tūris 6,1mm³ (±0,5mm³)
23.1.5 | Darbinis ilgis 1550-1650 mm
23.1.6 | Vienkartinio naudojimo, sterilūs
23.1.7 | Turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti
24 | Biopsinės žnyplės kolonoskopijai
24.1 | Biopsinės žnyplės kolonoskopijai | vnt | 500
24.1.1 | Su pasisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti
24.1.2 | Su arba be adatos (pasirinktinai pagal ligoninės poreikį)
24.1.3 | Tinkamas endoskopo kanalui: diametras 2,8 mm (± 0,01mm)
24.1.4 | Paimamo mėginio tūris 9,5 mm³ (±0,5mm³)
24.1.5 | Darbinis ilgis 2200-2300 mm
24.1.6 | Vienkartinio naudojimo, sterilūs
24.1.7 | Turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti
25 | Bipolinės žnyplės
25.1 | Bipolinės žnyplės | vnt | 35
25.1.1 | Ilgis 37 mm (±0,01 mm)
25.1.2 | Diametras 5 mm (±0,01 mm)
25.1.3 | Žiaunų ilgis 19,5 mm (±0,1 mm)
25.1.4 | Pjovimo ilgis 17,8 mm (±0,1 mm)
25.1.5 | Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos
25.1.6 | Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu
25.1.7 | Suderinamos ir tinkamos darbui su ForceTriad įrenginiu arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
25.1.8 | Pasirinktinai tiesios arba lenktos (užsakymo metu)
26 | Bipolinės žnyplės
26.1 | Bipolinės žnyplės | vnt | 35
26.1.1 | Ilgis 18 cm (±1cm)
26.1.2 | Audinių poveikio zono žnyplių priekyje ne daugiau 1 mm ir ne daugiau 4 mm bazėje
26.1.3 | Lenktos, pjovimo ilgis 14,7mm (±0,1 mm)
26.1.4 | Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos
26.1.5 | Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu
26.1.6 | Suderinamos ir tinkamos darbui su ForceTriad įrenginiu arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
27 | Bipolinės žnyplės
27.1 | Bipolinės žnyplės | vnt | 35
27.1.1 | Ilgis 18 cm (±0,01 mm)
27.1.2 | Pjovimo ilgis 34 mm(±0,1 mm), audinių sulydimo ilgis 36mm (±0,1 mm)
27.1.3 | Lenktos, padengtos danga mažinančia apnašų susidarymą
27.1.4 | Turi būti galimybė naudoti peilį audinių nupjovimui, be energijos aktyvacijos
27.1.5 | Aktyvacija ranka arba kojiniu pedalu
27.1.6 | Suderinamos ir tinkamos darbui su ForceTriad įrenginiu arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
28 | Bipolinės žnyplės
28.1 | Bipolinės žnyplės | vnt | 30
28.1.1 | Skirtos atviroms operacijoms
28.1.2 | Ilgis 19cm (±0,2 cm), žiaunų ilgis 17,3mm (±0,2mm), pjovimo ilgis 15,2mm (±0,2mm)
28.1.3 | Lenktos 28°
28.1.4 | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
28.1.5 | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
28.1.6 | Suderinamos ir tinkamos su elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“ arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
28.1.7 | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
29 | Bipolinės žnyplės
29.1 | Bipolinės žnyplės | vnt | 30
29.1.1 | Skirtos atviroms operacijoms
29.1.2 | Ilgis 23cm (±0,2 cm), diametras 5mm (±0,2mm), žiaunų ilgis 20,3mm (±0,2mm), pjovimo ilgis 18,5mm (±0,2mm)
29.1.3 | Lenktos 22°, rotuojasi 350° padengtos danga, mažinančia audinių kibimą
29.1.4 | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
29.1.5 | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7 mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
29.1.6 | Suderinamos ir tinkamos su elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“ arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
29.1.7 | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
30 | Bipolinės žnyplės
30.1 | Bipolinės žnyplės | vnt | 40
30.1.1 | Skirtos laparoskopinėms operacijoms
30.1.2 | Ilgis 37cm (±0,2cm), diametras 5mm (±0,2mm), žiaunų ilgis 20,3mm (±0,2mm), pjovimo ilgis 18,5mm (±0,2mm)
30.1.3 | Lenktos 22°, rotuojasi 350° padengtos danga, mažinančia audinių kibimą
30.1.4 | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
30.1.5 | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
30.1.6 | Suderinamos ir tinkamos su elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“ arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
30.1.7 | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
31 | Bipolinės žnyplės
31.1 | Bipolinės žnyplės | vnt | 20
31.1.1 | Skirtos atviroms operacijoms
31.1.2 | Šafto ilgis 18cm (±1cm), pjovimo ilgis 34mm (±0,1mm), audinių sulydymo ilgis 36mm (±0,1mm), žiaunos pagamintos iš nerūdijančio plieno
31.1.3 | Lenktos 14°
31.1.4 | Galimybė naudoti audinių nupjovimui be energijos aktyvacijos ir koaguliacijai be nupjovimo
31.1.5 | Yra saugumo mechanizmas garantuojantis, kad peilis po nupjovimo grįš į saugią padėtį
31.1.6 | Instrumente integruotas peilis pagamintas iš nerūdijančio plieno
31.1.7 | Galimybė vienos aktyvacijos metu pilnai sulydyti imtinai iki 7mm kraujagysles, limfagysles, audinių pluoštus
31.1.8 | Suderinamos ir tinkamos su elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“ arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
31.1.9 | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
32 | Bipolinis elektrodas
32.1 | Bipolinis elektrodas | vnt | 120
32.1.1 | Vienkartinis, skirtas audiniams sulydyti
32.1.2 | Elektrodo ilgis 25cm (±0,2cm), tinkamas darbui su daugkartinio naudojimo instrumentu Curved Jaw
32.1.3 | Žiaunos lenktos 34° (±0,5°)
32.1.4 | Suderinami ir tinkami su elektrochirurginiu generatoriumi „ForceTriad“ arba lygiaverčių savybių aparatu teikiamu Ligoninei panaudai.
32.1.5 | Aktyvuojamos pasirinktinai ranka arba kojiniu jungikliu (pedalu)
33 | PTA balioniniai kateteriai
33.1 | PTA balioniniai kateteriai | vnt | 140
33.1.1 | PTA balioniniai kateteriai OTW 0,035“ vielai
33.1.2 | Visa baliono sistema maunama ant vielos
33.1.3 | Naudojamas su 0.035“ pravedimo viela
33.1.4 | Du platininiai rentgenokontrastiniai žymekliai
33.1.5 | Kateteris turi 40 cm (±2 cm) ilgio hidrofilinį padengimą
33.1.6 | Nominalus slėgis ne mažiau 7 atm. visiems dydžiams
33.1.7 | Įėjimo profilis 0,032'' (0,80mm)
33.1.8 | Suderinamas su introdiuseriais: 5F (3-3,5 mm diametro balionams), 6F (4-9 mm diametro balionams), 7F (10 mm diametro balionams) ir 9F (12 mm diametro balionams)
33.1.9 | Baliono diametrai: 3mm, 3.5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12 mm
33.1.10 | Baliono ilgiai: 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 180mm, 200mm, 220mm, 280 mm (nurodyti ilgiai visiems diametrams, paklaida visiems ilgiams ±0,5mm)
33.1.11 | Sistemos darbiniai ilgiai: 80cm (±1cm), 120cm (±2cm), 150 cm (±2cm)
34 | PTA balioniniai kateteriai
34.1 | PTA balioniniai kateteriai | vnt | 60
34.1.1 | PTA balioniniai kateteriai OTW 0,018“ vielai
34.1.2 | Visa baliono sistema maunama ant vielos
34.1.3 | Baliono medžiaga Nailonas arba lygiavertė
34.1.4 | Naudojamas su 0.018“ pravedimo viela
34.1.5 | Du platininiai rentgenokontrastiniai žymekliai
34.1.6 | Kateteris turi 40 cm (±2 cm) ilgio hidrofilinį padengimą
34.1.7 | Nominalus slėgis ne mažiau 8 atm. visiems dydžiams
34.1.8 | Baliono plyšimo slėgis 16 atm. - 18 atm. visiems dydžiams
34.1.9 | Įėjimo profilis 0,016'' (0,40mm)
34.1.10 | Suderinamas su introdiuseriais: 4F (2,0-4,5 mm diametro balionams), 5F (4-6 mm diametro balionams), 6F (6,5-7 mm diametro balionams)
34.1.11 | Baliono diametrai: 2mm, 2.5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7 mm
34.1.12 | Baliono ilgiai: 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 220mm, 280 mm (nurodyti ilgiai visiems diametrams, paklaida visiems ilgiams ±0,5mm)
34.1.13 | Sistemos darbiniai ilgiai: 80-90 cm ir 130-135cm
35 | PTA balioniniai kateteriai
35.1 | PTA balioniniai kateteriai | vnt | 60
35.1.1. | PTA balioniniai kateteriai OTW 0,014“ vielai
35.1.2 | Visa baliono sistema maunama ant vielos
35.1.3 | Baliono medžiaga Nailonas
35.1.4 | Naudojamas su 0.014“ pravedimo viela
35.1.5 | Du platininiai rentgenokontrastiniai žymekliai
35.1.6 | Kateteris turi 40 cm (±2 cm) ilgio hidrofilinį padengimą
35.1.7 | Nominalus slėgis ne mažiau 8 atm. visiems dydžiams
35.1.8 | Baliono plyšimoslėgis 16 atm. -18 atm. Visiems dydžiams
35.1.9 | Įėjimo profilis 0,013'' (0,35mm)
35.1.10 | Suderinamas su introdiuseriais: 4F (1,25-4,5 mm diametro balionams), 5F (5 mm diametro balionams)
35.1.11 | Baliono diametrai: 1,25 mm, 1,5 mm, 2mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
35.1.12 | Baliono ilgiai: 10mm, 15mm, 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 220mm, 250mm, 280 mm (nurodyti ilgiai visiems diametrams, paklaida visiems ilgiams ±0,5mm)
35.1.13 | Sistemos darbiniai ilgiai: 80-90 cm, 130-135cm ir 150 cm (±2cm)
36 | PTA vielos pravedėjai be markerių
36.1 | PTA vielos pravedėjai be markerių | vnt | 60
36.1.1 | Vienos dalies konstrukcija, dengta teflonu ar lygiaverte medžiaga
36.1.2 | Viela 0.035" diametro
36.1.3 | 180 cm ilgio (± 2cm)
36.1.4 | 3 cm (±0,1mm) ilgio, rentgenokontrastinis galiukas
36.1.5 | Galiukas J formos
37 | PTA vielos pravedėjai be markerių
37.1 | PTA vielos pravedėjai be markerių | vnt | 100
37.1.1 | Vienos dalies konstrukcija, dengta teflonu
37.1.2 | Viela 0.014" diametro
37.1.3 | 190 cm ilgio (± 2cm)
37.1.4 | 3 cm (±0,1mm) ilgio rentgenokontrastinis galiukas
37.1.5 | J formos galiukas
38 | PTVAA pagalbinių prietaisų rinkiniai
38.1 | PTVAA pagalbinių prietaisų rinkiniai | vnt | 40
38.1.1 | Plėtimo švirkštas su monometru
38.1.2 | Slėgis 30 atm (±5 atm)
38.1.3 | Talpa 25 ml (±2 ml)
38.1.4 | 0,014" vielos fiksatorius sukiklis
38.1.5 | Y-jungtukas su hemostazine membrana su prailginimu, jungtukas uždaromas išilginiu judesiu (Push-Pull Y Connector)
38.1.6 | 7F vielos-nukreipėjo įvedimo adata
38.1.7 | Trijų šakų kranelis
39 | Geležtės osciliuojančio pjovimo pjūklui
39.1 | Geležtės osciliuojančio pjovimo pjūklui | vnt | 300
39.1.1 | Osciliuojančio ir sagitalinio pjovimo geležtės, stambių bei smulkių kaulų osteosintezei
39.1.2 | Geležtės turi tikti ligoninėje esančioms CONMED Linvatec Hall50, MPower2, PowerPro sistemoms arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai.
39.1.3 | Geležtės techniniai parametrai:MClass tipo geležtės su iškilimais ir kiaurymėmis, graduotos ne daugiau kaip kas 0,5cm
39.1.4 | Plotis: 19mm (±1mm); ilgis: 90mm (±1mm); storis: nuo 1,19mm iki 1,37mm (ne mažiau kaip 3 storių)
39.2 | Geležtės osciliuojančio pjovimo pjūklui | vnt | 100
39.2.1 | Osciliuojančio ir sagitalinio pjovimo geležtės, stambių bei smulkių kaulų osteosintezei
39.2.2 | Geležtės turi tikti ligoninėje esančioms CONMED Linvatec Hall50, MPower2, PowerPro sistemoms arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai.
39.2.3 | Geležtės techniniai parametrai: MClass tipo geležtės su iškilimais ir kiaurymėmis, graduotos ne daugiau kaip kas 0,5cm
39.2.4 | Plotis: 19mm (± 1mm); ilgis: 90mm (± 1mm); storis: nuo 0,89mm iki 1,47mm (ne mažiau kaip 7 storių)
39.3 | Geležtės osciliuojančio pjovimo pjūklui | vnt | 100
39.3.1 | Osciliuojančio ir sagitalinio pjovimo geležtės, stambių bei smulkių kaulų osteosintezei
39.3.2 | Geležtės turi tikti ligoninėje esančioms CONMED Linvatec Hall50, MPower2, PowerPro sistemoms arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai.
39.3.3 | Geležtės techniniai parametrai: MClass tipo geležtės su iškilimais ir kiaurymėmis, graduotos ne daugiau kaip kas 0,5cm
39.3.4 | Plotis: 25mm (± 1mm); ilgis: 90mm (± 1mm); storis: nuo 0,89mm iki 1,47mm (ne mažiau kaip 7 storių)
39.4 | Geležtės osciliuojančio pjovimo pjūklui | vnt | 120
39.4.1 | Osciliuojančio ir sagitalinio pjovimo geležtės, stambių bei smulkių kaulų osteosintezei
39.4.2 | Geležtės turi tikti ligoninėje esančioms CONMED Linvatec Hall50, MPower2, PowerPro sistemoms arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai.
39.4.3 | Geležtės techniniai parametrai: graduotos ne daugiau kaip kas 0,5cm
39.4.4 | Plotis: 25mm (± 1mm); ilgis: 73mm (± 1mm); storis: 0,89mm (± 0,01mm)
39.5 | Geležtės osciliuojančio pjovimo pjūklui | vnt | 100
39.5.1 | Osciliuojančio ir sagitalinio pjovimo geležtės, stambių bei smulkių kaulų osteosintezei
39.5.2 | Geležtės turi tikti ligoninėje esančioms CONMED Linvatec Hall50, MPower2, PowerPro sistemoms arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai.
39.5.3 | Geležtės techniniai parametrai: MClass tipo geležtės su iškilimais ir kiaurymėmis, graduotos ne daugiau kaip kas 0,5cm
39.5.4 | Plotis: 13mm (± 1mm); ilgis: 90mm (± 1mm); storis: nuo 0,89mm iki 1,47mm (ne mažiau kaip 7 storių)
39.6 | Geležtės osciliuojančio pjovimo pjūklui | vnt | 150
39.6.1 | Osciliuojančio ir sagitalinio pjovimo geležtės, stambių bei smulkių kaulų osteosintezei
39.6.2 | Geležtės turi tikti ligoninėje esančioms CONMED Linvatec Hall50, MPower2, PowerPro sistemoms arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai.
39.6.3 | Geležtės techniniai parametrai: graduotos ne daugiau kaip kas 0,5cm
39.6.4 | Plotis: 10mm (± 1mm); ilgis: 85mm (± 1mm); storis: 1,27mm (± 0,01mm)
39.7 | Geležtės osciliuojančio pjovimo pjūklui | vnt | 150
39.7.1 | Osciliuojančio ir sagitalinio pjovimo geležtės, stambių bei smulkių kaulų osteosintezei
39.7.2 | Geležtės turi tikti ligoninėje esančioms CONMED Linvatec Hall50, MPower2, PowerPro sistemoms arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai.
39.7.3 | Geležtės techniniai parametrai: graduotos ne daugiau kaip kas 0,5cm
39.7.4 | Plotis: 9,5mm (± 0,1mm); ilgis: 25,5mm (± 0,1mm); storis: 0,40mm (± 0,01mm);pjovimo storis: 0,60mm (± 0,01mm)
39.8 | Geležtės osciliuojančio pjovimo pjūklui | vnt | 100
39.8.1 | Osciliuojančio ir sagitalinio pjovimo geležtės, stambių bei smulkių kaulų osteosintezei
39.8.2 | Geležtės turi tikti ligoninėje esančioms CONMED Linvatec Hall50, MPower2, PowerPro sistemoms arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai.
39.8.3 | Geležtės techniniai parametrai: graduotos ne daugiau kaip kas 0,5cm, smulkiais dantukais
39.8.4 | Plotis: 9mm (± 1mm); ilgis: 41mm (± 1mm); storis: 0,40mm (± 0,01mm); pjovimo storis: 0,60mm (± 0,01mm)
39.9 | Geležtės osciliuojančio pjovimo pjūklui | vnt | 200
39.9.1 | Osciliuojančio ir sagitalinio pjovimo geležtės, stambių bei smulkių kaulų osteosintezei
39.9.2 | Geležtės turi tikti ligoninėje esančioms CONMED Linvatec Hall50, MPower2, PowerPro sistemoms arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai.
39.9.3 | Geležtės techniniai parametrai: graduotos ne daugiau kaip kas 0,5cm, smulkiais dantukais
39.9.4 | Plotis: 5mm (± 1mm); ilgis: 30mm (± 1mm); storis: 0,60mm (± 0,01mm); pjovimo storis: 1,10mm (± 0,01mm)
39.10 | Geležtės sagitalinio pjovimo pjūklui | vnt | 100
39.10.1 | Osciliuojančio ir sagitalinio pjovimo geležtės, stambių bei smulkių kaulų osteosintezei
39.10.2 | Geležtės turi tikti ligoninėje esančioms CONMED Linvatec Hall50, MPower2, PowerPro sistemoms arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai.
39.10.3 | Geležtės techniniai parametrai:Plotis: 5,5mm (± 0,1mm); ilgis: 25,5mm (± 0,1mm); storis: 0,40mm (± 0,01mm); pjovimo storis: 0,60mm (± 0,01mm)
40 | Beadatinis konektorius
40.1 | Beadatinis konektorius | vnt | 5000
40.1.1 | Tinkamas kraujui ir kraujo produktams, biologiniams skysčiams ir lipidams
40.1.2 | Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo
40.1.3 | Permatomo korpuso
40.1.4 | Neutralaus slėgio ± 0,01ml
40.1.5 | Vidutinė tėkmė 156 ml/min (±5ml/min)
40.1.6 | Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 700 kartų
40.1.7 | Liekamasis tūris ne daugiau 0,04 ml
40.1.8 | Sterilus konektoriaus barjeras turi išsilaikyti ne mažiau 7 dienų
41 | Bipoliariniai elektrodai artroskopinei peties ir kelio sąnarių elektrochirurgijai
41.1 | Bipoliariniai elektrodai artroskopinei peties ir kelio sąnarių elektrochirurgijai | vnt | 500
41.1.1 | Elektrodai vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio , peties sąnariuose
41.1.2 | Veikia biopoliarinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), koaguliaciją, kontūravimą ir pjovimą
41.1.3 | Grįžtamasis elektrodo polius yra ant elektrodo ašies, nereikia jo orientuoti, kad dirbant liestųsi su audiniais, nereikia įžeminti paciento
41.1.4 | Galimybė dirbti žemose temperatūros 40-70° C su didelio tūrio atsiurbimo, abliacijos ir koaguliacijos funkcijomis
41.1.5 | Platus pasirinkimas elektrodų ribose: skersmuo nuo 3,0 mm iki 4,5 mm, ne mažiau kaip iš 9 skirtingų tipų
41.1.6 | Elektrodai skirtingų darbinių kampų kelio ir peties artroskopijoms turi būti sekančių dydžių: Tiesus elektrodas diam.- 3,5mm - L-15cm su atsiurbimo funkcija, Tiesus elektrodas diam.- 3,5mm - L-15 cm be atsiurbimo funkcijos. Kampinis elektrodas 90°- 3,5mm- L13 cm su atsiurbimo funkcija, Kampinis elektrodas 90°-4,5mm - L-13 cm be atsiurbimo funkcijos, Kampinis elektrodas 45°-3,5mm - L-15 cm su atsiurbimo funkcija, Kampinis elektrodas 45°-3,5mm - L-15 cm be atsiurbimo funkcijos, Kampinis elektrodas 30°-3,0mm - L-13 cm su atsiurbimo funkcija, Kampinis elektrodas 30°-3,0mm - L-13 cm be atsiurbimo funkcijos, Pjovimo elektrodas 30°-3,9mm - L-13 cm be atsiurbimo funkcijos.
41.1.7 | Darbui su elektrodais ligoninei panaudai pateikimas elektrochirurginis generatorius
42 | Bipoliariniai artroskopiniai elektrodai
42.1 | Bipoliariniai artroskopiniai elektrodai | vnt | 60
42.1.1 | Vienkartiniai. Ne mažiau 6 skirtingų pasirinkimų
42.1.2 | Elektrodo darbinės dalies iki rankenos ilgis ne didesnis nei 15 cm
42.1.3 | Elektodo darbinės dalies galiukai pasirinkimui turi būti lenkti 45°, 90° kampu arba tiesūs
42.1.4 | Skirti paties , kelio artroskopinėms operacijoms
42.1.5 | Jungiamojo laido ilgis ne trumpesnis nei 4 m
42.1.6 | Rankena turi atsiurbimo funkciją ir yra vientisa (nekeičiama) su bipoliniu elektrodu
42.1.7 | Bipolinės rankenos mygtukai spalviškai koduoti
42.1.8 | Kartu su elektrodais turi būti pateikiami du generatoriai panaudai sutarties laikotarpiu
43 | Bipoliariniai elektrodai minkštųjų audinių elektrochirurgijai
43.1 | Bipoliariniai elektrodai minkštųjų audinių elektrochirurgijai | vnt | 30
43.1.1 | Elektrodai vienkartinio naudojimo, 130mm (±2mm) naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, čiurnos, peties, alkūnės bei riešo sąnariuose
43.1.2 | Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), kontūravimą, plovimą ir koaguliaciją
43.1.3 | Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais,nereikia pacientų įžeminančio elektrodo
43.1.4 | Įeinantis radiodažnuminis impulsas sinusoidės formos, amplitudė nuo 340kHz iki 450kHz
43.1.5 | Keturi darbo režimai- vaporizacija (3 galingumo laipsniai, max galia ne mažiau 260W), koaguliacija (max galia ne mažiau 180 W), vaporizacija su hemostaze (2 galingumo laipsniai, max galia ne mažiau 180W), koaguliacija su temperatūros kontrole (max galia ne mažiau 50W)
43.1.6 | Elektrodų pasirinkimas: 4 mm elektrodai trijų tipų su atsiurbimo funkcija; 3,5mm elektrodai ne mažiau 9 tipų, 2 iš jų lankstūs; terminiai elektrodai (temperatūros matavimas ir kontrolė židinyje), skersmuo 3,5mm, ne mažiau 5 tipų 2 iš jų lankstūs; 2,3mm elektrodai smulkiems sąnąriams, 5 tipų
43.1.7 | Kiekvienas elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus;
43.1.8 | Elektrodai turi automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti, kuri automatiškai sumažina galią ir vėliau išjungia elektrodą, priartėjus prie metalinių objektų. Atitolus per saugų atstumą, elektrodas automatiškai įjungiamas ir/ar galia padidinama
44 | Elektrodai hemodinamikos monitoravimo sistemai
44.1 | Elektrodai hemodinamikos monitoravimo sistemai | vnt | 3200
44.1.1 | Skirta ICG matavimams atlikti
44.1.2 | Vienkartiniai
44.1.3 | Kontaktinė dalis pagaminta iš gelio, Ag/AgCl. Sudėtyje neturi būti latekso
44.1.4 | Komplektą sudaro 2 viengubi sensoriai ir 1 dvigubas ICG sensorius
44.1.5 | Išmatavimai: viengubo diametras 50mm (±2mm), dvigubo diametras 46mm (±2mm) x 88mm (±2mm) x 38mm (±2mm)
44.1.6 | Individualiame įpakavime
44.1.7 | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta
45 | Šeiverio peiliukai
45.1 | Šeiverio peiliukai | vnt | 120
45.1.1 | Oval arba lygiaverčiai šeiverio borai (antgaliai)
45.1.2 | Vienkartiniai
45.1.3 | Sterilioje pakuotėje
45.1.4 | Darbinis ilgis: 13 cm (± 1 cm)
45.1.5 | Borų skersmuo 4,0 mm (±0,1 mm)
45.1.6 | Borų darbinis maks. greitis 12'000aps/min
45.1.7 | Suderinta su ConMed Linvatec šeiverio sistema arba lygiaverčių savybių teikiama Ligoninei panaudai
46 | Diagnostinės vielos-pravedėjai
46.1 | Diagnostinės vielos-pravedėjai | vnt | 100
46.1.1 | 0.035'' diametro
46.1.2 | Dengtos teflonu ar lygiaverte medžiaga – gero slidumo
46.1.3 | J formos galiukas
46.1.4 | Ilgis ne mažiau 150cm
47 | Suktukai
47.1 | Suktukai | vnt | 100
47.1.1 | Suktukai 0,14mm (±0,01 mm)
47.1.2 | Priemonė, naudojama vielai (vedliui) intervencinės radiologijos procedūroms
47.1.3 | Tinka vieloms iki 0.022“
48 | Diagnostiniai kateteriai
48.1 | Diagnostiniai kateteriai | vnt | 50
48.1.1. | Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui
48.1.2 | Kateterio sienelėje integruotas tinklas
48.1.3 | Pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų
48.1.4 | Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis, pagamintas iš poliuretano
48.1.5 | Išorinis diametras 5F, ilgis 100 cm (± 1 cm)
48.1.6 | Slėgis nuo 750 psi iki 1000 psi
48.1.7 | Tinkamos vielos pravedėjos: 0.038"
48.1.8 | Kateterio išorinis diametras: 5F/170 mm (± 0,1 mm)
48.1.9 | Kateterio vidinis diametras: 0.047/1.20 mm(± 0,1 mm)
48.1.10 | Anatominė modifikacija: C2 kobra tipo
49 | Diagnostiniai kateteriai
49.1 | Diagnostiniai kateteriai | vnt | 50
49.1.1 | Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui
49.1.2 | Kateterio sienelėje integruotas tinklas
49.1.3 | Pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų
49.1.4 | Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis, pagamintas iš poliuretano
49.1.5 | Išorinis diametras 6F, ilgis 100 cm (± 1 cm)
49.1.6 | Slėgis nuo 750 psi iki 1000 psi
49.1.7 | Tinkamos vielos pravedėjos: 0.038"
49.1.8 | Kateterio išorinis diametras: 5F/170 mm (± 0,1 mm)
49.1.9 | Kateterio vidinis diametras: 0.047/1.20 mm(± 0,1 mm)
49.1.10 | Anatominė modifikacija: C2 kobra tipo
50 | Diagnostiniai kateteriai
50.1 | Diagnostiniai kateteriai | vnt | 50
50.1.1 | Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui
50.1.2 | Kateterio sienelėje integruotas tinklas
50.1.3 | Pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų
50.1.4 | Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis, pagamintas iš poliuretano
50.1.5 | Išorinis diametras 6F, ilgis 65 cm (± 1 cm)
50.1.6 | Slėgis nuo 750 psi iki 1000 psi
50.1.7 | Tinkamos vielos pravedėjos: 0.038"
50.1.8 | Kateterio išorinis diametras: 5F/170 mm (± 0,1 mm)
50.1.9 | Kateterio vidinis diametras: 0.047/1.20 mm(± 0,1 mm)
50.1.10 | Anatominė modifikacija: C2 kobra tipo
51 | Intrakardinis bipolinis zondas elektro stimuliacijai
51.1 | Intrakardinis bipolinis zondas elektro stimuliacijai | vnt | 10
51.1.1 | Spike LC S tipo arba lygiavertis
51.1.2 | Ilgis ne mažiau 110 cm, Fr 5
52 | Elektrodai defibriliatoriui Lifepak 1000,,EDGE''
52.1 | Elektrodai defibriliatoriui Lifepak 1000,,EDGE'' | vnt | 100
52.1.1 | Ne mažiau 120 cm ilgio