TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 11 -

Pirkimo „Kraujospūdžio aparatai“

Techninė specifikacija

Kraujospūdžio aparatai (20 vnt.)

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatinis, kliniškai patikrintas (tinkantis naudoti gydymo įstaigoje) | Skirtas arterinio kraujo spaudimo ir pulso matavimui |  |
|  | Statomas ant stalo ar kito horizontalaus paviršiaus | Būtina |  |
|  | Arterinio kraujospūdžio matavimo diapazonas | ne siauresnis kaip nuo 40 iki 260 mmHg. Matavimo paklaida ne didesnė kaip ±5 mmHg |  |
|  | Pulso matavimo diapazonas | ne siauresnis kaip nuo 40 iki 180 kartų/min. Matavimo paklaida ne didesnė kaip ±5 % nuo rodomos išmatuoto parametro vertės |  |
|  | Rezultatų atvaizdavimas | Matavimo rezultatai ir informaciniai pranešimai atvaizduojami skaitmeniniame ekrane |  |
|  | Aparato manžetė | Prailginta, tinkanti vidutinės ir didelės apimties rankai (nuo 22 cm iki 42 cm) |  |
|  | Manžetės pripūtimas iki reikiamo slėgio bei oro iš manžetės išleidimas | Automatinis |  |
|  | Maksimalus oro slėgis manžetėje | ne mažiau kaip 299 mmHg |  |
|  | Matavimo tikslumą įtakojančių veiksnių aptikimas su atitinkamais informaciniais pranešimais (indikacija) aparato ekrane | kai netinkamai uždėta manžetė ir kai yra prieširdžių virpėjimas |  |
|  | Matavimo rezultatų (su matavimo datos ir laiko informacija) atmintis | ne mažiau kaip 30 matavimų |  |
|  | Aparato darbui tinkami elektros maitinimo šaltiniai | standartiniai galvaniniai maitinimo elementai ir 230V, 50 Hz elektros tinklas. komplekte turi būti adapteris maitinimui iš elektros tinklo bei darbinis maitinimo elementų komplektas |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, išbandymas, įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
|  | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
|  | Siūlomi kraujospūdžio aparatai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka patikrinti ir turėti galiojančią metrologinę patikrą. | Būtina |  |
|  | Kraujospūdžio matavimo aparato garantinis laikotarpis | ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, manžetės (-čių) – ne trumpesnis kaip 1 metai |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų arba lietuvių kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. 4. Atlikta metrologinė patikra. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |
| 3. | Būtina pateikti žymėjimo M ženklu liudijančio dokumento kopiją. MP tipo patvirtinimui ir atitikties įvertinimui pateikiami techniniai dokumentai, tipo patvirtinimo sertifikatai ir, reikalui esant, bandymų protokolai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. |  |