TSD-1080, VPP-3894

Holterio monitoravimo sistemos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holterio (EKG) registratoriai – 4 vnt. |  |  |
| 1.1. | Išoriniai matmenys (ilgis×plotis×aukštis) | Ne daugiau negu (85×60×20) mm |  |
| 1.2. | Svoris | Ne daugiau negu 150 g |  |
| 1.3. | Atsparumas išoriniam poveikiui | Ne mažesnė kaip IP22 klasė |  |
| 1.4. | Valdymas | Ne mažiau nei 2 mygtukai registratoriaus valdymui bei paciento įvykių žymėjimui |  |
| 1.5. | Ekranas | - OLED arba lygiavertis; - Raiška ne mažesnė nei 128×64 pikseliai. |  |
| 1.6. | Atmintis | Ne mažiau nei 4 GB |  |
| 1.7. | Duomenų perdavimas | USB laidu arba lygiaverčiu metodu |  |
| 1.8. | EKG užrašymo trukmė | Ne mažiau kaip 14 dienų nepertraukiamo EKG įrašymo |  |
| 1.9. | Skiriamoji geba | Ne mažiau nei 15 bit |  |
| 1.10. | Kanalų skaičius | Ne mažiau nei 3 |  |
| 1.11. | Paciento kabelis | Ne mažiau nei 3 laidų su klijuojamais elektrodais |  |
| 1.12. | Diskretizavimo dažnis | Ne mažiau nei 8 000 Hz |  |
| 1.13. | Prieširdžių virpėjimo detekcija | - Yra prieširdžių virpėjimo detekcija; - Detekcija automatinė; - Naudojama P bangos analizė (arba lygiavertė technologija). |  |
| 1.14. | Paciento judesių detekcija | Yra paciento judesių detekcija |  |
| 1.15. | Maitinimo šaltinis | - Vidinė įkraunama baterija (ar baterijos); - Ličio jonų (arba lygiavertė) baterija. |  |
| 1.16. | Baterijos įkrovimo trukmė | Baterija pilnai įkraunama nuo 0% iki 100% ne ilgiau nei per 3 valandas |  |
| 1.17. | Komplektacija | Kartu su registratoriumi komplektuojami: - Paciento kabelis; - Įrenginio dėklas arba diržinis laikiklis; - Duomenų perdavimo laidas. |  |
| 2. | Programinė įranga su papildoma licencija duomenų analizei su 2 darbo vietomis – 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Analizavimo programos funkcijos | Analizavimo programa turi turėti ne mažiau nei išvardintas funkcijas: - Automatinė prieširdžių virpėjimo detekcija remiantis P bangos analize; - QT, ST ir kardiostimuliatoriaus analizė; - Modulinės ataskaitos; - Pacientų judesių detekcija; - Širdies variabilumo analizė (HRV); - QRS komplekso matavimas ir redagavimas; - Paciento dienoraščio grafikas; - Aritmijų peržiūra bei analizė; - Širdies ritmo kintamumo laiko srityje analizė; - Širdies ritmo matuoklis. |  |
| 2.2. | Programinės įrangos atnaujinimas | Ateityje galima programinę įrangą atnaujinti ir pakelti funkcionalumo lygį iki miego apnėjos tyrimų |  |
| 2.3. | Ataskaitos (raporto) išsaugojimas | Ataskaita (raportas) išsaugoma PDF formatu (arba lygiaverčiu) |  |
| 2.4. | Reikalavimai programinei įrangai | - Programinė įranga yra skirta matavimo duomenų kaupimui, analizei bei matavimo rezultatų interpretacijai; - Su PDF raportų perdavimu į elektroninę sistemą (DICOM arba lygiavertis). |  |
| 2.5. | Duomenų bazės programinė įranga ir saugojimas | Duomenų analizavimo ir saugojimo programa su DICOM standarto (arba lygiaverčiu) raporto eksportavimu į LSMU ligoninės Kauno klinikų „Medream“ sistemą |  |
| 2.6. | Raporto generavimas ir matavimai | Ataskaitos (raporto) turinys gali būti personalizuojamas pagal vartotojo (specialisto) poreikį |  |
| 3. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 6. | Programinės įrangos instaliavimas | Tiekėjas įsipareigoja įrašyti programinę įrangą ir suteikti licencijas LSMUL Kauno klinikų Išeminės širdies ligos skyriaus nurodytoms turimoms 2 (dviem) darbo vietoms |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkama tarpusavyje techniškai derinama Holterio monitoravimo sistema: EKG registratoriai ir programinė įranga su papildoma licencija, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).