TSD-1186,  VPP-4896

Anestezijos aparato ir gyvybinių funkcijų monitoriaus sistemos su priedais

techninė specifikacija – kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Anestezijos aparatas pritaikomas visų amžiaus grupių pacientams (naujagimiams, vaikams, suaugusiems). |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui | Mobili įrenginio platforma su centrine stabdžių sistema, siurbimo sistema jungiama prie centrinės vakuumo tiekimo sistemos, pasukamu sistemos ekranu ir bėgeliais priedų tvirtinimui |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 2.1. Aparato veikimo laikas maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. |  |
| 4. | Darbinis tiekiamų dujų slėgio diapazonas | ≤ 280 – ≥ 600 kPa ribose |  |
| 5. | Anestezijos aparato naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno arba prie aparato prijungtų balionų |  |
| 6. | Dujų maišymo sistema | Elektroniniu būdu valdoma |  |
| 7. | Anestetinių dujų tiekimo moduliai | Elektroniniu būdu valdomi, inžektoriniai dujų tiekimo moduliai, skirti elektroninei anestetinių dujų tiekimo kontrolei tikslinės anestezijos metu |  |
| 8. | Vienu metu prie aparato prijungiami anestetinių dujų tiekimo moduliai | ≥ 2 vnt. |  |
| 9. | Reikalavimai dujų moduliams ir jų pagalba realizuojamos funkcijos | 1. Įspėjamasis pranešimas, jeigu likutinis medžiagos kiekis pasiekia minimalų, gamintojo nustatytą, lygį; 2. Vizualinė analoginė skalė ir skaitmeninis (narkozės aparato ekrane) modulio užpildymo lygio rodymas. |  |
| 10. | Automatinis deguonies ir anestetinių dujų tiekimas priklausomai nuo vartotojo nustatytos O2 koncentracijos įkvėpiamose dujose ir pasirinktų anestetinių dujų koncentracijos iškvėpiamose dujose | Tikslinė anestezija |  |
| 10.1. | Reikalavimai tikslinei anestezijai | Galima vaikų ir suaugusiųjų pacientų amžiaus kategorijose |  |
| 11. | Aparato tiekiamų dujų matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai dujų kiekio matuokliai visoms (O2 ir oras) į aparatą tiekiamoms dujoms |  |
| 12. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės dujų tiekimo kontrolės režime (ne siauresnis už nurodytą) | 0,2 – 15 l/min |  |
| 13. | Paduodamų dujų srauto diapazonas rankinės šviežių dujų tiekimo kontrolės režime (ne siauresnis už nurodytą) | 0,3 – 15 l/min |  |
| 14. | Nustatomos tikslinės koncentracijos (automatinio valdymo anestezijos režime) | 1. Izoflurano iškvėpime EtISO; 2. Sevoflurano iškvėpime EtSEV; 3. Desflurano iškvėpime EtDES; 4. Deguonies įkvėpime FiO2; 5. Bendros arba minimalios šviežių dujų tėkmės srautas ≤ 0,3 l/min - ≥ 2 l/min. |  |
| 15. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | Ne mažiau 25 l/min |  |
| 16. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas | Pageidaujama |  |
| 17. | Slėgio ribojimo vožtuvas (APL) | APL vožtuvas turi ekstrinę slėgio sumažinimo galimybę nekeičiant nustatyto slėgio reikšmės |  |
| 18. | Sekreto siurbimo sistema jungiama prie centrinės vakuumo tiekimo sistemos | Būtina. Komplektuojama su daugkartinio naudojimo sekreto surinkimo indais |  |
| 19. | Ventiliavimo režimai: | 1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija; 2. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija; 3. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu arba minimaliu slėgiu tūrį užtikrinanti ventiliacija; 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu; 5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija užtikrinanti tūrį arba slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį; 6. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija-paremianti slėgiu; 7. Slėgiu paremta ventiliacija su Apnea aptikimu. |  |
| 20. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį | ≤ 3,5 l |  |
| 21. | Plaučių atstatymo protokolai (angl. Lung reqruitment maneuvers) | 1. Vieno etapo manevras, vartotojo nustatyto slėgio taikymas pagal nustatytą laiko intervalą; 2. Kelių žingsnių manevras: daugiapakopis slėgio didinimas ir mažinimas pagal vartotojo parenkamus parametrus; 3. Priminimo funkcija periodiniam protokolo atlikimui vieno etapo režime. |  |
| 22. | Anestezijos aparato funkcionalumas | Rankinės/spontaninės ventiliacijos galimybė su O2 dozavimu galima nutrūkus elektros maitinimui |  |
| 23. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus: |  |  |
| 23.1. | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos | ≤ 20 - ≥ 1500 ml |  |
| 23.2. | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos | ≤ 5 - ≥ 80 k/min. |  |
| 23.3. | Įkvėpimo-iškvėpimo (I:E) santykio nustatymo ribos | ≤ 4:1 – ≥ 1:4 |  |
| 23.4. | Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos | ≤ 0,2 - ≥ 5 s |  |
| 23.5. | Įpūtimo srautas | ≥ 120 l/min |  |
| 23.6. | Įkvėpimo slėgio ribų diapazonas | ≤ 10 - ≥ 70 cmH2O |  |
| 23.7. | Tėkmės trigerio jautrumo nustatymo ribos | ≤ 0,3 - ≥ 15 l/min arba ne mažiau kaip nuo 10 iki 100% srauto per PEEP vožtuvą |  |
| 24. | Ventiliatoriaus valdymo ekranas | 1. Spalvotas; 2. ≥ 38 cm įstrižainės; 3. Su rotaciniu parametrų nustatymų ratuku; 4. Tvirtinamas prie anestezijos aparato su pasukimo vertikalioje ašyje galimybe. |  |
| 25. | Grafininis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | ≥ 5 kreivių ekrane vienu metu |  |
| 26. | Suvartoto anestetiko apskaičiavimas vienos procedūros metu | Būtinas suvartoto anestetiko apskaičiavimas vienos procedūros metu |  |
| 27. | Automatinės iš anksto nustatytų ventiliacijos parametrų ir aliarmų ribų parinktys | Būtinos. Pagal įvestus paciento duomenis (ūgis, svoris, amžius) ir/arba pasirinktą paciento kategoriją (naujagimis, vaikas, suaugęs) |  |
| 28. | Automatinis savikontrolės testas narkozės aparato sistemų patikrai | Būtinas automatinis savikontrolės testas narkozės aparato sistemų patikrai |  |
| 29. | Kilpinės kreivės | Slėgio-srauto arba slėgio-tūrio ir tūrio-srauto kilpinės kreivės |  |
| 30. | Skaitinės ir grafinės tendencijos | Būtinos skaitinės ir grafinės tendencijos |  |
| 31. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Minutinis tūris; 2. Kvėpavimo tūris; 3. Kvėpavimo dažnis; 4. Maksimalus slėgis įkvėpime; 5. Plato slėgis; 6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis; 7. PEEP; 8. Pasipriešinimas; 9. Tamprumas; 10. Anestetinių dujų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu; 11. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; 12. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; 13. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC); 14. CO2 ir tamprumo tendencijos. |  |
| 32. | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Būtinas atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys |  |
| 33. | Pauzės režimas | Ventiliacijos laikinas sustabdymas išlaikant ventiliacijos režimo parametrų nustatymus, sustabdant šviežių dujų mišinio ir anestetiko tėkmę. |  |
| 34. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina 3 vnt., ≥ 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema |  |
| 35. | Atidirbusių anestetinių dujų išmetimo žarna | Būtina tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema |  |
| 36. | Papildomas deguonies išvadas | Anestezijos aparate integruotas papildomas deguonies išvadas |  |
| 37. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius |  |  |
| 37.1. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorinė sistema | Paciento gyvybinių funkcijų monitorinė sistema tvirtinama prie anestezijos aparato dedikuota alkūne su pasukimo vertikalioje ašyje galimybe |  |
| 37.2. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 3. Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 60 min. |  |
| 37.3. | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvotas, TFT (arba lygiavertis); 2. ≥ 39 cm įstrižainės; 3. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (angl. TouchScreen); 4. Ekrano rezoliucija: ≥ (1920 x 1080) taškų. |  |
| 37.4. | Monitoriaus valdymas | 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu (angl. TouchScreen); 2. Parametrų valdymo ratuku ir/arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautraus ekrano apačioje. |  |
| 37.5. | Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius | Ne mažiau kaip 10 |  |
| 37.6. | Reikalavimas aušinimui | Pasyvus (be aušinimo ventiliatorių) |  |
| 37.7. | Sąsajos | 1. Ne mažiau kaip 2 USB jungtys; 2. Ne mažiau kaip 1 tinklo sąsaja; 3. Ne mažiau kaip 1 jungtis papildomo ekrano pajungimui. |  |
| 37.8. | Matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 48 val. grafinės informacijos; 2. ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje su ≥ 15 sek. trukmės kreivių vaizdu; 3. Automatinis įvykio fiksavimas ir išsaugojimas prietaiso atmintyje. |  |
| 37.9. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multiderivacinis kanalas; 2. Kvėpavimas; 3. ST segmento analizė; 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. Temperatūra - ≥ 2 kanalai; 6. SpO2 – 1 kanalas; 7. Tiesioginis kraujo spaudimo matavimas - ≥ 2 kanalai. 8. Anestezijos gylis. 9. Neuroraumeninės jungties funkcija. |  |
| 37.10. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL,aVF, V; 2. ŠSD matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 20 – 350 k/min; 3. Matavimo paklaida ≤ ± 3 %. |  |
| 37.11. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: | 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 10 – 240 mmHg; 2. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: 2.1. Automatinis; 2.2. Rankinis; 2.3. Besitęsiantis; 3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 mmHg. |  |
| 37.12. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 25 – 45C; 2. Kanalo matavimo paklaida 25 – 45C diapazone ≤ 0,2C. |  |
| 37.13. | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 -100 ; 2. Matavimo paklaida matuojant suaugusiems ir vaikams ≤ 3,0 (diapazone 70-100). |  |
| 37.14. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui: | 1. Invazinio kraujospūdžio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0 – 300 mmHg; 2. Matavimo paklaida be jutiklio ≤ ±1,5 mmHg arba ≤ ± 3 %. |  |
| 37.15. | Reikalavimai anestezijos gylio kanalui: | Anestezijos aparatas turi turėti galimybę anestezijos gylio registravimui naudoti vieną iš šių metodų: EEG bispektrinio indekso (BIS) arba entropijos metodą. |  |
| 37.16. | Reikalavimai neuroraumeninės jungties funkcijos kanalui: | Nervo ir raumens jungties blokados intensyvumo vertinimas periferinių nervų stimuliacijos metodu. |  |
| 38. | Transportinis gyvybinių funkcijų matavimo modulis su integruotu ekranu, vizualinė ir garsinių aliarmų signalų indikacija | Prijungiamas arba įstatomas į paciento gyvybinių funkcijų monitorių |  |
| 38.1. | Modulio ekranas ir jo savybės | 1. Spalvotas, TFT (arba lygiavertis); 2. ≥ 12 cm įstrižainės; 3. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (angl. TouchScreen); 4. Ekrano rezoliucija ne mažesnė už 640x240 taškų. |  |
| 38.2. | Modulio maitinimo šaltiniai | 1. 230V, 50Hz elektros tinklas; 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); 2.1. Modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min. |  |
| 38.3. | Modulio matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 48 val. skaitmeninės informacijos; 2. Įvykių išsaugojimas atmintyje; 3. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu vėlesnei jų peržiūrai. |  |
| 38.4. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG (multiderivacinis kanalas); 2. EKG/kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Temperatūra; 5. Neinvazinis kraujospūdis (1 kanalas); 6. SpO2; 7. Invazinis kraujospūdis (≥ 1 kanalas) |  |
| 39. | Su monitoriumi komplektuojami priedai: |  |  |
| 39.1. | EKG elektrodų prijungimo kabelis | ≥ 2 vnt., 3-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) |  |
| 39.2. | SpO2 matavimo daviklis | ≥ 3 vnt., (daugkartinio naudojimo, guminiai, dedami ant piršto, skirti visų amžiaus grupių pacientams: naujagimiams, vaikams, suaugusiems) |  |
| 39.3. | Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui | 1. ≥ 10 vnt., (daugkartinio naudojimo, skirti visų amžiaus grupių pacientams: 1.1. Naujagimių/kūdikių manžečių komplektas 4 skirtingi dydžiai; 1.2. Vaikų manžečių komplektas 3 skirtingi dydžiai; 1.3. Suaugusiųjų manžečių komplektas 3 dydžiai (mažas, vidutinis, didelis) |  |
| 39.4. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | ≥ 3 vnt., (daugkartinio naudojimo, žarnelės pritaikytos įvairaus amžiaus grupių (naujagimių, vaikų, suaugusiųjų) neinvazinio AKS matavimo manžečių prijungimui) |  |
| 39.5. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | ≥ 3 vnt., (daugkartinio naudojimo skirti visų amžiaus grupių pacientams: naujagimiams, vaikams, suaugusiems) |  |
| 39.6. | Invazinio kraujospūdžio matavimo linijų prijungimo kabelis | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo) |  |
| 39.7. | Anestezijos gylio elektrodų prijungimo kabelis | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo, pritaikytas monitoriuje įdiegtam vienam iš galimų (EEG bispektrinio indekso (BIS) arba entropijos) anestezijos gylio registravimo metodui) |  |
| 39.8. | Neuroraumeninės jungties funkcijos matavimo prijungimo kabelis | 1 vnt., (daugkartinio naudojimo, pritaikytas monitoriuje įdiegtam neuroraumeninės jungties funkcijos registravimo metodui) |  |
| 40. | Garantinis terminas | 1. ≥ 60 mėnesių anestezijos aparatui ir paciento monitoriui; 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas; 3. ≥ 12 mėnesių priedams. |  |
| 41. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 42. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomos įrangos žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos), kopiją) |  |
| 43. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 44. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 45. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija) - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 46. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.