TSD-1034, VPP-6351

Elektrochirurgijos įrenginio su priedais techninė specifikacija 
(kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurgijos įrenginys – 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Elektrochirurgijos įrenginys skirtas naudoti atliekant audinių pjovimo ir koaguliavimo procedūras Pastaba: Elektrochirurgijos įrenginys bus naudojamas Veido žandikaulių chirurgijos skyriaus operacinėje |  |
| 1.2. | Pjovimo režimai: | ≥ 3 skirtingi pjovimo režimai |  |
| 1.2.1. | Pjovimas | - Monopoliarinis; - Audinius tausojantis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu arba lygiavertis audinius tausojantis sprendimas; - Pjovimas su hemostaze; - Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui; - Didžiausia galia ≥ 360 W; - Didžiausia pikinė įtampa ≥ 750 V. |  |
| 1.2.2. | Pjovimas | - Monopoliarinis; - Pjovimas su hemostaze; - Pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu; - Didžiausia galia ≥ 240 W; - Didžiausia pikinė įtampa ≥ 1400 V. |  |
| 1.2.3. | Pjovimas | - Bipoliarinis; - Audinius tausojantis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu arba lygiavertis audinius tausojantis sprendimas; - Pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu; - Didžiausia galia ≥ 120 W; - Didžiausia pikinė įtampa ≥ 675 V. |  |
| 1.3. | Koaguliacijos režimai: | ≥ 5 skirtingi koaguliavimo režimai |  |
| 1.3.1. | Koaguliacija | - Monopoliarinis; - Koaguliacija saugi ir gili; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Su „Auto Stop“ arba lygiaverte funkcija; - Didžiausia galia ≥ 240 W; - Didžiausia pikinė įtampa ≥ 200 V. |  |
| 1.3.2. | Koaguliacija | - Monopoliarinis; - Koaguliacija efektyvi ir greita; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Su „Auto Stop“ arba lygiaverte funkcija; - Didžiausia galia ≥ 144 W; - Didžiausia pikinė įtampa ≥ 1800 V. |  |
| 1.3.3. | Koaguliacija | - Monopoliarinis; - Koaguliacija efektyvi ir greita; - Režimas yra tinkamas audinių preparavimui; - Su hemostaze; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Didžiausia galia ≥ 240 W; - Didžiausia pikinė įtampa ≥ 2500 V. |  |
| 1.3.4. | Koaguliacija | - Monopoliarinis; - Purškiantis, bekontaktis koaguliavimas; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Didžiausia galia ≥ 175 W; - Didžiausia pikinė įtampa ≥ 4300 V. |  |
| 1.3.5. | Koaguliacija | - Bipoliarinis; - Koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizavimo; - Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; - Su „Auto Start“ ir „Auto Stop“ arba lygiavertėmis funkcijomis; - Didžiausia galia ≥ 144 W; - Didžiausia pikinė įtampa ≥ 200 V. |  |
| 1.4. | Režimų aktyvavimas | - Monopoliariniai pjovimo ir koaguliacijos režimai aktyvuojami paspaudus monopoliarinio įrankio rankenėlėje esantį atitinkamą mygtuką arba kojiniu pedalu; - Bipoliarinė koaguliacija aktyvuojama suspaudus bipoliniu pincetu koaguliuojamus audinius arba bipolinei koaguliacijai skirtu kojiniu pedalu. |  |
| 1.5. | Neutralaus elektrodo stebėjimo sistema | Yra neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema |  |
| 1.6. | Suderinamas | Elektrochirurginis aparatas yra suderinamas su skirtingų gamintojų instrumentais – aparatui galima pritaikyti ne mažiau kaip 2 kitų gamintojų priedus |  |
| 1.7. | Programuojami darbo režimų parametrai | Yra ≥ 9 vartotojo programuojami darbo režimų parametrų atminties nustatymai |  |
| 1.8. | Išvestys | - ≥ 1 monopolinė; - ≥ 1 bipolinė; - ≥ 1 neutralaus elektrodo. |  |
| 1.9. | Generatoriaus darbo režimų ir parametrų valdymas | Valdomas lietimui jautriu ekranu arba skydelio priekyje esančiais mygtukais |  |
| 1.10. | Apsaugos klasė | I apsaugos klasė pagal IEC/EN 60601-1 (arba lygiavertė) |  |
| 2. | Priedai: |  |  |
| 2.1. | Kojinis jungiklis su kabeliu – 1 vnt. | - Su 2 pedalais; - Su režimų perjungimu; - Laido ilgis ≥ 4 m. |  |
| 2.2. | Jungiamasis kabelis neutraliems elektrodams – 1 vnt. | - Skirtas vienkartiniams elektrodams; - Laido ilgis ≥ 4,6 m; - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojamas. |  |
| 2.3. | Neutralūs elektrodai – 100 vnt. | - Vienkartiniai paciento elektrodai; - 2-jų kontaktinių zonų; - Efektyvus paviršiaus plotas 80–110 cm2; - Su ekvipotenciniu (ar lygiaverčiu) žiedu. |  |
| 2.4. | Rankenėlė monopoliniams elektrodams – 2 vnt. | - Daugkartinė; - Su 2 mygtukais; - Laido ilgis ≥ 4 m. |  |
| 2.5. | Kabelis bipoliniams pincetams – 2 vnt. | - Daugkartinis; - Skirtas bipolinių pincetų pajungimui; - Laido ilgis ≥ 4 m. |  |
| 3. | Valymas | Paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms |  |
| 4. | Elektros maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 5. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai elektrochirurgijos įrenginiui; - ≥ 12 mėnesių priedams. |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 11. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas elektrochirurgijos įrenginio su priedais komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.