TSD-1147, VPP-6955

Chirurginių konsolių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chirurginė konsolė (kiekis 2 kompl.) |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai ekranui | - LCD tipo arba lygiavertis; - Lietimui jautrus; - Ekrane valdomos funkcijos: - Greičio nustatymas; - Sukimo momento nustatymas; - Sukimosi krypties nustatymas; - Programos nustatymas; - Irigacijos nustatymas. |  |
| 1.2. | Programos | ≥ 8 gydymo programos |  |
| 1.3. | Papildomi reikalavimai | - Paskutinių nustatymų išsaugojimo funkcija; - Integruota irigacinė pompa. |  |
| 1.4. | Irigacijos reguliavimo žingsnis | Irigacija reguliuojama ne didesniu kaip 20% žingsniu |  |
| 1.5. | Didžiausia irigacija | ≤ 75 ml/min |  |
| 1.6. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 1.7. | Komplektacijoje | - Belaidis pedalas; - Mikrovariklis su laidu; - Kampinis antgalis. |  |
| 1.7.1. | Reikalavimai belaidžiam pedalui | Pedalu galima valdyti: - Apsisukimų greitį; - Apsisukimų kryptį (tarp „pirmyn“ ir „atgal“); - Aušinimo skysčio srautą / tūrį; - Perjungti programą. |  |
| 1.7.2. | Reikalavimai mikrovarikliui su laidu | - Bešepetėlinis; - Su šviesa; - Laido ilgis ≥ 2 m; - Sukimo momentas ne siauresniame intervale kaip nuo 5 Ncm iki 80 Ncm; - Didžiausias mikrovariklio greitis ≥ 40 000 aps./min; - Mikrovariklio šviesos srautas ≥ 32 000 Lux. |  |
| 1.7.3. | Reikalavimai kampiniam antgaliui | - Su šviesa; - Skirtas grąžtams, kurių skersmuo 2,35 mm (± 0,1 mm); - Sūkių perdavimo santykis 20:1 (lėtinantis); - Grąžteliai keičiami mygtuko paspaudimu. |  |
| 2. | Irigacinių linijų rinkinys (kiekis 20 kompl.) |  |  |
| 2.1. | Paskirtis | Skirtas darbui su chirurgine konsole |  |
| 2.2. | Sterilumas | Rinkiniai sterilūs |  |
| 2.3. | Pakuotė | Vienoje pakuotėje (viename rinkinyje) ≥ 5 vnt. |  |
| 3. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 6. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamos tarpusavyje techniškai derinamos chirurginės konsolės su irigacinių linijų rinkiniais, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.