## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS MIEGO SEKTORIAUS VEIKLAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KANIULĖS SU FILTRU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
1. | Kaniulės su filtru
1.1. | Kaniulės su filtru | 1200 | vnt
1.1.1. | Vienkartinio naudojimo
1.1.2. | Suderinama su ligoninės turima „Nox A1s“ polisomnografijos sistema
1.1.3. | Darbinė temperatūra nuo +5⁰C iki +50⁰C
1.1.4. | Nosies atšakėlės pagamintos iš PVC
1.1.5. | Vamzdelis pagamintas iš FPVC
1.1.6. | Filtro jungtis pagaminta iš : PTFR; TPU; PP
1.1.7. | Kaniulės skirtos suaugusiems
1.1.8. | Bendras ilgis 90 ± 1 cm
1.1.9. | Kaniulės paskirtis : Oro srauto ir slėgio matavimas kvėpavimo sutrikimų diagnozavimui miego metu
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | RIP KRŪTINĖS IR PILVO DIRŽAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
2. | RIP krūtinės ir pilvo diržai
2.1. | RIP krūtinės ir pilvo diržai | 240 | Vnt
2.1.1. | Skirtas kvėpavimo pastangų matavimui kvėpavimo sutrikimų diagnozavimui miego metu
2.1.2. | Skirtas suaugusiems
2.1.3. | Dydžiu pasirinkimas: pediatrinis; mažas, vidutinis, didelis
2.1.4. | Vienkartinio naudojimo
2.1.5. | Suderinama su ligoninės turima „Nox A1s“ polisomnografijos sistema
2.1.6. | Nosies atšakėlės pagamintos iš PVC
2.1.7. | Vamzdelis pagamintas iš FPVC
2.1.8. | Filtro jungtis pagaminta iš : PTFR; TPU; PP
2.1.9. | Darbinis drėgnis: nuo 15% iki 95%, be kondensato
2.1.10. | Slėgis: nuo 700 hPa iki 1060 hPa
2.1.11. | Darbinė temperatūra nuo +5⁰C iki +50⁰C
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ABRAZYVINIS GELIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
3. | Abrazyvinis gelis
3.1. | Abrazyvinis gelis | 45 | Vnt
3.1.1. | Paskirtis : skirtas naudoti EEG tyrimams, kad sumažintų odos varžą.
3.1.2. | Sudėtis: Vanduo, aliuminimo oksidas, 1,2 propandiolis, natrio poliakrilatas, metilparabenas, briliantinis mėlynasis FCF 1, briliantinis raudonasis 40, briliantinis geltonasis 5.
3.1.3. | Vienos pakuotės dydis 100 gramų ± 10 gramų.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | LAIDUSIS GELIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
4. | Laidusis gelis
4.1. | Laidusis gelis | 18 | Vnt
4.1.1. | Paskirtis : Skirtas naudoti PSG tyrimams, padidinti EEG laidumą. Naudojamas su negeliniais elektrodais.
4.1.2. | Sudėtis: Polioksietileno (20) cetilo eteris, vanduo, glicerinas, kalcio karbonatas, 1,2 propandiolis, kalio chloridas, montmorilonitas, natrio chloridas, polioksietileno (20) sortbitolis, metilparabenas, propilparabenas.
4.1.3. | Vienos pakuotės dydis 100 gramų ± 10 gramų.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | TVIRTINAMASIS KREMAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
5. | Tvirtinamasis kremas
5.1. | Tvirtinamasis kremas | 60 | Vnt
5.1.1. | Paskirtis : Skirtas pritvirtinti EEG elektrodus atliekant miego tyrimus
5.1.2. | Sudėtis: Vanduo, natrio chloridas, kalcio karbonatas, talkas, bentonitas, Brij, PEG/makrogolis, 1,2 propandiolis, Tween, glicerinas.
5.1.3. | Laidumas: 20 mS/cm
5.1.4. | Varža: 1,9k_(±0,2)
5.1.5. | Tirpus vandenyje
5.1.6. | Lipnus
5.1.7. | Išdžiūvimo laikas 15 min ± 2 min
5.1.8. | Suderinamas su žmogaus oda
5.1.9. | Atsparus kūnui ir prakaitui
5.1.10. | Vienos pakuotės dydis 100 gramų ± 10 gramų.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3893 2025-11-24 15:14:55