Kombinuotas lazeris manipuliacijoms priekiniame ir užpakaliniame akies segmente

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Klausimai ir atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotokoaguliacijos lazeris | Kieto kūno |  |
|  | Darbinės šviesos bangos ilgis | 532 ± 5 nm |  |
|  | Spindulio naudojamo taikikliui bangos ilgis | Diodas 620 ÷ 650 nm |  |
|  | Lazerio aušinimo tipas | Termoelektrinis |  |
|  | Maksimali lazerio galia ties ragena | ≥ 1.5 |  |
|  | Reguliuojama impulso trukmė | ≥ 10 ÷ 2500 ms; „cw“ - nepertraukiamas rėžimas, atskiri impulsai, pasikartojantys impulsai |  |
|  | Reguliuojamas intervalas tarp impulsų | ≥ 100 ÷ 700 ms |  |
|  | Multitaškinio fotokoaguliacijos gydymo licenzija | Būtina | Tiekėjas prašo naikinti. Dabartinis reikalavimas yra pritaikytas konkrečiam gamintojui arba tiekėjui, kuris riboja galimybę kitoms įmonėms pateikti lygiaverčius pasiūlymus. Atsakymas: Multitaškinio fotokoaguliacijos gydymo galimybė fotokoaguliacijos lazeriui yra svarbi dėl keleto priežasčių: Efektyvumas: Multitaškinis gydymas leidžia vienu metu atlikti kelis procedūros žingsnius, tokiu būdu sumažinant bendrą gydymo trukmę ir padidinant gydymo efektyvumą. Pacientų komfortas: Tai sumažina pacientų lankymosi dažnumą klinikoje, o tai ypač aktualu, jei pacientai turi ribotą mobilumą ar kitų sunkumų. Daugiau gydymo galimybių: Multitaškinis požiūris leidžia gydytojui dirbti su įvairiomis patologijomis tuo pačiu metu, tai padidina gydymo universališkumą ir galimybes pritaikyti individualizuotą gydymą. Laiko ir išteklių taupymas: Gydytojui galima greičiau atlikti procedūras, o tai padeda efektyviau išnaudoti gydymo resursus ir laiką. Didėjanti technologijų pažanga: Naujausios lazerių technologijos leidžia tiksliai ir saugiai atlikti sudėtingas procedūras, taip sumažinant komplikacijų riziką. Tai leidžia gydytojams užtikrinti geresnius rezultatus ir didesnį pacientų pasitenkinimą. Yra ne vienas lazerių gamintojas gaminantis fotokoaguliacinius lazerius su multitaškiniu fotokoaguliacijos gydymu. Tai yra esminė perkamo lazerio funkcija. Nesutinkame naikinti šio reikalavimo. |
|  | SLT gydymo licenzija | Būtina |  |
|  | YAG lazeris | Pramušimo lazeris, skirtas antrinės kataraktos gydymui - kapsulotomijai, iridotomijai |  |
|  | Lazerio bangos ilgis | 1064 ± 5 nm |  |
|  | Rėžimas | Gausinis arba super gausinis |  |
|  | Impulso trukmė | < 4 ns |  |
|  | Maksimali lazerio energija | Pavienio impulso ≥ 9 ÷ 10 mJ Dvigubo impulso ≥ 18 ÷ 20 mJ Trigubo impulso ≥ 29 ÷ 30 mJ | Tiekėjas prašo keisti į: Trigubo impulso ≥ 27 ÷ 30 mJ Energijos intervalų praplėtimas leidžia įtraukti platesnį lazerių pasirinkimą, kurie atitinka techninius gydymo reikalavimus. 27 mJ energijos riba vis dar užtikrina efektyvų gydymą, Reikalaujama parametero reikšmė: „Trigubo impulso ≥ 29 ÷ 30 mJ“ neriboja galimybės siūlyti lazerį su platesniu trigubo impulso energijos intervalu 27 ÷ 30 mJ. Šis reikalavimas nekeičiamas. Skelbiant pirkimą, bus patikslinta, kad yra nurodyti intervalai. |
|  | Impulsų pasikartojimo dažnis | Maksimaliai ≥ 2 Hz |  |
|  | Fokuso diametras | ≤ 10 µm ore |  |
|  | Prisitaikymo spindulys | Diodas 660 ÷ 680 nm, 2 taškų | Tiekėjas prašo keisti į: Diodas 635÷ 680 nm 2 taškų Pakeitimas leistų naudoti platesnį lazerių spektrą, kuris yra techniškai tinkamas gydymui. Diapazono praplėtimas (pradedant nuo 635 nm) yra pagrįstas tuo, kad šios bangos ilgio lazeriai taip pat efektyviai naudojami oftalmologiniuose gydymuose Reikalaujama parametero reikšmė: „660 ÷ 680 nm“ neriboja galimybės siūlyti lazerį su platesniu prisitaikymo spindulio bangos ilgio intervalu. Šis reikalavimas nekeičiamas. Skelbiant pirkimą, bus patikslinta, kad yra nurodytas minimalus intervalas. |
|  | Keičiamas fokuso poslinkis | Keičiamas ≥150 μm (į priekį ir į galą) |  |
|  | Lazerių valdymas | Valdymo panelė su prisilietimu valdomu spalvotu ekranu, su pašvietimu. | Tiekėjas prašo keisti į: Valdymo panelė su prisilietimu valdomu spalvotu ekranu. Reikalavimas dėl pašvietimo yra perteklinis ir neturi tiesioginės įtakos gydymo kokybei. Sutinkame pakeisti: Valdymo panelė su prisilietimu valdomu spalvotu ekranu. |
|  | Lazerinė plyšinė lempa | Pilnai integruota lazerinė plyšinė lempa fotokoaguliaciniam ir YAG lazeriui |  |
|  | Lazerinio taško diametras | Tolygiai reguliuojamas ≥ 50 ÷ 500 µm (be kontaktinio lęšio) | Tiekėjas prašo keisti Keisti į: ≥ 400 µm Reikalavimas „tolygiai reguliuojamas“ yra perteklinis ir nėra būtinas gydymo procedūrų kokybei užtikrinti. Fiksuotas lazerio taško diametras ≥ 400 µm – yra pakankamas, kad būtų pasiektas reikalingas gydymo tikslumas ir efektyvumas. Atsakymas: Svarbu turėti lazerinę plyšinę lempą fotokoaguliaciniam ir YAG lazeriui su tolygiai reguliuojamu lazerinio taško diametru nuo 50 iki 500µm dėl šių priežasčių: - Tikslesnis gydymas: Reguliuojamas taško diametras leidžia gydytojui tiksliai pritaikyti lazerio energiją, atsižvelgiant į paciento individualias patologijas ir gydymo poreikius. Tai padeda fokusuoti lazerio spindulį į norimą sritį be papildomų audinių pažeidimų. - Gydymo pritaikomumas: Skirtingų dydžių lazeriniai taškai leidžia gydytojui pritaikyti gydymą skirtingoms ligoms ar būklėms, nuo mažų regionų (pavyzdžiui, mikrovaskulinėms problemoms) iki didesnių zonų (pvz., didesniems pažeidimams). - Komplikacijų mažinimas: Naudojant tinkamą taško dydį, lazerio poveikis gali būti labiau kontroliuojamas, sumažinant galimą nepageidaujamą poveikį aplinkiniams audiniams ir padidinant procedūros saugumą. - Geresnis gydymo efektyvumas: Lazerinės energijos paskirstymas gali būti optimizuotas, kas leidžia efektyviau gydyti įvairias oftalmologines būkles, pavyzdžiui, glaukomas ar diabetinę retinopatiją. - Klinikinis lankstumas: Galimybė reguliuoti taško dydį suteikia gydytojams daugiau galimybių prisitaikyti prie skirtingų pacientų ir jų unikalių poreikių, taip pat padeda geriau reaguoti į gydymo rezultatų pokyčius. Bendrai, tokia technologija gerina gydymo efektyvumą ir pacientų saugumą. Yra ne vienas lazerių gamintojas, gaminantis lazerius su tolygiai reguliuojamu lazerinio taško diametru. Tai yra esminė perkamo lazerio funkcija. Nesutinkame naikinti šio reikalavimo. |
|  | Apsauginiai filtrai operatoriui | Apsaugantys operatoriaus akis nuo lazerinės spinduliuotės poveikio |  |
|  | Apšvietimas | LED, šviesumas tolygiai reguliuojamas |  |
|  | Didinimas | Ne mažiau nei 3 didinimai |  |
|  | Lazerio paleidimas | Mygtuko ant vairasvirtės ir pedalo pagalba |  |
|  | Elektriškai keičiamo aukščio stalelis | Skirtas lazerio ir plyšinės lempos sumontavimui. |  |
|  | Maitinimo įtampa | 220 - 230V, 50 Hz |  |
|  | Garantija | ≥12 mėn. |  |

Tiekėjas prašo:

Taip pat dėl kokybės kriterijų ir jų vertinimo: Prašome sumažinti kokybinių reikalavimų įtaką pirkimui, kadangi šie yra nepagristai dideli - 40 proc. Siūlome sumažinti iki 20, o kaina lemtų 80 proc. įtakos pirkimui. 40 proc. yra nepagrįstai didelis procentas kokybiniams reikalavimams, iškreipiantis normalią konkurenciją, ir nepagrįstai suteikiantis pranašumo vienam rinkos tiekėjui.

Atsakymas:

Pažymime, kad VPĮ 55 str. 4 d. nurodoma, kad pasiūlymų vertinimo kriterijai yra susiję su pirkimo objektu, jeigu jie susiję su perkamais darbais, prekėmis ar paslaugomis bet kokiu atžvilgiu ir bet kuriame jų gyvavimo ciklo etape, įskaitant konkretaus gamybos, tiekimo, teikimo, atlikimo ar prekybos proceso arba kito gyvavimo ciklo etapo proceso veiksnius, net jeigu šie veiksniai neapima jų fizinių ypatybių.

Nei VPĮ, nei ES teisės aktuose ar juos aiškinančioje teismų praktikoje ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai netapatinami išimtinai su pirkimo objekto vidinėmis charakteristikomis, pakanka, jog šie yra susiję su pirkimo objektu plačiąja prasme. Perkančioji organizacija juo labiau turi turėti tokią laisvę, nes ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas „perkančiajai organizacijai išsirenkant“. Pabrėžiame, kad PO pasirinkti vertinimo kriterijai yra priskiriami prie kiekybinių (objektyviųjų) vertinimo kriterijų, o tai reiškia, kad jie yra aiškūs bei pamatuojami, ką patvirtina ir ekonominio naudingumo vertinimo tvarkoje aprašyta balų skyrimo tvarka.

Vadovaujantis Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėmis, parengtomis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ENPV) (34-36 psl.), ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kiekybinis kriterijus iš esmės gali būti bet kuris prekės parametras ar savybė. Tereikia rengiant technines specifikacijas atskirti, kurios prekių savybės yra būtinos (tai privalomas techninės specifikacijos reikalavimas), o kurios pageidaujamos (angl. nice to have), kurios pirkimo vykdytojui reikštų didesnę naudą. Kaip akcentuoja pati Viešųjų pirkimų tarnyba cituojamose gairėse, kiekvieno pirkimo vykdytojo poreikiai gali būti skirtingi, taigi tai, kas vienam pirkimo vykdytojui yra būtina (techninės specifikacijos reikalavimas), kitam gali būti tik pageidaujama (kokybės kriterijus), dar kitam kuris nors aspektas gali būti apskritai nesvarbus (tada jis nenurodomas nei kaip techninės specifikacijos reikalavimas, nei kaip kokybės kriterijus).

Pabrėžiame, kad nė vienas teisės aktas (VPĮ ar ENPV gairės) nereglamentuoja balų skyrimo tvarkos, todėl dėl jų nustatymo PO sprendžia atsižvelgdama į vertinamo parametro svarbą ir reikšmę individualiai, atsižvelgdama į savo poreikius. PO, atsižvelgdama į ENPV gaires, pasirinko jai svarbiausius bei poreikius ir lūkesčius labiausiai įtakojančius vertinimo kriterijus, tarp kurių yra visi T1 – T5 techniniai pranašumai.

| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Formulės rūšis | Lyginamasis svoris Y=40 | Kriterijau pasirinkimo pagrindas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Prisitaikymo spindulys: 2 ir 4-rių taškų perjungiamas | Statinis: (yra/nėra) | Y1 = 10 | YAG lazeriui, skirtam antrinės kataraktos gydymui - kapsulotomijai ir iridotomijai, prisitaikymo spindulys atlieka esminį vaidmenį: Tikslumas: 4-rių taškų prisitaikymo spindulys suteikia galimybę tiksliau nukreipti lazerio spindulį, todėl galima veiksmingiau gydyti pažeistas sritis. Lankstumas: perjungiamas 2 ir 4-rių taškų prisitaikymo spindulys leidžia prisitaikyti prie skirtingų akies anatomijos ypatumų ir užtikrina, kad lazeris būtų tiksliai nukreiptas į reikiamą vietą, sumažinant aplinkinių audinių pažeidimo riziką. Saugumas: Modernizuotas lazerio valdymas ir tikslus spindulio nustatymas padeda sumažinti komplikacijų galimybę, tokių kaip per didelis akių audinių pažeidimas. Paciento komfortas: Geresnis lazerio kontrolės lygis gali prisidėti prie mažesnio skausmo ir diskomforto pacientui procedūros metu. Apibendrinant, YAG lazerio su 2 ir 4 taškų prisitaikymo spindulio perjungiamo technologijos patobulinimai padeda gerinti gydymo rezultatus, saugumą ir paciento patirtį. |
| T2 | 5 plyšinės lempos didinimai | Statinis: (yra/nėra) | Y2 = 10 | Lazerinės plyšinės lempos su 5 didinimais pranašumas yra susijęs su keliais aspektais: Didinimo lygis: 5 didinimai leidžia gydytojui geriau stebėti ir analizuoti akies struktūras, suteikiant detalesnį vaizdą apie įvairias patologijas, tokias kaip katarakta, tinklainės sutrikimai ar glaukoma. Diagnozavimo tikslumas: Su didesniu didinimu galima lengviau pastebėti smulkius pokyčius akies audiniuose, kas gali padėti anksti diagnozuoti ligas arba įvertinti jų progresavimą. Komfortas gydytojui: Gydytojai dažnai gali be vargo dirbti su didesniais didinimais, o tai gali padidinti darbo efektyvumą ir sumažinti nuovargį per ilgiau trunkančias procedūras. Geresnis detalizavimas: Didesnis didinimas leidžia geriau vertinti akies būklę, ypač atliekant diagnostinius tyrimus arba procedūras, kur detalumas yra ypač svarbus. Visapusiškesnis vertinimas: Su 5 didinimais gydytojas gali atlikti įvairius tyrimus skirtingais didinimais priklausomai nuo poreikio, tokiu būdu užtikrinant visapusiškesnį paciento akių sveikatos įvertinimą. Apibendrinant, lazerinė plyšinė lempa su 5 didinimais suteikia daugiau galimybių diagnostikai ir gydymui, leidžiančiai pasiekti geresnius rezultatus ir didesnį tikslumą. |
| T3 | Mikro manipuliatorius: servo elektrinis | Statinis: (yra/nėra) | Y3 = 10 | Servo elektrinis mikro manipuliatorius lazerinės plyšinės lempos sudėtyje yra svarbus dėl kelių priežasčių: Tikslumas: Servo elektriniai manipuliatoriai leidžia tiksliai ir sklandžiai judinti lazerinį prisitaikymo spindulį, kad būtų galima tiksliau nusitaikyti į reikiamas akies struktūras. Tai ypač svarbu atliekant sudėtingas procedūras, kur tikslumas yra esminis. Lengvas valdymas: Tokie manipuliatoriai suteikia gydytojui galimybę lengvai reguliuoti lazerio spindulį, kas padeda dirbti efektyviau ir sumažina varginimą, ypatingai ilgų procedūrų metu. Komplikaciją rizikos mažinimas: Naudojant servo elektrinio manipuliatoriaus sistemą, galima atlikti sklandesnius ir tikslesnius lazerinio spindulio judesius, kas sumažina galimų komplikacijų riziką. Apibendrinant, servo elektrinis mikro manipuliatorius lazerinės plyšinės lempos sudėtyje didina darbo tikslumą, efektyvumą ir paciento komfortą, todėl yra svarbus šiuolaikinėje oftalmologijoje. |
| T4 | Svarbiausių lazerio parametrų nustatymų rodymas okuliaruose | Statinis: (yra/nėra) | Y4 = 5 | Svarbiausių lazerio parametrų nustatymų rodymas okuliaruose yra aktualus dėl kelių priežasčių: Naudotojo komfortas ir patogumas: Rodydami lazerio parametrus tiesiai okuliaruose, leidžiama operatoriui greitai ir lengvai stebėti ir prisitaikyti prie reikiamų sąlygų be papildomo įrankių ar matavimo prietaisų naudojimo. Tikslumas: Okuliarai su integruotais lazerio parametrais užtikrina tikslesnę informaciją apie lazerio veikimą, padedant sumažinti klaidų tikimybę, kurios gali atsirasti matuojant lazerio parametrus atskirai. Realiojo laiko stebėjimas: Rodant parametrus realiu laiku, operatorius gali greitai reaguoti į bet kokius pokyčius ar problemas, kas ypač svarbu lazerinių sistemų, naudojamų medicinai veikimui. Saugumas: Žinodami lazerio parametrus, operatoriai gali užtikrinti, kad įrenginiai veikia saugiai, sumažindami su lazeriu susijusių rizikų galimybes. Šie aspektai rodo, kad lazerio parametrų rodymas okuliaruose padeda pagerinti darbo efektyvumą, saugumą ir patogumą. |
| T5 | Galimybė keisti lazerio parametrus plyšinės lempos pagalba, neatitraukiant žvilgsnio nuo gydymo srities | Statinis: (yra/nėra) | Y5 = 5 | Galimybė keisti lazerio parametrus plyšinės lempos pagalba, neatitraukiant žvilgsnio nuo gydymo srities, yra svarbi dėl šių priežasčių: Geresnė koncentracija: Operatorius gali visiškai sutelkti dėmesį į gydymo procesą, todėl padidėja darbo efektyvumas ir tikslumas, nes nereikia nukreipti žvilgsnio nuo gydymo srities, kas ypač svarbu, kai reikia nuolatinio stebėjimo. Greitas reagavimas: Galimybė greitai ir lengvai keisti lazerio parametrus leidžia operatoriui prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, pavyzdžiui, jei reikia adaptyvių nustatymų, kad būtų pasiektas geresnis gydymo rezultatas. Sumažina riziką: Neatitraukus žvilgsnio nuo procedūros, sumažėja tikimybė padaryti klaidų arba praleisti svarbias detales, kas gali turėti įtakos gydymo efektyvumui ir pacientų saugumui. Didesnis pacientų komfortas: Laikantis didesnio operatoriaus dėmesio pacientui, gydymas gali vykti sklandžiau ir greičiau, kas gali padėti sumažinti laiką, praleistą procedūroje. Efektyvesnis darbo procesas: Operatorius gali lengviau ir efektyviau atlikti procedūras, nes manipuliacijos ir koregavimai atliekami be papildomų judesių ar pertraukų, todėl viskas vyksta vientisiau. Šios savybės rodo, kad galimybė keisti lazerio parametrus, nesitraukiant nuo gydymo srities, ne tik pagerina darbo efektyvumą, bet ir užtikrina geresnį pacientų priežiūros kokybę. |

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. kovo 12 d. sprendimas byloje eVigilo, C-538/13, 63 punktas

Žr. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/ENPV_gaires.pdf

Žr. ENVP 35 psl.