Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. (anglų ir lietuvių kalbomis) puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fotokoaguliacijos lazeris | Kieto kūno |  |  |
|  | Darbinės šviesos bangos ilgis | 532 ± 5 nm |  |  |
|  | Spindulio naudojamo taikikliui bangos ilgis | Diodas ne siauresniame intervale nei 620 ÷ 650 nm |  |  |
|  | Lazerio aušinimo tipas | Termoelektrinis |  |  |
|  | Maksimali lazerio galia ties ragena | ≥ 1.5 W |  |  |
|  | Reguliuojama impulso trukmė | Ne siauresniame intervale nei 10 ÷ 2500 ms; „cw“ - nepertraukiamas rėžimas, atskiri impulsai, pasikartojantys impulsai |  |  |
|  | Reguliuojamas intervalas tarp impulsų | ≥ 100 ÷ 700 ms (ne siauresniame intervale) |  |  |
|  | Multitaškinio fotokoaguliacijos gydymo licenzija | Būtina |  |  |
|  | SLT gydymo licenzija | Būtina |  |  |
|  | YAG lazeris | Pramušimo lazeris, skirtas antrinės kataraktos gydymui - kapsulotomijai, iridotomijai |  |  |
|  | Lazerio bangos ilgis | 1064 ± 5 nm |  |  |
|  | Rėžimas | Gausinis arba super gausinis |  |  |
|  | Impulso trukmė | < 4 ns |  |  |
|  | Maksimali lazerio energija | Pavienio impulso ≥ 9 ÷ 10 mJ Dvigubo impulso ≥ 18 ÷ 20 mJ Trigubo impulso ≥ 29 ÷ 30 mJ (ne siauresniuose intervaluose) |  |  |
|  | Impulsų pasikartojimo dažnis | Maksimaliai ≥ 2 Hz |  |  |
|  | Fokuso diametras | ≤ 10 µm ore |  |  |
|  | Prisitaikymo spindulys | Diodas ne siauresniame intervale nei 660 ÷ 680 nm, 2 taškų |  |  |
|  | Keičiamas fokuso poslinkis | Keičiamas ≥150 μm (į priekį ir į galą) |  |  |
|  | Lazerių valdymas | Valdymo panelė su prisilietimu valdomu spalvotu ekranu |  |  |
|  | Lazerinė plyšinė lempa | Pilnai integruota lazerinė plyšinė lempa fotokoaguliaciniam ir YAG lazeriui |  |  |
|  | Lazerinio taško diametras | Tolygiai reguliuojamas ≥ 50 ÷ 500 (ne siauresniame intervale) µm (be kontaktinio lęšio) |  |  |
|  | Apsauginiai filtrai operatoriui | Apsaugantys operatoriaus akis nuo lazerinės spinduliuotės poveikio |  |  |
|  | Apšvietimas | LED, šviesumas tolygiai reguliuojamas |  |  |
|  | Didinimas | Ne mažiau nei 3 didinimai |  |  |
|  | Lazerio paleidimas | Mygtuko ant vairasvirtės ir pedalo pagalba |  |  |
|  | Elektriškai keičiamo aukščio stalelis | Skirtas lazerio ir plyšinės lempos sumontavimui. |  |  |
|  | Maitinimo įtampa | 220 - 230V, 50 Hz |  |  |
|  | Garantija | ≥24 mėn. |  |  |