# Rinkos konsultacijos 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUTOMATINĖ ADSORBCIJOS ANALIZĖS SISTEMA

- Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus Gedimino Technikos universitetas (toliau- perkančioji organizacija);

- Pirkimo objektas – Automatinė adsorbcijos analizės sistema (toliau – Prekė, Prietaisas);

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įskaičiuotas Prekės paruošimas darbui (montavimas, pajungimas, funkcionalumo patikrinimas ir perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymas);

- Prekės pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva;

- Perkamas kiekis - 1 komplektas;

- Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Prietaisas turi atitikti nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus, nurodytus šios techninės specifikacijos 1 lentelėje „Reikalavimai prekės techniniams parametrams“;

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: Prekės pristatymas, montavimas, pajungimas,  funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje, laikantis gamintojo rekomendacijų, bei darbuotojų apmokymai;

- Tiekėjas, ir (ar) Prekės gamintojas ir (ar) gamintojo įgalioti atstovai privalo apmokyti ne mažiau kaip 2 (du)  perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su įranga jos naudojimo  vietoje;

- Kartu su Preke turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba) ir garantiją patvirtinantys dokumentai;

- Prekei (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Prekės priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos;

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo parengtą techninę specifikaciją ir (ar) katalogus, brošiūras (.pdf formatu) ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus lietuvių arba anglų kalbomis, įrodančius siūlomos Prekės atitikimą minimaliems/ būtiniems techniniams reikalavimams (nustatytiems šios techninės specifikacijos 1 lentelėje „Reikalavimai prekės techniniams parametrams“). Tiekėjas turi nurodyti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.). Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar kituose lygiaverčiuose atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis atitiktį reikalaujamai reikšmei;

- 1 lentelės „Reikalavimai prekės techniniams parametrams“ žvaigždute (žymėjimas „*“) pažymėti reikalavimai (reikalavimų grupė) gali neatsispindėti įrangos gamintojo techninėje specifikacijoje, kataloguose, brošiūrose, kituose techniniuose ar lygiaverčiuose dokumentuose, tačiau atitikimas šiems reikalavimams privalo būti užtikrintas;

- Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą;

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas):

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1  ”prekei <...>tiekti <...> sunaudojama mažiau gamtos išteklių<...>“, kadangi sutarties vykdymo metu Tiekėjas modulį privalo atvežti perkančiajai organizacijai ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikia, tačiau sutarties vykdymo metu  už prekių priėmimą atsakingas perkančiosios organizacijos atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis ir turi teisę pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų;

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 papunkčiu „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“ tiekėjas privalo užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį šiam reikalavimui.

1 lentelė. Reikalavimai prekės techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos* (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) *nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį prekės atitikties reikalaujamai reikšmei pagrindimui. Šie dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu. |
| --- | --- | --- |
|  | Automatinė adsorbcijos analizės sistema | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
| - 1 | Aukšto našumo adsorbcijos analizės sistema tinkama paviršiaus ploto ir porų nuo 0,35 iki 500 nm dydžio pasiskirstymo analizei. Prietaisas turi būti paremtas Brunauer-Emmett-Teller (BET) arba lygiaverčiu fizikinės dujų fiziosiorbcijos/desorbcijos principu.* |  |
| 3. | Prietaisas su programine įranga turi leisti atlikti šio tipo matavimus ir analizes:* - Izoterminė adsorbcija ir desorbcija - BET arba lygiaverčio specifinio paviršiaus ploto nustatymas (viename taške, ir daugelyje taškų) - Langmuir arba lygiaverčio paviršiaus analizė - Išorinis paviršiaus plotas (STSA) - BJH arba lygiavertė porų dydžio analizė - t-Plot arba lygiavertėanalizė - Dubinin-Radushkevich (DR), Dubinin-Astakhov (DA), Mikhail-Rodionov-Polanyi (MP) arba lygiaverčiai metodai - HK (Horvath-Kawazoe) arba lygiavertė porų dydžio analizė - SF (Saito-Foley) arba lygiavertė porų dydžio analizė - NLDFT arba lygiavertis porų dydžio pasiskirstymas - Porų dydžio moda, vidutinis porų dydis, bendras porų tūris - Adsorbcijos šilumos skaičiavimas |  |
| 4 | Privalomos Prietaiso sudedamosios dalys: - Pagrindinis modulis su jame įmontuotomis nudujinimo ir matavimo stotelėmis. Pagrindinis modulis turi būti ne didesnių matmenų nei 800 mm x 800 mm x 900 mm. - Statinės volumetrijos dujų adsorbcijos stotelės su dedikuotais skysto azoto indais, slėgio matuokliais ir turbomolekulinėmis pompomis - Mėginių nudujinimo stotelės - Atskiros vakuuminės sistemos atskiroms matavimo stotelėms - Įrenginiui skirta programinė įranga | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 5 | Prietaiso našumas turi būti pakankamas atlikti ne mažiau kaip dvi nepriklausomas analizes vienu metu | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 6 | Prietaisas turi turėti galimybę adsorbcijos matavimus atlikti šiomis dujomis: azotas (N2), argonas (Ar), kriptonas (Kr), vandenilis (H2) , deguonis (O2), anglies dioksidas (CO2), anglies monoksidas (CO), amoniakas (NH3), metanas (CH4) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 7 | Ne mažiau kaip 2 analizės stotelių skirtų desorbcijos matavimams su skirtingais slėgio matuokliais | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 8 | Palyginamojo slėgio (p0) stotelių skaičius ne mažesnis kaip 2 | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 9 | Nustatomo paviršiaus ploto intervalas ir tikslumas (angl. „accuracy“) – reikšmė ne daugiau kaip nuo 0,0001 m2/g iki neapibrėžtos viršutinės ribos. Tikslumas, reikšmė ne daugiau kaip 1,0 %. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 10 | Nustatomų porų dydžio intervalas ne siauriau kaip nuo 0,35 iki 500 nm | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 11 | Mažiausias nustatomas porų tūris ne didesnis kaip 0,0001 cm3/g | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 12 | Sistema kiekvienai matavimo stotelei turi turėti slėgio sensorius (atskirus ar vieną integruotą) palaikančius 3 lygių didžiausio slėgio intervalus: iki 1000 Torr, iki 10 Torr, ir iki 0,1 Torr. Kiekviena matavimo stotelė turi turėti atskirą palyginamojo slėgio p0 sensorių. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 13 | Slėgio jutiklių tikslumo reikšmė ne daugiau kaip ±0,15 % jutiklio slėgio intervale | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 14 | Santykinio slėgio intervalas p/ p0 ne siauresniame intervale kaip nuo 10-8 iki 0,998 | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 15 | Nudujinimo stotelių skaičius: ne mažiau kaip 2 in-situ stotelės ir ne mažiau kaip 2 papildomos | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 16 | Nudujinimo (degazavimo) temperatūros intervalas nuo kambario temperatūros – 20 °C (leidžiama paklaida ± 5 °C) iki ne mažiau kaip 400 °C | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 17 | Nudujinimo (degazavimo) stotelės temperatūros tikslumo reikšmė ne daugiau kaip 1 °C | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 18 | Vakuuminės sistemos pasiekiamas slėgis turbomolekuliniais siurbliais ne didesnis kaip 10-8 Pa. Bendras mechaninis vakuuminis siurblys turi pasiekti ne didesnį kaip 7x10-2 Pa slėgį. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 19 | BET arba lygiaverčiam analizatoriui turi būti pateikiama programinė įranga, užtikrinanti pilną analizatoriaus valdymą, duomenų surinkimą, saugojimą ir ataskaitų kūrimą. Programinė įranga privalo turėti visas reikiamas licencijas ir turi būti tinkama naudoti su siūlomu analizatoriumi.* | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 20 | Privalomi aparatui tinkami matavimo vamzdeliai ir gamintojo nurodomas susivartojančių dalių rinkinys * | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 21 | Privalomas ne mažiau kaip 25 L talpos skysto azoto saugojimo indas, kurio azoto garavimo greitis ne didesnis kaip 0,25 l per parą, su kranu skysto azoto tiekimui ir ratukais transportavimui. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 22 | Prie sorbcijos analizatoriaus privalo būti komplektuojamos dedikuotos dviejų svėrimo diapazonų svarstyklės adsorbcijos mėginiams sverti. Elektroninės analitinės svarstyklės turi tenkinti šiuos reikalavimus: - Svarstyklių tipas: dviejų svėrimo diapazonų - Maksimalus sveriamas svoris: dviem diapazonais ne mažesniais kaip iki 220 g ir ne mažesnis kaip iki 100 g - Padalos vertė: ne daugiau, kaip 0,01 mg iki 100 g ir 0,1 mg iki 220 g - Patikros vertė: ne daugiau kaip 1 mg - Turi būti taros funkcija; - Atsikartojamumas - ne daugiau kaip 0,06 mg; - Linijiškumas - ne daugiau kaip ±0,2 mg atitinkamai pagal maksimalaus svorio diapazoną - Stabilizacijos laikas - ne daugiau kaip 2 s (diapazone iki 220g) ir ne daugiau kaip 10 s (diapazone iki 100g); - Turi turėti automatinę vidinę kalibravimo funkciją; - Svėrimo platformos skersmuo: ne mažesnis kaip 80 mm - Turi turėti gamyklinės metrologinės patikros sertifikatą; - Turi turėti antistatinį jonizatorių. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |
| 23 | Su BET arba lygiaverčiu analizatoriumi turi būti komplektuojamas kompiuteris, užtikrinantis prietaiso valdymą, ir monitorius, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 27 coliai. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes] |