## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę, instaliavimas, pristatytos techninės įrangos sumontavimas, kaip to reikalauja įrangos gamintojas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinio laikotarpio sąlygos:
1. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
2. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
3. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
4. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
5. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą pateikimo.
Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
7. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 5 specialistus (mokymų trukmė: ne mažiau 2 akademinės valandos).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
Naujagimių reanimacinis stalelis -1 vnt.
Techninė specifikacija
Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis
2. | Mobilus reanimacinis stalelis | Su integruotais: radiaciniu kvarciniu šildytuvu iš viršaus, šildančiu čiužinuku, naujagimio gaivinimo aparatu, atsiurbėju, drėkintuvu, monitoriumi
2.1. | Stalelio išmatavimai | 1. Aukštis 1800 mm ± 30 mm
2. Plotis 600 mm ± 30 mm
3. Gylis 1100 mm ± 50 mm
2.2. | 4 (keturios) nuleidžiamos, skaidraus plastiko šoninės sienelės | Būtina
2.3. | 4 dvigubi, ne mažesni 12 cm ratukai, visi su stabdžiais | Būtina
2.4. | Stalelio pakrypimo kampas (Trendelenburg/antiTrendelenburg) | ±12°, nuoseklus elektrinis valdymas
2.5. | Lovytės išmatavimai (plotis x ilgis) | (55 x 75) cm ±3 cm
2.6. | Šildantis čiužinukas | Būtina
2.7. | Čiužinuko pasukimo kampas | Ne mažiau 360º
2.8. | APGAR laikmatis | Būtina
2.9. | Radiacinis kvarcinis šildytuvas iš viršaus | Bendras galingumas ne mažiau 600W, ±5
2.10. | Temperatūros reguliavimo diapazonas | 34-38°C, intervalas 0,1ºC
2.11. | Temperatūros matavimo diapazonas | 20-42°C
2.12. | Šildytuvas gali būti pasukamas ne mažiau 180° kampu | Būtina
2.13. | Ne mažiau 3 veikimo režimų | 1. Išankstinis pašildymas
2. Rankinis režimas
3. Odos režimas (su servo kontrole)
2.14. | Indegruotos apžiūros LED lempos intensyvumo reguliavimas | Ne mažiau 5 lygių
2.15. | Monitoriaus lentyna | Būtina
2.16. | Stalčius stalelio apačioje | Būtina
2.17. | Integruotas lašelinės stovas | Būtina
3. | Integruotas spalvotas sensorinis ne mažesnis 30 cm įstrižainės monitorius | Būtina
3.1. | Matuojami parametrai | 1. SpO2
2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)
3. Masimo technologija
3.2. | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės 0-100 %, rezoliucija ± 1%
3.3. | ŠSD matavimo ribos | Ne siauresnės 0-240 k/min
3.4. | Odos ir aplinkos temperatūrų, SpO2 duomenų atmintis | Ne mažiau 7 dienų
3.5. | Stalelio pakrypimo kampo (Trendelenburgo) indikacija monitoriuje | Būtina
4. | Integruotas naujagimio gaivinimo aparatas | Būtina
4.1. | Maišytuvas su deguonies koncentracijos reguliavimu | Ne siauresniame intervale nei nuo 21 iki 100%
4.2. | Oro ir deguonies srauto matuoklis | Būtina
4.3. | Manometras PIP / PEEP reguliavimui | Būtina
5. | Gleivių atsiurbėjas | Būtina
5.1. | Indo talpa | Ne mažiau 500 ml
6. | Drėkintuvas | Būtina
6.1. | Svoris | Ne daugiau 3 kg
6.2. | Dydis (aukštis/plotis/gylis) | (170 x 145 x 200) ±5 mm
6.3. | Elektros maitinimas | 220-240V, 50/60Hz
6.4. | Vandens rezervuaro kaitinimo elemento elektrinis galingumas | 170 W (±5)
6.5. | Įkvėpimo ir iškvėpimo konūrų elektrinis galingumas | 22V, 30W
6.6. | Ekranas | 1. Spalvotas,
2. Ne mažiau 3,5 colio
3. Automatinis apšvietimo reguliavimas
6.7. | 3 funkciniai režimai | 1. Invazinis
2. Neinvazinis
3. Nepriklausomas
6.8. | Invazinis režimas | Kamera: 37°C, pacientas: 39°C
6.9. | Neinvazinis režimas | Kamera: 31°C, pacientas 34°C
6.10. | Nepriklausomas režimas | Kamera: 30°C-40,5°C
Pacientas: 28°C-40,5°C
6.11. | Įkvėpimo drėkinimo lygiai, reguliuojami rankiniu būdu | Ne mažiau 3 lygių
6.12. | Iškvėpimo šildymo lygiai, reguliuojami rankiniu būdu | Ne mažiau 5 lygių
6.13. | Automatinė elektroninė vandens lygio kontrolė | Būtina
6.14. | Garsinė ir vizualinė aliarmų sistema su aiškinamaisiais vaizdais | Būtina
6.15. | Aliarmų išjungimo funkcija | Ne mažiau 120 sek.
6.16. | Parametrų nustatymo atmintis | Būtina
6.17. | Techninis meniu | Būtina
6.18. | Galimybė perduoti duomenis į personalinį kompiuterį | Būtina
7. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn.