Pirkimo sąlygų 1 priedas

# „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Otorinolaringologo darbo vietos Micronomic III modernizavimas, integruojant vaizdo sistemą su lanksčiu nazofaringolaringoskopu ir siurbimo kaniules prie siurbimo sistemos

| Eil. Nr.. | Techninis reikalavimas | Aprašymas. | Kiekis | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, techniniuose prekės dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompiuterinė dalis | - Linux kompiuteris arba lygiavertis, pritaikytas ENT Soft sistemai. - ENTSoft sistema endoskopinės kameros ir lanksčiojo vaizdo endoskopo prijungimui prie „Micronomic III“. - Dvigubas USB lizdas įrenginio priekyje. - Ne mažiau nei 256 GB USB atmintinė. - Dvigubas pakojų jungiklis. | 1 kompl. |  |
| 2. | Vaizdo sistema | - Monitorius: ne mažesnis nei 23″ Full HD, lietimui jautrus ekranas; - LED foninis apšvietimas; - Dinaminis kontrastas ne prasčiau nei 5 000 000 : 1; - Reakcijos laikas – 5 ms±1s - Raiška – ne prasčiau nei 1920 × 1080 pikselių. - Matinis ekranas. - Monitoriaus laikiklis: sukamasis, tvirtinamas prie įrenginio. - Endoskopinė kamera - Jungtis USB 3.0; - Raiška ne prasčiau nei 1920 × 1080p (30 fps); - Jutiklis 1/2.9″, 2.4 MP; - C-mount adapteris: optinis priartinimas 16–32 mm ± 5mm | 1 kompl. |  |
| 3. | Lankstus vaizdo endoskopas (nazofaringolaringoskopas) | - Skirtas suaugusiems ir vaikams. - Skersmuo 2,4 mm±0,2mm - Raiška ne prasčiau nei 720 × 720 (HD). - Jungtis USB. - Darbinis ilgis 300 mm±5mm - Lenkimo kampas 130°/130°± 5° - Matymo kampas 120°± 5° - Matymo gylis 3–150 mm ± 10mm - Integruotas LED šviesos šaltinis distaliniame gale.10 10. Komplekte: sandarumo testeris ir sandarinimo dangtelis. | 1 kompl. |  |
| 4. | Priedai ir tvirtinimo elementai | - Integruotas laikiklis lanksčiajam endoskopui (Delrin medžiaga arba lygiavertė). - Tvirtinimo detalės laikikliui montuoti prie įrenginio. | 1 kompl. |  |
| 5. | Siurbimo kaniulių komplektas (suderinamos su Micronomic III) | - Tipas: LOR siurbimo kaniulės su ergonomine valdymo anga - Daugkartinio naudojimo, autoklavuojamos - Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI 304/316 - Kampas: 30° - Suderinamos su Micronomic III siurbimo sistema - Poliruotas paviršius | 1 kompl. |  |
| 5.1 | Siurbimo kaniulių komplektacija | - 4 vnt. - Ch 6 (≈2.0 mm), ilgis 19 cm; - 4 vnt. - Ch 8 (≈2.7 mm), ilgis 19 cm; - 4 vnt. - Ch 10 (≈3.3 mm), ilgis 19 cm; - 4 vnt. - Ch 12 (≈4.0 mm), ilgis 19 cm; | 4 kompl. |  |
| 6. | Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |  |
| 7. | Atstovavimas | Tiekėjas privalo būti oficialiai gamintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę vykdyti: – įrangos pardavimą, – instaliavimą, techninį aptarnavimą (garantinį ir pogarantinį). Įgaliojimas turi būti patvirtintas gamintojo dokumentu. |  |  |
| 8 . | Ženklinimas * | CE ženklinimas pagal MDR 2017/745 |  |  |

*Kartu su Prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių originalo ir lietuvių kalba.