TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEFIBRILIATORIUS SU MONITORIUMI IR AKUMULIATORIUMI IR IŠORINIU LAIKINU ŠIRDIES STIMULIATORIUMI– 2 kompl.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu |  |
|  | Reikalavimai defibriliatoriui: |  |  |
| 2.1. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos |  |
| 2.2. | Bifazinio impulso energijos nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1. Nuo 1 iki 360 J; 2. Keitimo žingsnis 1 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J. |  |
| 2.3. | Defibriliatoriaus impulso energijos įkrovos laikas | 1. Iki 200J ne ilgiau kaip per 3s 2. Iki 360 ne ilgiau kaip per 7s |  |
| 2.4 | Paskutinių trijų iškrovų energijos nustatymų atmintis | Būtina. Vartotojui nereikia rankiniu būdu keisti iškrovos energijos nustatymų kiekvienai sekančiai arba 3 energijos protokolų lygiai. |  |
| 2.5 | Vidinė atmintis | Būtina vidinė atmintis |  |
| 2.6 | Aparato vidinėje atmintyje saugomų duomenų perkelimas į kompiuterį | Galimybė aparato vidinėje atmintyje saugomus duomenis perkelti į kompiuterį |  |
| 2.7 | Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija | Defibriliatorius turi automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkciją su galimybe naudoti darbo režimą, kai krūvis neutralizuojamas ne vėliau kaip po 120 s nuo užsikrovimo momento |  |
| 2.8 | Defibriliatoriaus darbo režimai: | 1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Neinvazinis kardiostimuliatorius. |  |
| 2.9 | Stimuliacijos dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 170 imp/min |  |
| 2.10 | Stimuliavimo srovės diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 0 iki 200 mA |  |
| 2.11 | Prietaiso svoris | ≤ 5 kg (su baterijomis) |  |
| 2.12 | Atsparumas vandeniui ir dulkėms | ≥ IP55 |  |
| 2.13 | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis | 1. Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -20°C iki +55°C, 2. Santykinės drėgmės diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5% iki 95%. |  |
| 2.14 | Defibirliatoriaus monitoruojami parametrai | 1. EKG 2. SpO2 3. AKS |  |
| 2.15 | ŠSD matavimų iš EKG ribos | Ne siauresnis nei nuo 15 iki 350 k/min. |  |
| 2.16 | Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas | Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas – būtinas tiek rankiniame, tiek automatiniuose režimuose |  |
| 2.17 | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės nei nuo 1 iki 100% |  |
| 2.18 | Reikalavimai ekranui | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 3. Įstrižainė ≥ 20 cm; 4. Raiška ≥ 1024 x 768 5. ≥ 5 kreivių atvaizduojama vienu metu; 6. Automatiškai reguliuojamas ryškumas 7. Aukšto kontrasto režimas 8. Palaiko valdymą gestais |  |
| 2.19 | Spausdintuvas | 1. Integruotas, terminis; 2. Ne mažiau 3 kanalų; 3. ≥ 50 mm pločio. |  |
| 2.20 | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrauto akumuliatoriaus | Užtikrina ≥ 220 iškrovų, naudojant maksimalią energiją. |  |
| 2.21 | Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija | Defibriliatorius turi akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją ekrane bei indikaciją ant akumuliatoriaus |  |
| 2.22 | Defibriliatorius gali būti prijungtas prie centrinės monitoravimo stoties | Būtina |  |
| 2.23 | Komplektacija | 1. Defibriliatorius – 1 vnt. 2. Daugkartiniai defibriliacijos elektrodai suaugusiems ir vaikams – 1 kompl. 3. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų kabelis su varžos patikra bei vienkartiniais suaugusiųjų elektrodais (vienkartinių elektrodų 2 vnt. ) – 1 kompl. 4. 3 elektrodų EKG laidas – 1 vnt. 5. SpO₂ pirštinis daviklis – 1 vnt. 6. Manžetė su jungiamąja žarnele – 1 vnt. |  |
| 2.24 | Medicininės paskirties prietaiso sertifikatas | Būtina, pateikti kartu su pasiūlymu |  |
| 2.25 | Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu | Būtina |  |