TSD-1078, VPP-5946

Magnetinio rezonanso sistemos dalių atnaujinimo techninė specifikacija

(kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | Gamintojo „Siemens“ magnetinio rezonanso ,,MAGNETOM Aera“ sistemos dalių atnaujinimas (įskaitant montavimo, instaliavimo, sistemos paleidimo ir kalibravimo išlaidas). |  |
| 2. | Atnaujinamos / keičiamos sistemos dalys | 1. Atnaujinimas turi apimti ne mažiau kaip: 1.1. Gradientų stiprintuvų bloko ir galios valdymo elektronikos pritaikymą darbui su atnaujinta sistema; 1.2. RF siųstuvo–imtuvų sistemą (multi-channel TX/RX moduliai); 1.3. Valdymo ir duomenų apdorojimo kompiuterinę sistemą („host computer“); 1.4. Operatorinės darbo vietą su valdymo pultu, monitoriais, programine sąsaja; 1.5. Naują MRT programinės įrangos platformą su atnaujintomis vaizdinimo sekomis; 1.6. Valdymo spintą (control cabinet) su atnaujinta elektronika ir kabelių jungtimis; 1.7. Ritinių jungčių sistemą ir ritinių komplektą; 1.8. Helio valdymo bei šaldymo modulį (aušinimo sistema, kompresorius, cryo linijos pritaikymas); 1.9. Avarinio maitinimo / UPS sprendimus (jei būtina); 1.10. Sistemos testavimo, kalibravimo ir paleidimo darbus. |  |
| 3. | Suderinamumas su esama sistema | Atnaujinimas turi būti pilnai suderinamas su esamu 1,5 T magnetu, nekeičiant pagrindinio magneto bloko. |  |
| 4. | Magnetinio lauko stiprumas | 1,5 T (teslos) sistema, naudojant esamą magnetą. |  |
| 5. | Gradientų sistema | Po atnaujinimo sistema užtikrina ne mažesnį kaip 33 mT/m gradientų stiprumą ir ne mažesnį kaip 125 T/m/s „slew rate“. |  |
| 6. | RF sistema | Atnaujinta RF sistema, palaikanti ne mažiau kaip 48 kanalų ritinius; užtikrina didelį signalo ir triukšmo santykį. |  |
| 7. | RF siųstuvo-imtuvo architektūra | Skaitmeninė daugkanalė RF architektūra, leidžianti paralelinį vaizdinimą ir spartesnį skenavimą (pvz., CAIPIRINHA ar lygiavertė technologija). |  |
| 8. | Pagrindinio kompiuterio (host) sistema | Modernizuotas darbo serveris su ne mažiau kaip 64 GB RAM, SSD ≥ 1 TB, užtikrinantis greitą duomenų apdorojimą ir vaizdo rekonstrukciją. |  |
| 9. | Darbo vietos (operatoriaus konsolė) | Atnaujinta operatoriaus darbo vieta su naujausia vartotojo sąsaja; ekranai ≥ 24″, didelės raiškos, valdymas klaviatūra ir pele. |  |
| 10. | Valdymo programinė įranga | Naujausios kartos MRT valdymo platforma, palaikanti šiuolaikines sekas: T1, T2, T2*, FLAIR, DWI, DIXON, SPACE, SWI ar lygiaverčias; galimybė kurti protokolus ir automatizuotus tyrimo šablonus. |  |
| 11. | Duomenų apdorojimo funkcijos | Automatinis vaizdų rekonstravimas, MPR, MIP, 3D rekonstrukcijos, artefaktų mažinimas, automatinė kokybės kontrolė. |  |
| 12. | Garso mažinimo technologija | Integruota garso lygio mažinimo sistema („Quiet Suite“ arba lygiavertė), sumažinanti akustinį triukšmą be vaizdo kokybės praradimo. |  |
| 13. | Ritinių sistema | 1. Komplektuojamas ritinių rinkinys, suderinamas su atnaujinta RF sistema ir MRT platforma, skirtas atlikti galvos, stuburo, kūno ir kitų sričių tyrimus. 2. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: 2.1. Galvos ritė – ne mažiau kaip 20 kanalų, skirta neurologiniams tyrimams; 2.2. Stuburo ritė – ne mažiau kaip 24 kanalų, integruota į naują paciento stalą; 2.3. Kūno ritė – ne mažiau kaip 18 kanalų, skirta pilvo, dubens ir krūtinės tyrimams; 2.4. Jungiamoji sąsaja (coil interface), leidžianti vienu metu naudoti kelias rites; 3. Visos ritės turi būti sertifikuotos ir suderintos su atnaujinta RF sistema bei MRT programinės įrangos platforma. ¦ ¦ |  |
| 14. | Paciento stalas | Naujas paciento stalas, pritaikytas ir integruotas darbui su atnaujinta MRT valdymo ir programinės įrangos sistema, užtikrinant pilną funkcionalumą, automatinį pozicionavimą ir suderinamumą su nauja RF architektūra. Stale turi būti integruota nauja stuburo ritė. |  |
| 15. | Duomenų ryšiai ir archyvavimas | Sistema turi palaikyti DICOM Storage, Worklist, Query/Retrieve, MPPS, Print funkcijas; galimybė eksportuoti vaizdus į PACS („MedDream PACS“). |  |
| 16. | Tinklo jungtys | Integruotas Ethernet ≥ 1 Gb/s; galimybė prijungti prie vietinio tinklo ir PACS serverio. |  |
| 17. | Aušinimo sistema | Atnaujinama aušinimo sistema, įskaitant naujos kartos šaldymo įrangos (cryo compressor / chiller) tiekimą ir instaliavimą, užtikrinanti stabilų magneto temperatūros palaikymą, helio recirkuliaciją bei nepertraukiamą sistemos darbą. Sistema turi būti pilnai suderinama su esamu magnetu ir atnaujinta MRT valdymo architektūra. |  |
| 18. | Helio sistema | Tiekėjas turi pateikti sistemą su reikiamu helio kiekiu paleidimui; užtikrinamas automatinis helio išsaugojimas („Zero Helium Boil-Off“ arba lygiavertė technologija). |  |
| 19. | Elektrinės instaliacijos pritaikymas | Atnaujinama sistema turi būti suderinama su esamais elektros įvadais ir maitinimo tinklais. Reikalingi prijungimo, sujungimo ir bandymo darbai turi būti atlikti atnaujinimo metu, užtikrinant pilną sistemos veikimą. |  |
| 20. | Sistemos testavimas ir paleidimas | Po instaliavimo atliekami gamintojo tipo bandymai, kalibracija, kokybės testai ir protokolų validacija. |  |
| 21. | Pristatymas ir instaliavimas/sumontavimas | Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 23. | Pateikiama techninė dokumentacija | Kartu su įrangos instaliavimu ir paleidimu turi būti pateikti naudotojo vadovai, instaliavimo ir bandymų protokolai lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 24. | Atitikties reikalavimai | Sistema turi būti pažymėta CE ženklu ir atitikti Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) bei standartų EN 60601-1 ir EN 60601-2-33 (arba lygiaverčių) reikalavimus (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 25. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 12 mėn.; garantiniu laikotarpiu teikiama pilna techninė priežiūra, programinės įrangos atnaujinimai, nuotolinė diagnostika. |  |
| 26. | Servisas ir techninis aptarnavimas | Užtikrinama kvalifikuota techninė priežiūra, aptarnavimas ir remontas viso įrangos tarnavimo laikotarpiu. Techninę priežiūrą ir remontą teikia gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, naudojant originalias arba gamintojo patvirtintas atsargines dalis. |  |