MEDICININĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Magnetinės stimuliacijos aparatas - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Funkcinis magnetinis stimuliavimas šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų dubens srityje gydymui |  |
|  | Magnetinės stimuliacijos programų pasirinkimas | - Gamyklinės programos; - Vartotojo sukuriamos programos; - Programų pasirinkimas (filtravimas) pagal kūno dalis. |  |
|  | Aparato ekranas | LCD tipo (arba lygiavertės technologijos) |  |
|  | Maksimalus elektromagnetinio lauko stiprumas | Ne mažiau 3 T |  |
|  | Reguliuojami magnetinės stimuliacijos parametrai | - Stimuliacijos impulsų dažnis; - Stimuliacijos intensyvumas; - Stimuliacijos impulsų forma. |  |
|  | Komplekte su aparatu pateikiami priedai magnetinei stimuliacijai (aplikatoriai) | Rankiniai aplikatoriai – 1 kompl. (abejoms rankoms). |  |
|  | Maksimalus magnetinio lauko stiprumas, priklausomai nuo naudojamų aplikatorių | Naudojant rankinius aplikatorius - ne mažiau 2,5 T. |  |
|  | Magnetinės stimuliacijos impulsų dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 2 iki 140 Hz |  |
|  | Kanalų skaičius | Ne mažiau 4 |  |
|  | Maksimalus žingsnių skaičius magnetinės stimuliacijos programoje | Ne mažiau 8 |  |
|  | Aktyvios magnetinės stimuliacijos laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 iki 20 s |  |
|  | Pauzės laiko keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0 iki 240 s |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 18. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 19. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Limfodrenažo aparatas - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Paskirtis | Kompresinei terapijai |  |
|  | Aparato valdymas | - Vartotojas gali: - keisti kompresijos slėgį, - keisti kompresijos greitį (kompresijos ciklų pasikartojimo dažnį), - keisti pauzių tarp kompresijos ciklų trukmę, - nustatyti terapijos seanso trukmę; - Aparatas turi pacientui skirtą jungiklį, leidžiantį bet kuriuo metu sustabdyti procedūrą. |  |
|  | Kelių kompresinės terapijos priedų naudojimas vienu metu | - Maksimalus prie aparato darbui vienu metu prijungiamų kompresinių priedų skaičius - ne mažiau kaip 3; |  |
|  | Kompresijos slėgio keitimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 20 iki 120 mmHg |  |
|  | Terapijos seanso trukmės nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 30 min |  |
|  | Komplekte su aparatu pateikiami daugkartinio naudojimo priedai kompresinei terapijai | - Kompresinės kojų movos - 2 vnt. - Kompresinė klubų mova - 1 vnt. |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

3 pirkimo dalis.  Keturių kamerų vonelė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta visų keturių galūnių sūkuriniam ir perliniam masažui atlikti vienu metu |  |
|  | Vonios vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms. |  |
|  | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) |  |
|  | Vandens purkštukai | - ≥ 15 vandens purkštukų; - Vandens purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
|  | Oro pūtimo ertmės (skylutės) ir purkštukai | - ≥ 24 oro pūtimo ertmės; - ≥ 4 oro purkštukai. |  |
|  | Masažo rūšys | - Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą; - Perlinis masažas. |  |
|  | Funkcijos | - Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose; - Automatinis sistemos praplovimas ir džiovinimas; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. |  |
|  | Kojų kameros naudinga talpa | Nuo 40 l iki 50 l (imtinai) |  |
|  | Rankų kamerų bendra naudinga talpa | Nuo 20 l iki 30 l (imtinai) |  |
|  | Vonios užpildymo vandeniu trukmė | ≤ 3 minutės |  |
|  | Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė | ≤ 3 minutės |  |
|  | Temperatūros indikatorius | Skaitmeninis temperatūros indikatorius |  |
|  | Valdymas | Elektroninis valdymas |  |
|  | Laikmatis | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas ne siauresnis kaip 1−30 min. |  |
|  | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui |  |
|  | Vonios išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 930 mm iki 980 mm (imtinai); - Plotis nuo 1100 mm iki 1320 mm (imtinai); - Aukštis nuo 960 mm iki 1100 mm (imtinai). |  |
|  | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti |  |
|  | Spalva | - Galimybė pasirinkti vonios spalvą; - Galimybė pasirinkti vonios išorinių skydų spalvą |  |
|  | Pridedamas dušo komplektas | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui |  |
|  | Komplektacija | Rinkinį sudaro: - dvi atskiros vonelės rankoms; - viena vonelė kojoms; - visos kameros privalo turėti išleidimo angas. - kėdutė pacientui |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

4 pirkimo dalis. Kojų vonelė, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta kojų sūkuriniam masažui atlikti |  |
| 2. | Vonelės vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms. |  |
| 3. | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) |  |
| 4. | Vandens purkštukai | - ≥ 15 vandens purkštukų; - Vandens purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 5. | Masažo rūšys | Pastovus ir pulsuojantis hidromasažo režimai su galimybe reguliuoti masažo intensyvumą |  |
| 6. | Funkcijos | - Oro padavimas į vandens srovę purkštukuose; - Automatinis sistemos praplovimas ir džiovinimas; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. |  |
| 7. | Vonelės didžiausia talpa | Nuo 60 l iki 85 l (imtinai) |  |
| 8. | Vonelės naudinga talpa | Nuo 40 l iki 55 l (imtinai) |  |
| 9. | Vonelės užpildymo vandeniu trukmė | ≤ 3 minutės |  |
| 10. | Vandens išleidimo iš vonios po procedūros trukmė | ≤ 3 minutės |  |
| 11. | Temperatūros indikatorius | Skaitmeninis temperatūros indikatorius, rodantis įtekančio bei vonioje esančio vandens temperatūros vertes |  |
| 12. | Valdymas | Elektroninis/mechaninis valdymas |  |
| 13. | Laikmatis | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas ne siauresnis kaip 1−20 min. |  |
| 14. | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui |  |
| 15. | Vonelės išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 910 mm iki 980 mm (imtinai); - Plotis nuo 900 mm iki 950 mm (imtinai); - Aukštis nuo 590 mm iki 700 mm (imtinai). |  |
| 16. | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti |  |
| 17. | Spalva | - Vonios spalva balta; - Išorinių skydų spalva balta. |  |
| 18. | Vonelės plovimas | Integruotas dušo komplektas vonelės plovimui |  |
| 19. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 20. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

5 pirkimo dalis. Vonia su perlinio masažo funkcija, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės (gamintojas/produkto pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pritaikyta viso kūno perliniam masažui |  |
|  | Vonelės vidus | - Pagamintas iš akrilo (ar lygiavertės medžiagos), tinkamo darbui su natūraliu mineraliniu vandeniu; - Atsparaus dezinfekuojančioms cheminėms medžiagoms; - Vonios vidus patogios anatominės formos su atrama paciento nugarai, galvai ir alkūnėms; - Pasilaikymo rankenos vonios vidiniuose šonuose. |  |
|  | Išoriniai skydai | Pagaminti iš stiklo audinio (ar lygiavertės medžiagos) |  |
|  | Oro pūtimo ertmės (skylutės) ir purkštukai | - ≥ 170 oro pūtimo ertmės; - Oro purkštukai pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). |  |
|  | Masažo rūšys | Perlinio masažo režimas su galimybe reguliuoti perlinio masažo intensyvumą |  |
|  | Funkcijos | - Oro purkštukų prapūtimo ir džiovinimo funkcija; - Automatinis vonios pildymo sustabdymas pasiekus tinkamą lygį; - Siurblio darbo blokavimas, nesant vonioje vandens. |  |
|  | Asinchroninis variklis | Orapūtėje privalo būti asinchroninis variklis be šepetėlių |  |
|  | Vonios didžiausia talpa | Nuo 320 litrų iki 390 litrų (imtinai) |  |
|  | Vonios naudinga talpa | Nuo 280 litrų iki 350 litrų (imtinai) |  |
|  | Temperatūros indikatorius | Integruotas vandens temperatūros indikatorius |  |
|  | Valdymas | Elektroninis valdymas |  |
|  | Laikmatis | - Integruotas procedūros laikmatis; - Laiko nustatymo intervalas ne siauresnis kaip 5–20 min. |  |
|  | Pajungimas | Įvadai šaltam, karštam vandentiekio vandeniui bei natūraliam mineraliniam vandeniui |  |
|  | Vonios išoriniai matmenys | - Ilgis nuo 2100 mm iki 2200 mm (imtinai); - Plotis nuo 850 mm iki 1070 mm (imtinai); - Aukštis nuo 850 mm iki 1000 mm (imtinai). |  |
|  | Reguliuojamo aukščio kojelės | Turi būti ≥ 4 vnt. reguliuojamo aukščio kojelės vonelės stabilumui užtikrinti |  |
|  | Spalva | - Balta |  |
|  | Pridedamas dušo komplektas | Integruotas dušo komplektas vonios plovimui |  |
|  | Komplektacija | - Plastikinė nuimama pagalvėlė paciento galvai – 1 vnt.; - ≥ 2 padėčių išimama atrama kojoms – 1 vnt.; - ≥ 2 pakopų neslidūs laipteliai – 1 vnt. |  |
|  | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
|  | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |