## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Skysčių valdymo sistema | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas ketina remtis pirkimo vykdymo tikslais:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). 3.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius. Taikoma tik 1 p.d. 3.3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). Taikoma tik 1 p.d. 3.4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. Taikoma tik 1 p.d. 3.5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Taikoma tik 1 p.d. 3.6. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. Taikoma tik 1 p.d.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 medicinos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Skysčių valdymo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2. | Sistemą sudaro | 1. Prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys – 40 vnt.
2. Infuzinė švirkštinė pompa – 88 vnt.
3. Infuzinė tūrinė pompa – 102 vnt.
4. Stovas skirtas skysčių valdymo stotelei - 10 vnt
5. Universalus pompos laikiklis – 30 vnt.
3. | Techniniai reikalavimai infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui (stotelei)
3.1 | Įrenginio tvirtinimas | Galimybė fiksuoti prie vertikalaus stovo arba konsolės, arba infuzinio stovo, arba paciento lovos
3.2 | Fiksuojamų infuzinių pompų skaičius | Ne mažiau keturių pompų
3.3 | Fiksuojamų infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės
3.4 | Bendras leistinas pompų skaičius | Iki 24 pompų 6 integruojančiuose įrenginiuose sujungtuose į vieną bendrą stotį.
3.5 | Papildomos jungtys | 1. Personalo iškvietimo jungtis
2. Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko jungtis
3.6 | Klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai
2. I apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 arba lygiavertė
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės arba lygiavertė
3.7 | Akumuliatorius | Įrenginyje yra akumuliatorius. Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val.
3.8 | Garsiakalbis | Įrenginyje yra garsiakalbis
4. | Techniniai reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai
4.1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml.
4.2 | Atpažįstami tam tikrų gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų
4.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val.
4.4 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min iki 99 val.
4.5 | Apsauga nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu | Pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės švirkšto keitimo metu
4.6 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 %
4.7 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Būtina
4.8 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
4.9 | Istorijos protokolas | 1. Ne mažiau kaip 1000 istorijos įrašų
2. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija
4.10 | Programuojant infuziją galima pasirinkti | 1. Vaistą
2. Paciento profilį
3. Vaisto koncentraciją
4. Infuzijos profilį
4.11 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu
2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį)
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1800 ml/val. naudojant 50ml arba didesnės talpos švirkštus
4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
4.12 | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo
4.13 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) | 1. Infuzijos greitis
2. Likęs suleisti infuzijos tūris
3. Infuzuotas tūris
4. Likęs infuzijos laikas
5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius)
6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija
7. Aliarminės situacijos
8. Aliarmo priežastys
4.14 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias
2. Tūris beveik suleistas
3. Infuzijos laikas beveik pasibaigė
4. Baterija beveik tuščia
4.15 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias
2. Tūris suleistas
3. Baterija tuščia
4. Švirkšto laikiklis atidarytas
5. Pasiekta galutinė švirkšto padėtis
6. Baigėsi KVO režimo veikimas
7. Spaudimas per aukštas
8. Neteisingai įstatytas švirkštas
4.16 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | 1. Ne siauresnės kaip 0,1 – 1,1 bar
2. Ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai
4.17 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Normali būsena (vyksta infuzija)
2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams
3. Aliarmas, esant kritinei situacijai
4.18 | Wi-Fi sąsaja | Būtina
4.19 | Pompos maitinimo galimybės | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus
2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo
3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio) 100-240V el. įtampa
4.20 | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 val., esant infuzijos greičiui 25 ml/val., naudojant 50 ml švirkštą
4.21 | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių įstrižainės, spalvotas, lietimui jautrus
4.22 | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu
4.23 | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui
2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui
3. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu
4.24 | Vaistų biblioteka | 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 6 000 vaistų įrašų
2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų b) ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių
4.25 | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
4.26 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
4.27 | Mobilumo reikalavimai infuzinei švirkštinei pompai | Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių
4.28 | Švirkštinės pompos svoris | Ne daugiau 3 kg.
4.29 | Švirkštinės pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai
2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 arba lygiavertė
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės arba lygiavertė
4.30 | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas
2. Integruota rankena
5. | Techniniai reikalavimai infuzinei tūrinei pompai
5.1 | Pompos darbo režimai | 1. Enterinės mitybos
2. Nuolatinės infuzijos
3. Transfuzijos
5.2 | Oro burbulų detekcija | Aptinkami imtinai iki 0,01 ml tūrio oro burbuliukai
5.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val.
5.4 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 3%
5.5 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1,1 bar, ne mažiau kaip 9 nustatymo lygiai
5.6 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 ml iki 9999 ml
5.7 | Infuzijos laiko nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 min iki 99 val.
5.8 | Infuzijos greičio skaičiavimas | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją
5.9 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais | mg, µg, IU arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.)
5.10 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su išankstiniu tūrio / dozės pasirinkimu
2. Boliusas, kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį)
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val
4. Boliuso skyrimas µg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
5.11 | Priešsrovinis slėgio daviklis | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai
5.12 | Istorijos protokolas | 1. Ne mažiau kaip 1000 istorijos įrašų
2. Istorija išsaugoma išjungus siurblį arba kai išimta baterija
5.13 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu (nebūtinai vienu metu) | 1. Infuzijos greitis
2. Likęs suleisti infuzijos tūris
3. Infuzuotas tūris
4. Infuzijos trukmė
5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius)
6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija
7. Aliarminės situacijos
8. Aliarmo priežastys
5.14 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Infuzija beveik baigta
2. Baterija beveik tuščia
5.15 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Oras infuzinėje sistemoje
2. Infuzijos pabaiga
3. Okliuzija
4. Baterijos signalas
5. Blokuota pompos pavara
6. Neteisingai įstatyta infuzinė sistema
5.16 | Programuojant infuziją galima pasirinkti (naudojant vaistų biblioteką) | 1. Vaistą
2. Paciento profilį
3. Vaisto koncentraciją
4. Infuzijos profilį
5.17 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Normali būsena (vyksta infuzija)
2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams
3. Aliarmas, esant kritinei situacijai
5.18 | Wi-Fi sąsaja | Būtina
5.19 | Pompos maitinimo galimybės | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus
2. Iš 100-240V, 50-60 Hz elektros tinklo
3. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio / laikančio įrenginio) 100-240V el. įtampa
5.20 | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 4,5 val., esant infuzijos greičiui 1200ml/val.
5.21 | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 5 colių, spalvotas, lietimui jautrus
5.22 | Programinės įrangos atnaujinimas | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu
5.23 | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui
2. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui
3. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu
5.24 | Vaistų biblioteka | 1. Maksimali vaistų bibliotekos talpa – ne mažiau kaip 6 000 vaistų įrašų
2. Vaistų grupavimui galima sukurti: a) ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų b) ne mažiau kaip 20 skirtingų vartotojo nustatytų paciento profilių
5.25 | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
5.26 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
5.27 | Mobilumo reikalavimai infuzinei tūrinei pompai | Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena, nenaudojant papildomų įrenginių.
5.28 | Tūrinės pompos svoris | Ne daugiau 3 kg.
5.29 | Tūrinės pompos klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai
2. II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 arba lygiavertė
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasės arba lygiavertė
6. | Techniniai reikalavimai infuziniam stovui
6.1 | Stabilumas | Stovas turi išlikti stabilus ir išlaikyti ne mažiau kaip 35 kg svorį.
6.2 | Ratų skaičius | Ne mažiau kaip 5 ratukai
6.3 | Ratų fiksavimas | Galimybė užfiksuoti ne mažiau kaip 2 ratai
6.4 | Ratų diametras | Ne mažesnis kaip 75 mm
6.5 | Medžiaga, iš kurios pagamintas stovas | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga
6.6 | Reguliuojamas stovo aukštis | Aukščio reguliavimo ribos nuo ≤ 1430 mm iki ≥ 2260 mm
6.7 | Kabliai infuzijos buteliams | Metaliniai, ne mažiau kaip 4, 1 kablys atlaiko ne mažesnį kaip 5 kg svorį
7. | Techniniai reikalavimai universaliam pompų laikikliui
7.1 | Pritaikomumas | Laikiklis turi būti tinkamas naudoti su aukščiau aprašytomis pompomis
7.2 | Mobilumas | Turi būti galimybė pompas tvirtinti prie vertikalaus, horizontalaus stovo ir 45 ° kampu enterinei mitybai.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | kompl.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
Grįžti į Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne