TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2025-10-15, Nr. VPP-6992.

Posėdžio protokolas 2025-10-15 Nr. 38. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

- Adatos spinalinei anestezijai 25G (,,Pencil" tipo arba lygiavertės) 110-130 mm:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;

- skaidria, elipsės formos ar lygiaverte jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose adatos jungties plokštumose;

- pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 25G („Pencil” tipo arba lygiavertė) 110-130 mm | 700 |

- Adatos spinalinei anestezijai 25G („Quincke” tipo arba lygiavertės)  86-90 mm:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko arba lygiavertės medžiagos movą;

- skaidria, elipsės ar prizmės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose jungties plokštumose”;

- įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2. | 25G („Quincke” tipo arba lygiavertės) 86-90 mm | 1 800 |

- Adatos spinalinei anestezijai 27G („Pencil point“ tipo arba lygiavertės) 86-90 mm:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;

- skaidria, elipsės formos ar lygiaverte jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose adatos jungties plokštumose;

- pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 3. | 27G („Pencil” tipo arba lygiavertė) 86-90 mm | 13 000 |

- Endotrachėjiniai vamzdeliai su manžetėmis Nr. 3,5; 4,0:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš PVC (polivinilchlorido) arba lygiavertės medžiagos;

- be latekso;

- permatomi;

- distaliniame gale turi būti anga (Murphy ar lygiavertė anga);

- distalinio galo bei šoninės angelės kraštai užapvalinti, netraumuojantys gleivinės;

- proksimaliniame gale – sujungėjas;

- išilginė rentgenokontrastinė juostelė;

- vamzdelio pozicijos indikatorius, skirtas teisingam vamzdelio pozicionavimui;

- ant vamzdelio turi būti aiškiai pažymėta gradacija kas 1-2 cm., taip pat vamzdelio dydis, vidinis diametras, išorinis diametras, gamintojo pavadinimas ar prekinis ženklas;

- turi turėti didelio tūrio žemo slėgio manžetę;

- dydžiai: Nr. 3,5; 4,0;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.

- Gelis ultragarso aparatams 4-6 kg:

- išoriniam naudojimui;

- įpakuojamas plastikinėje ar lygiavertėje talpoje po 4 - 6 kg (kartu su tuščiu 250 ml flakonu gelio išpilstymui).

Orientacinis poreikis: 400 pak.

- Gleivių atsiurbimo kateterių rinkinys (uždara sistema) CH 12:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- atsiurbimo kateteris su piršto kontrolės anga (steriliame maišelyje);

- plastikinis ar lygiavertis keturių krypčių konektorius;

- magistralė su konektoriais galuose (injekciniam vandeniui sušvirkšti);

- atsiurbimo kateterio ilgis 300 – 570 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su  numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 rinkinį.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Intubacinis vamzdelis be manžetės naujagimiams 2,0 Fr, 2,5 Fr, 3,0 Fr, 3,5 Fr, 4,0 Fr:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- apirogeniškas;

- pagamintas iš skaidraus PVC arba lygiavertės medžiagos;

- be DEHP (simbolis ant pakuotės);

- be latekso (simbolis ant pakuotės);

- su rentgenokontrastine linija;

- tinkanti burna/nosis intubacijai;

- 37° nuožulnumas;

- 15 mm konektorius;

- vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį;

- žymėjimas kas 0,5 cm;

- ant vamzdelio turi būti nurodytas dydis;

- vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas su juoda žyme;

- vidinis diametras 2,0 ± 0,01mm;

- išorinis diametras 3,4 ± 0,01 mm;

- ilgis 165 ± 0,01 mm ;

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 800 vnt.

- Kandikliai spirometro aparatui MIR Spirotel:

- vienkartiniai (pažymėti simboliu);

- kandikliai turi būti suderinti darbui su MIR Spirotel aparatu;

- ilgis 65 ±10 mm;

- skersmuo 29±1 mm (pateikti pavyzdį patikrinimui ar tinkami);

- tinka naudoti suaugusiems;

- pagaminti iš popieriaus, lengvo polietileno, plastiko arba lygiaverčių medžiagų;

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

9.-12. Periferiniai intraveniniai kateteriai su šonine anga:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- pagaminta iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos;

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi;

- papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre;

- su vožtuvu;

- trijų krypčių adatos ašmenys;

- konusinis kateterio galas;

- kaniulės turi būti be latekso komponentų;

- kateteris turi būti silikonizuotas arba suteptas silikonu arba lygiaverte medžiaga;

- supakuota kartu su užsukamu kamštuku;

- kateteris turi būti su ne mažiau kaip 4-iomis rentgeno kontrastinėmis juostelėmis;

- oro filtro plotas kraujo kameroje ne mažesnis nei 20 mm²;

- patikima papildomos angos kamštelio fiksacija pasukus 180° kampu arba lygiavertis sprendimas;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 9. | 18 G | 43 000 |
| 10. | 20 G | 400 000 |
| 11. | 22 G | 300 000 |
| 12. | 24 G | 95 000 |

13. Krešulių gaudytuvai, skirti pH ir kraujo dujų tyrimams atlikti:

- tinkantys darbui su  aparatu ABL 90 Flex;

- skirti kapiliariniam mėginiui.

Orientacinis poreikis: 18 000 vnt.

14. Maišelis skirtas audinių ištraukimui:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš permatomo, tvirto, vandeniui atsparaus termoplastinio poliuretano (TPU) ar lygiavertės medžiagos;

- paruoštas naudojimui, suvynionas kaniulės (introdiuserio) viduje;

- automatiškai atsidaro po įvedimo;

- nitinolio viela su atminties efektu išlaiko maišelį atidarytą;

- įkišami per 10 mm trokarą;

- dydis: 90 ± 5 x 195 ± 5 mm;

- talpa: 150 – 200 ml.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

15. Plėvelė operaciniam laukui 130±10x130±10 cm, 10-12x12-15 su maišeliu skysčių surinkimui:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- skaidri;

- dydis 130 ± 10 cm x 130 ± 10 cm;

- centrinėje dalyje – 10-12 cm x 12-15 cm padengta lipnia medžiaga;

- kišenė skysčiui surinkti 25 ± 1cm x 27,5 ± 1 cm, kurios kraštas metalizuotas.

Orientacinis poreikis: 17 000 vnt.

16. Skysčių hepafiltras:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- apsaugo nuo bakterinio užteršimo;

- apsaugo nuo užteršimo kietosiomis dalelėmis;

- su 0,2 mikronų porų dydžio membrana;

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi iš abiejų filtro pusių;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta

Orientacinis poreikis: 5 000 vnt.

17. Tablečių dalytuvė – trintuvė:

- pagaminta iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- dangtelyje peiliukas iš nerūdijančio plieno tablečių dalinimui;

- nuėmus dangtelį yra talpa tabletėms sudėti;

- apačioje talpa tablečių trynimui;

- galima plauti ir dezinfekuoti.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

18. Timpa plastikine galvute:

- tvirta, lanksti elastinė juosta;

- korpusas pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- mygtukai galvutės šonuose arba galvutės viršuje;

- atspari dezinfekcinėms medžiagoms.

Orientacinis poreikis: 2 600 vnt.

19. Tracheostominiai vamzdeliai be manžetės CH6 (vaikams):

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš PVC (polivinilchlorido) be DEHP, arba lygiavertės medžiagos;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai įrodančius dokumentus);

- rentgenokontrastiniai;

- su specialiai suformuotu linkiu, kuris neleidžia vamzdeliui persilenkti;

- su standartiniu 15 mm konektoriumi;

- vamzdelio išorėje nurodytas dydis, bei išorinis ir vidinis vamzdelio diametrai;

- turi būti tracheostominio vamzdelio atvira tvirtinimo plokštelė su juostele (raišteliu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis:

| Poz.Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 19. | CH6 | 10 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_____________________________