RINKOS KONSULTACIJA

ĮVADINĖ DALIS

| Sąvokos | Perkančioji organizacija – Joniškio rajono savivaldybės administracija; Rinkos konsultacija – potencialių tiekėjų apklausa įvertinant numatomų įsigyti prekių atitiktį techninei specifikacijai. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema. |
| --- | --- |
| Kontaktinis asmuo | Joniškio rajono savivaldybės administracija |
| Rinkos konsultacijos paskirtis | Vadovaujantis VPĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Perkančioji organizacija prašo nepriklausomus ekspertus, institucijas ir (ar) kitus rinkos dalyvius (toliau – dalyviai) teikti konsultacijas Perkančiosios organizacijos vykdomoje Rinkos konsultacijos procedūroje, kurią atlikus Perkančioji organizacija planuoja vykdyti Pirkimą. Rinkos konsultacija skelbiama iki Pirkimo pradžios. Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti Pirkimui ir iki Pirkimo pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti Pirkimą (-us) ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastabas. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios Rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas Rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas Rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto ar pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis VPĮ 27 str. 3-4 d., Rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkimuose. |
| Klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo terminas | Ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS. |
| Klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo tvarka | Klausimai, pastabos ir (ar) pasiūlymai turi būti pateikti: CVP IS priemonėmis. Rinkos konsultacijos metu gaunamos konsultacijos, siūlomi technologiniai sprendimai ir kita iš dalyvių gaunama informacija gali būti skelbiama tik nuasmeninta. Dalyvis turi teisę iš anksto, pateikdamas informaciją, nurodyti kuri jo pateiktos informacijos dalis yra konfidenciali. Dalyviui nenurodžius informacijos dalies, kuri turi būti laikoma konfidenciali, Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešai skelbti visą gautą informaciją, išskyrus asmens duomenis. Klausimai ar atsakymai negali būti laikomi konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra pateikiamas specifinis technologinis sprendimas ar atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę („know-how“). Apie tai dalyvis turi informuoti, pateikdamas tokio pobūdžio informaciją. Dalyvis neturi teisės drausti ar kitaip apriboti Perkančiosios organizacijos teisės dėl išvadų viešo skelbimo ar skelbiamos informacijos turinio. Išvadose bus pateikta nuasmeninta iš dalyvių Rinkos konsultacijos metu gauta ir apibendrinta informacija. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija bus naudojama formuojant Pirkimo dokumentus ir Pirkimo techninius reikalavimus. Rinkos dalyvis visą konsultacijos metu perduotą informacija perduoda Perkančiajai organizacijai neatlygintinai, be teisės reikšti bet kokias pretenzijas dėl informacijos naudojimo būdo / turinio ar teisių į šią informaciją ateityje. |
| Informacijos apie rinkos konsultacijos rezultatus skelbimas | Visi CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjų klausimai (siūlymai), susiję su konsultacijos objektu, ir perkančiosios organizacijos priimti sprendimai bus paviešinti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų ne vėliau kaip iki Pirkimo pradžios |
| Pateiktų klausimų, pastabų ir (ar) pasiūlymų nagrinėjimo tvarka | Perkančioji organizacija, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtos rinkos konsultacijos, juos išnagrinės bei įvertins pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą bei atitiktį Perkančiosios organizacijos poreikiams. Skelbiant informaciją apie priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų nebus nurodomas asmuo, kuris pateikė pastabas ir pasiūlymus. |

Priedas Nr. 1 – Rinkos konsultacijos aprašas.

MOBILIOS ODONTOLOGIJOS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

- Konsultacijos su rinka tikslas ir sprendimo aprašas

  - Šis dokumentas yra rinkos konsultacijos pagrindas. Rinkos konsultacijos tikslas: gauti kuo daugiau informacijos apie ketinamas pirkti prekes.

  - Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Centrinė perkančioji organizacija) nori įsigyti mobilią odontologinę sistemą su priedais  – 1 vnt.

- Rinkos konsultacijos tikslinė auditorija

  - Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas ir norėdama užsitikrinti pakankamą įsitraukimą, kviečia bendradarbiauti visus rinkos dalyvius, galinčius suteikti informaciją apie techninėje specifikacijoje nurodytas prekes.

  - Ši rinkos konsultacija yra orientuota į techninėje specifikacijoje nurodytas prekes galinčias pateikti, suteikti įmones.

- Rinkos konsultacijos vykdymas

  - Rinkos konsultacija bus vykdoma lietuvių kalba.

  - Rinkos konsultacijos metu turi būti užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

  - Planuojama Rinkos konsultacijos trukmė: nurodyta skelbime apie rinkos konsultaciją.

3.4. Dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki termino, nurodyto CVP IS teikti atsakymus, taip pat klausimus, siūlymus ir rekomendacijas.

Siekdami pasiruošti Pirkimui, norime, kad rinkos dalyviai ar kiti ekspertai padėtų įvertinti techninės specifikacijos projektą bei atsakytų į šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas / komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui? |  |
| 2. | Kokias sąlygas turėtume papildomai įtraukti į techninę specifikaciją, arba kurių reikėtų atsisakyti? Pateikite pastabas ir pasiūlymus techninei specifikacijai. |  |
| 3. | Ar techninė specifikacija neriboja konkurencijos? |  |
| 4. | Ar galite pasiūlyti prekes pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi? |  |
| 5. | Prašome nurodyti minimalų terminą, per kurį galėtumėte suteikti prekes. Ar ilgesnis terminas turėtų įtakos pasiūlymo kainai? |  |
| 6. | Kokių kitų pastebėjimų ar pasiūlymų turite dėl pateikto techninės specifikacijos projekto? |  |

Pateikiami dokumentai:

- Nr. 1 Techninės specifikacijos projektas

Techninės specifikacijos projektas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus.

- Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

- Pristatymo adresas: Pašvitinio g. 21, Joniškis.

- Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujamos rodiklių reikšmės | Siūlomos rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Mobilus odontologinis įrenginys | Turi būti naujas, neeksploatuotas |  |
| 1.1.1 | Įrangos elektros maitinimo šaltinis | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |
| 1.1.2 | Transportavimas | Su ne mažiau 5 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksuojamais stabdžiais. Ištraukiama arba atlenkiama rankena. |  |
| 1.1.3 | Svoris | Ne daugiau kaip 20 kg. |  |
| 1.1.4 | Talpa instrumentams ir medžiagoms | Turi būti, ne mažiau 4 stalčių |  |
| 1.1.5 | Integruotas siurblys | Taip |  |
| 1.1.6 | Siurblio našumas | Ne mažiau 300 l/min |  |
| 1.1.7 | Siurblio surinkimo talpa | Ne mažiau 1 l |  |
| 1.1.8 | Integruotas kompresorius | betepalinis |  |
| 1.1.9 | Distiliuota vandens talpa | Ne mažiau 0,7l |  |
| 1.1.10 | Kartu su įranga komplektuojami instrumentai | 1.Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2.Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; 3.Rankovė skaleriui; 4.Dulkių ir seilių nusiurbimo žarna. |  |
| 1.1.11 | Distiliuoto vandens tiekimas | Atskirai reguliuojamas kiekvienam instrumentui |  |
| 1.1.12 | Instrumentų valdymo pedalas | Pneumatinis |  |
| 1.2 | Elektrinis variklis su pašvietimu | Būtinas |  |
| 1.2.1 | Variklio sūkiai | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius 40000 aps/min. Su reversu. |  |
| 1.2.2 | Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina |  |
| 1.2.3 | Šviesos šaltinis | LED diodas |  |
| 1.3 | Kampinis antgalis mikrovarikliui | Turi būti naujas, neeksploatuotas |  |
| 1.3.1 | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.3.2 | Perdavimo santykis | 1:1 |  |
| 1.3.3 | Maks. Apsisukimų skaičius | Ne mažesnis nei 40,000 min-1 |  |
| 1.3.4 | Galvutės skersmuo | Ne didesnis nei 9,6 mm |  |
| 1.3.5 | Galvutės aukštis | Ne didesnis nei 13,4 mm |  |
| 1.3.6 | Aušinimas | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 1 taško |  |
| 1.3.7 | Stiklinis šviesolaidis | Būtinas |  |
| 1.3.8 | Apsauga nuo nešvarumų | Švarios galvutės sistema |  |
| 1.3.9 | Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas |  |
| 1.3.10 | Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C | Būtinas |  |
| 1.4 | Greitinantis kampinis antgalis mikrovarikliui | Turi būti naujas, neeksploatuotas |  |
| 1.4.1 | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |
| 1.4.2 | Perdavimo santykis | 1:5 |  |
| 1.4.3 | Maks. Apsisukimų skaičius | Ne mažesnis nei 200,000 min-1 |  |
| 1.4.4 | Galvutės skersmuo | Ne didesnis nei 9,9 mm |  |
| 1.4.5 | Galvutės aukštis | Ne didesnis nei 14,5 mm |  |
| 1.4.6 | Aušinimas | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 4 taško |  |
| 1.4.7 | Stiklinis šviesolaidis | Būtinas |  |
| 1.4.8 | Apsauga nuo nešvarumų | Švarios galvutės sistema |  |
| 1.4.9 | Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas |  |
| 1.4.10 | Keraminiai guoliai | Būtinas |  |
| 1.4.11 | Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C | Būtinas |  |
| 1.4.12 | Specialus tepalas | Komplekte turi būti to paties gamintojo, kaip siūlomi antgaliai, tepalo flakonas (ne mažiau 500 ml), skirtas valyti ir tepti siūlomus odontologinius antgalius. Tepalo sudėtyje turi būti alkoholio. Būtina viena priežiūros priemonė (netinka, jeigu yra dvi atskiros priemonės valymui ir tepimui). |  |
| 1.5 | Skaleris | Turi būti naujas, neeksploatuotas |  |
| 1.5.1 | Šviesos šaltinis | LED diodas |  |
| 1.5.2 | Darbo rėžimai | 3 rėžimai – endo, perio ir scaling |  |
| 2 | Mobili paciento kėdė | Turi būti nauja, neeksploatuota |  |
| 2.1 | Transportavimas | Sulankstoma, su ratukais |  |
| 2.2 | Pozicijos fiksavimas | Tolygus reguliavimas (ne žingsniais) |  |
| 2.3 | Galvos atlošas | Tolygiai reguliuojamas (ne žingsniais) |  |
| 2.4 | Svoris | Ne daugiau 20 kg |  |
| 2.5 | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau 150 kg |  |
| 3 | Mobili gydytojo kėdutė | Turi būti nauja, neeksploatuota |  |
| 3.1 | Svoris | Ne daugiau 6 kg |  |
| 3.2 | Minimalus aukštis | Ne daugiau 550mm |  |
| 3.3 | Maksimalus aukštis | Ne mažiau 650mm |  |
| 3.4 | Transportavimas | Išardoma, su transportavimo krepšiu |  |
| 4. | Kartu su visa siūloma įranga pateikiama dokumentacija | Serviso dokumentacija lietuvių kalba. |  |
| 5. | Odontologinės įrangos žymėjimas CE ženklu (taikoma 1, 2, 3, 4 p.) | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). |  |

Internetinė prieiga:. Registracija CVP IS yra nemokama.