## Pasiūlymas,Techninė specifikaci
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PROJEKTO „LSMU KAUNO LIGONINĖS SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ MOBILUS RENTGENO DIAGNOSTIKOS APARATO PIRKIMAS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
| Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų: tiekėjo siūloma įranga gali, bet neprivalo turėti šioje skiltyje nurodytą (-us) techninių parametrų pranašumą (-us). Tiekėjo pasiūlyta įranga, atitinkanti visus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus, pagal šiuos techninių parametrų pranašumo kriterijus bus vertinama konkretaus pirkimo sąlygų 8 priede „Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo tvarka ir kriterijais“ nustatyta tvarka ir sąlygomis, skiriant balus. |  | Siūlomos techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.1. | Siūlomas garantinis terminas | /pildo tiekėjas nurodant garantijos terminą mėn.
| KT1.1. balo reikšmė (ne mažiau nei 36 mėn.) | 0
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.2. | Įrangos papildoma funkcija | /pildo tiekėjas nurodant taip/ne | /pildo tiekėjas/
KT1.2. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.3. | Įrangos papildoma funkcija | /pildo tiekėjas nurodant taip/ne | /pildo tiekėjas/
KT1.3. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas pagal pirkimo sąlygų kriterijų:
KT1.4. | Žalioji energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių | /pildo tiekėjas nurodant taip/ne | /pildo tiekėjas/
KT1.4. balo reikšmė (Taip/Ne)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pateiktą dokumentą, puslapį
1.1. | Mobilus rentgeno diagnostikos aparatas | 1 | kompl.
1.1.1. | Maitinimas tiekiamas iš vidinių baterijų
1.1.2. | Rentgeno sistemos judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba
1.1.3. | Atskira baterijų sistema generatoriaus ir judėjimo variklių veikimui
1.1.4. | Generatoriaus įtampos diapazonas ≥ (40 - 150) kV
1.1.5. | Generatoriaus srovės ir laiko sandaugos diapazonas ≥ (0,1 - 500) mAs
1.1.6. | Generatoriaus maksimali galia ≥ 40 kW
1.1.7. | Instaliuotos anatominės programos
1.1.8. | Rentgeno vamzdžio židinio dėmių kiekis ≥ 2
1.1.9. | Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa ≥ 300 kHU
1.1.10. | Ekspozicijos lauko apšvietimas LED arba lygiaverčio tipo
1.1.11. | Lazerinis pozicionavimo indikatorius
1.1.12. | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį ≥ ± 90o
1.1.13. | Rentgeno vamzdį laikančiojo laikiklio tipas: kolona arba šarnyrinė sistema
1.1.14. | Maksimalus atstumas nuo grindų iki židinio taško (SID) ≥ 2000 mm
1.1.15. | Minimalus atstumas nuo grindų iki židinio taško (SID) ≤ 550 mm
1.1.16. | Rentgeno vamzdžio pasukimo kampu apie horizontalią ašį ≥ ± 180°
1.1.17. | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu aplink savo ašį ≥ 120°
1.1.18. | Rentgeno vamzdžio kolonos pasukimas aplink savo ašį ≥ ± 315°
1.1.19. | Plotis transportavimo metu ≤ 670 mm
1.1.20. | Belaidis skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius
1.1.21. | Detektoriaus scinciliatoriaus medžiaga cezio jodidas (CsI)
1.1.22. | Pilkumo skalės gylis ≥ 16 bit
1.1.23. | Detektorius su integruota rankena (gali būti specialūs įdubimai korpuse) arba atskiru dėklu su rankena (suderinamas su 1.1.31 TS punktu )
1.1.24. | Detektoriaus jautrios zonos dydis ≥ (340 x 420) mm
1.1.25. | Pikselio dydis ≤ 148 µm
1.1.26. | Detektoriaus svoris ≤ 3,1 kg
1.1.27. | Detektorius komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui
1.1.28. | Detektoriaus baterijų įkroviklis
1.1.29. | Maksimali detektoriaus apkrova ≥ 300 kg
1.1.30. | Detektoriaus atsparumas drėgmei ≥ IPX3
1.1.31. | Detektoriaus ir baterijų laikymo vieta (laikiklis) aparato važiuoklės korpuse su integruotu automatiniu detektoriaus baterijos krovimu
1.1.32. | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas
1.1.33. | Integruotas, spalvotas, lietimui jautrus konsolės ekranas
1.1.34. | Konsolės ekrano įstrižainė ≥ 17“
1.1.35. | Ekspozicijos parametrų valdymas ekrane
1.1.36. | Gautų vaizdų peržiūra ekrane
1.1.37. | DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): DICOM Modality Worklist, DICOM Storage, DICOM SR Dose reporting, DICOM Store commitment
1.1.38. | Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą laidinis ir/ar bevielis; prijungimas prie įstaigos vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos PACS
1.1.39. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu)
1.1.40. | Kliūties jutiklis (-iai), stabdžiai
1.1.41. | Galimybė atlikti tyrimus nenaudojant papildomo tinklelio
1.1.42. | Vaizdų apdorojimo programinė įranga: triukšmo ir artefaktų mažinimas, kontrasto harmonizavimas, anatominių struktūrų vaizdavimo optimizavimas priklausomai nuo tiriamos srities, vaizdo parametrų konfigūravimas ir išsaugojimas
1.1.43. | Elektros tinklas 230 V, 50 Hz
1.1.44. | Komplektuojama su baterijų įkrovimo kabeliu ir bevieliu ekspozicijos mygtuku
1.1.45. | Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamas ne mažiau kaip vienas apsauginių priemonių komplektas. Susidedantis iš skydliaukės apsaugos ir apsauginės prijuostės (priemonių dydžiai suderinami įrangos užsakymo metu). Priemonių švino ekvivalentas ne mažesnis kaip 0,5 mmPb, priemonės pagamintos iš bešvinės medžiagos pagal IEC 61331-1:2014 standartą
1.1.46. | Komplekte su rentgeno aparatu pateikiamos integruotos aparate ir/arba išorinės priemonės, skirtos kokybės kontrolei ir kalibravimui atlikti pagal gamintojo nustatytus reikalavimus arba rekomendacijas (jei šios priemonės yra numatytos aparato gamintojo). Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo deklaraciją, kurioje būtų nurodytos visos su rentgeno aparatu komplektuojamos kokybės kontrolei ir kalibravimui skirtos atlikti priemonės arba pateikti gamintojo deklaraciją kuri patvirtintų, kad tokios priemonės darbui su aparatu nereikalingos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Bendrieji reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
1 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
2 | Kartu su Pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams (įrangos papildomos (-ų) funkcijos (-ų)- jei taikoma) patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
3 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas. Kartu su prekėmis turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba.
4 | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą; 7. kitus būtinus darbus ir/ar paslaugas, užtikrinant nepriekaištingą bei nepertraukiamą Prekių eksploataciją pagal taikytinus teisėtai galiojančius standartus.
5 | Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

## Specialieji reikalavimai
Specialieji reikalavimai
1 | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, instaliavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti įrangos kokybės kontrolės priėmimo ir lygiavertės dozės galios bandymus (matavimus) pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ ir medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus.
2 | Ne vėliau kaip iki įrangos instaliavimo, Teikėjas privalo pateikti Radiacinės saugos centro išduotas licencijas suteikiančias teisę tiekėjui arba kitam ūkio subjektui: a) prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius; b) montuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius“.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
6 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
16587 2025-11-27 11:00:10