PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai: ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

Lentelė 1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai.

| Eil. Nr. | Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendra pasiūlymo kaina (K) |  | X=70 |
| 2 | Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T) |  | Y=30 |

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingo kriterijaus (T) lyginamuosius svorius:

S=K+T

- Pasiūlymo kainos kriterijus (K) bus vertinamas pagal tiekėjų bendrąją pasiūlymo kainą eurais (su PVM), nurodytą Techninės specifikacijos lape Nr. 2 „Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas“ (P1+P2).

  - Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (KP) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKP×X

- Analizatorių techninių charakteristikų ir metodinių reikalavimų kriterijus (T) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą techninę dokumentaciją. T kriterijų sudaro 12 parametrų (C1 – C13 parametrai ir jiems suteikiamų balų skaičius lentelėje 2 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelėje Nr. 5 „Ekonominis naudingumas (T)“).

Lentelė 2. T kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų sąrašas (C1 – C13).

| Ekonomiškai naudingas reikalavimas įrangai ir metodams | Skiriamų balų skaičius | T šifras |
| --- | --- | --- |
| Visos AŠT analitės, kurių nustatymas atliekamas naudojant juostelę, visuose padaliniuose yra nustatomos vienoje juostelėje, o ne jų deriniuose. | 4 | C1 |
| AŠT tyrimas apima papildomą analitę PCR (baltymo ir kreatitnino santykis). | 1 | C2 |
| AŠT tyrimas apima papildomą analitę ASC (vitaminas C). Jei vitamino C analitė nesiūloma, tuomet šlapimo juostelė turi būti nejautri / apsaugota nuo askorbo rūgšties poveikio. | 1 | C3 |
| D kategorijos pusiau automatinio juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriaus našumas DC-KL CITO padalinyje yra ne mažiau kaip 200 AŠT tyrimai per valandą. | 1 | C4 |
| ŠNM tyrimas apima papildomą analitę RBCa (akantocitai). | 1 | C5 |
| ŠNM tyrimas apima papildomą analitę TEC (pereinamojo epitelio ląstelės). | 1 | C6 |
| ŠNM tyrimas apima papildomą analitę REC (inkstų epitelio ląstelės). | 1 | C7 |
| ŠNM tyrimas apima papildomą analitę AtypC (atipinės ląstelės) (IVD žymėjimas nėra privalomas). | 1 | C8 |
| ŠNM tyrimas apima papildomą analitę OSM (osmoliališkumas). | 1 | C9 |
| Galimybė be papildomų išlaidų dalyvauti ŠNM tyrimo išorinio kokybės vertinimo (IKV) programose, kurių organizatorius yra akredituotas pagal ISO 17043. | 1 | C10 |
| Siūlomas ŠNM tyrimų analizatorius turi automatinių įspėjimų (pranešimų) funkcionalumą ir geba pateikti šiuos pranešimus: (i) nustatytų bakterijų Gram tipą; (ii) galimą šlapimo takų infekciją ir šlapimo pasėlio būtinumą. | 1 | C11 |
| Siūlomas ŠNM tyrimų analizatorius be šviesaus lauko mikroskopijos apima ir fazinio kontrasto mikroskopiją. | 1 | C12 |
| C kategorijos komplektacijai N-KL, GV-KL, V-KL ir S-KL padaliniams yra siūlomas automatinis šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorius ŠNM tyrimams atlikti. Jis kartu su automatiniu juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriumi yra tarpusavyje sujungti mechaniškai mėginių transportavimo jungtimi (kai nereikia mėgintuvėlio rankiniu būdu perkelti iš automatinio juostelinių šlapimo tyrimų analizatoriaus į automatinį šlapimo dalelių skaičiavimo ir vertinimo analizatorių), o visi komplektą sudarantys analizatoriai yra sujungti programiškai į vieną sistemą. | 15 | C13 |
| VISO: | 30 | Cmax |

  - Kriterijaus (T) balas yra apskaičiuojamas sudedant šio kriterijaus parametrų (C1 – C13) įvertinimus:

T=SCS÷Cmax

Tiekėjo pasiūlyti parametrai C1 – C13 vertinami balais. Jei parametrai atitinka keliamus reikalavimus, skiriamų balų skaičius kiekvienam iš parametrų nurodytas 2 lentelėje. Priešingu atveju parametrams suteikiama 0 balų.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.