Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________________________
 (Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PORTATYVINIŲ ENDOSKOPŲ, LOR DARBO VIETOS IR GALVINIŲ ŠVIESTUVŲ  PIRKIMO

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

											1 lentelė
TIEKĖJO REKVIZITAI
	Pavadinimas
	


	Juridinio asmens kodas
	

	Adresas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Atsiskaitomoji sąskaita
	

	Bankas, banko kodas
	

	Įmonės telefonas 
	

	Įmonės el. paštas
	

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas
	

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas
	



Jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
1. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
1. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.			                 
				  							  	                                             2 lentelė
SUBTIEKĖJO REKVIZITAI*

	Eil.
Nr.
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)


	
	

	
	


*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)
 



   3 lentelė
PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS
„Portatyvinis endoskopas“
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina Eur
(be PVM)
	Kaina viso    Eur
(be PVM)
	Kaina viso    Eur
(su PVM)

	1.
	Portatyvinis endoskopas
	
	Kompl.
	2
	
	
	

	Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM):
	

		PVM suma:
	

	Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM):
	



II PIRKIMO DALIS
„LOR darbo vieta“
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina Eur
(be PVM)
	Kaina viso    Eur
(be PVM)
	Kaina viso    Eur
(su PVM)

	1. 
	LOR darbo vieta
	
	Kompl.
	1
	
	
	

	Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM):
	

		PVM suma:
	

	Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM):
	



III PIRKIMO DALIS
„Galvinis šviestuvas“
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina Eur
(be PVM)
	Kaina viso    Eur
(be PVM)
	Kaina viso    Eur
(su PVM)

	1. 
	Galvinis šviestuvas
	
	Vnt.
	4
	
	
	

	Bendra 3 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM):
	

		PVM suma:
	

	Bendra 3 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM):
	




4 lentelė
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirma pirkimo dalis. Portatyvinis endoskopas - 2 kompl.
	[bookmark: _GoBack]Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų  atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius

	1.
	Portatyvinio endoskopo komplektacija 
	Portatyvinis lankstus videoendoskopas (nazofaringolaringoskopas) su integruotu šviesos šaltiniu bei distaliniame gale integruota vaizdo kamera, pateikiamas komplekte su specialiu vežimėliu arba mobiliu stovu (toliau - vežimėlis) bei įranga diagnostinio vaizdo stebėjimui, įrašymui ir apdorojimui
	

	2. 
	Reikalavimai videoendoskopui
	
	

	2.1.
	Matymo kampas
	≥ 90º
	

	2.2.
	Lanksčiosios dalies diametras
	3,0 - 3,9 mm
	

	2.3.
	Darbinis ilgis
	300 - 320 mm
	

	2.4.
	Matymo gylio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 
	Nuo 3 mm iki 50 mm
	

	2.5.
	Distalinės dalies lenkimosi kampas žemyn (-) / aukštyn (+) (lenkimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą)
	Nuo –130º iki +130º
	

	2.6.
	Videoendoskope integruotos vaizdo kameros raiška 
	Ne mažiau kaip 800 x 800 vaizdo elementų
	

	2.7.
	Valdymo mygtukas
(-ai)
	Videoendoskopas turi mygtuką (-us) vaizdo įrašų ir nuotraukų įrašymui
	

	2.8.
	Dezinfekavimas
	Videoendoskopą galima pilnai panardinti į dezinfekantą
	

	2.9.
	Videoendoskopo komplektacija 
	1. Videoendoskopo lagaminas – 1 vnt.
2. Testavimo pompa – 1 vnt.
	

	3. 
	Reikalavimai įrangos komplekto funkcionalumui (jei šioje techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, 3 punkto 1,  3-5 ir 7 papunkčiuose reikalaujamos funkcijos turi veikti dirbant su bet kuriuo iš 3 punkto 2 papunktyje nurodytų atvaizdavimo įrenginių nepriklausomai vienas nuo kito, t. y. nereikalaujant abiejų atvaizdavimo įrenginių įjungimo vienu metu)
	1. Atvaizdavimo įrenginių palaikoma vaizdo raiška - atitinkanti „Full HD“ standartą, 1920 x 1080p (arba lygiavertė);
2. Vaizdas rodomas pasirinktinai (būtini abu pasirinkimai - kurį iš įrangos komplekte esančių atvaizdavimo įrenginių naudoti pasirenka vartotojas): 
a) su videoendoskopu sujungto, prie vežimėlio pritvirtinto atvaizdavimo įrenginio 22-24 colių įstrižainės skystųjų kristalų ekrane su LED pašvietimu (arba lygiaverčiame)
arba 
b) su videoendoskopu sujungto nešiojamo atvaizdavimo įrenginio 10-12 colių įstrižainės skystųjų kristalų ekrane su LED pašvietimu (arba lygiaverčiame); 
3.	Valdymas videoendoskopo mygtukais, lietimui jautriu ekranu ir klaviatūros bei pelės pagalba (darbui su nešiojamu atvaizdavimo įrenginiu, pateikiamu pagal 3 punkto 2 b) papunkčio reikalavimą, valdymas klaviatūros bei pelės pagalba neprivalomas);
4.	Yra galimybė suvesti paciento duomenis;
5.	Yra vizualizacijos (diagnostinio vaizdo rodymo ekrane) ir nuotraukų bei vaizdo įrašų išsaugojimo siūlomos įrangos vidinėje atmintyje bei apdorojimo programinė įranga;
6.	Vidinė duomenų talpa:
     a)  ≥ 256 GB darbui su atvaizdavimo įrenginiu, pateikiamu pagal 3 punkto 2 a) papunkčio reikalavimą,
     b) ≥ 64 GB darbui su nešiojamu atvaizdavimo įrenginiu, pateikiamu pagal 3 punkto 2 b) papunkčio reikalavimą;
7.  Yra nuotraukų bei vaizdo įrašų išsaugojimo išorinėse USB laikmenose funkcija.
	

	4. 
	Reikalavimai vežimėliui
	1. Su 4-5 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su kojiniais stabdžiais;
2. Su lentyna (-omis) įrangai;
3. Su viršutinėje dalyje įmontuotu laikikliu atvaizdavimo įrenginio (pateikiamo pagal 3 punkto 2 a) dalies reikalavimą) tvirtinimui;
4. Su laikikliu videoendoskopui.
	

	5.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	6.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	7.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba
	

	8.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 36 mėn.
	

	9.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



2 pirkimo dalis. LOR darbo vieta - 1 kompl.
	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų  atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius

	1.
	Otolaringologinės (LOR) darbo vietos bazinė dalis (1 vnt.)
	
	

	1.1.
	Bendrieji reikalavimai
	1. Darbo vieta mobili, su antistatiniais (gumuotais) ratukais;
2. ≥ 3 stalčiai instrumentams;
3. ≥ 2 instrumentų padėklai;
4. Integruotas ištraukiamas arba koja atidaromas arba paspaudimu atidaromas atliekų konteineris arba atliekų stalčius;
5. Visos pagrindinio modulio dalys integruotos į vieną bendrą sistemą ir sudaro bendrą ausų, nosies ir gerklės ligų gydytojo darbo vietą;
6. Į darbo vietą integruota ≥ 2 moduliai/sistemos, tarp kurių yra:
6.1. Endoskopų modulis;
6.2. Siurbimo sistema.
	

	1.2.
	Moduliai/sistemos:
	
	

	1.2.1.
	Endoskopų modulis – 1 vnt.
	1. Integruotas;
2. ≥ 2 vietų instrumentams.
	

	1.2.2.
	Siurbimo sistema – 1 vnt.
	1. Vakuuminė (arba lygiavertė) sistema;
2. Oro srauto pratekėjimas (našumas) ≥ 50 l/min;
3. Vakuumas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki -0,7 bar;
4. Automatinis įsijungimas paėmus atsiurbimo žarną;
5. Siurblys įmontuotas į darbo vietą;
6. Autoklavuojama arba antibakterinė atsiurbimo žarna su greita jungtimi;
7. Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi – 1 vnt.
	

	2.
	Paciento kėdė (1 vnt.)
	
	

	2.1.
	Reikalavimai paciento kėdei
	1. Elektrinis kėdės aukščio reguliavimas;
2. Kėdės aukščio reguliavimo intervalas (vertikalus judesys) ne mažiau kaip 300 mm;
3. Nugaros atlošas atlenkiamas ≥ 80º;
4. Kėdė pasukama aplink vertikaliąją ašį 
≥ 140º;
5. Su reguliuojamos padėties atrama galvai;
6. Su pėdų atrama;
7. Su atlenkiamomis rankų atramomis;
8. Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 450 mm (neįskaitant porankių) arba ≥ 650 mm (įskaitant porankius);
9. Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama paminkštinti;
10. Paminkštintų kėdės dalių spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų (nurodykite galimas spalvas);
11. Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥160 kg.
	

	3.
	Gydytojo kėdė (1 vnt.)
	
	

	3.1.
	Reikalavimai gydytojo kėdei
	1. Mobili, su ratukais;
2. Su atlošu;
3. Aukštis reguliuojamas;
4. Sėdimos dalies skersmuo: ≥ 34 cm;
5. Be porankių (arba su nuimamais porankiais);
6. Spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų (nurodykite galimas spalvas);
7. Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥120 kg.
	

	4.
	Darbo vietos apšvietimas (1 kompl.)
	
	

	4.1.
	Reikalavimai darbo vietos apšvietimui
	1. Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis;
2. Dviejų kanalų;
3. Šviesos ryškumas reguliuojamas;
4. Šviesos šaltinio šviesos srauto ryškumas ≥ 480 lm.
	

	4.2.
	Komplektacija
	Šviesolaidis (≥ 1,5 m ilgio) – 1 vnt.
	

	5.
	Mikroskopas (1 vnt.)
	
	

	5.1.
	
	1. Tvirtinamas prie LOR darbo vietos (suderinamas su 1 pozicija) arba prie mobilaus stovo;
2. Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis;
3. Didinimas ≥ 3 lygių;
4. Apochromatinis (arba lygiavertis) didinimo keitiklis;
5. Objektyvo židinio nuotolis (f): ≥ 250 mm;
6. Binokulinis tiesus vamzdis, kur židinio nuotolis (f)  ≥ 125 mm;
7. 2 vnt. okuliarų, kurie ≥ 10× didinimo;
8. LED šviesa;
9. LED veikimo laikas: ≥ 50 000 val.;
10. Šviesos temperatūra: ≥ 5500 K ± 10%;
11. T formos arba dviguba rankena (arba lygiavertė);
12. Uždangalas nuo dulkių.
	

	5.2.
	Komplektacija
	Į komplektaciją įeina mikroskopo laikiklis (tvirtinimui prie LOR darbo vietos) arba mobilus stovas ant ≥ 4 ratukų su stabdžiais – 1 vnt.
	

	6.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	7.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	8.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba
	

	9.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	1. ≥ 24 mėnesiai įrangai;
2. ≥ 12 mėnesių instrumentams.
	

	
10.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis

	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



  3 pirkimo dalis. Galvinis šviestuvas - 4 vnt.
	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų  atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius

	1.
	Belaidis galvinis šviestuvas:
	
	

	1.1.
	Šviesos šaltinio tipas 
	LED arba lygiavertis
	

	1.2.
	Spalvinė temperatūra
	Ne mažiau 4500 K
	

	1.3.
	Šviesos ryškumas
	Ne mažiau 30000 liuksų
	

	1.4.
	Šviesos ryškumo reguliavimas
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Ne siauresnėse ribose kaip nuo 
0 iki 100%
	

	1.5.
	Galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi
	Ne daugiau kaip 490 g. 
	

	2.
	Galvinis šviestuvo laikiklis:
	
	

	2.1.
	Šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas
	Yra šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas
	

	2.2.
	Galvos apimties ir aukščio reguliavimas
	Yra galvos apimties ir aukščio reguliavimas
	

	2.3.
	Priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda arba lygiaverte medžiaga
	Yra priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda arba lygiaverte medžiaga
	

	3.
	Įkraunamas akumuliatorius su krovikliu
	
	

	3.1.
	Akumuliatoriaus tipas
	Ličio-polimerų (arba lygiavertis)
	

	3.2.
	Darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu
	Ne mažiau 3 val.
	

	3.3.
	Pilno įkrovimo laikas
	Ne daugiau 4 val.
	

	3.4.
	Akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo 
	Yra akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo 
	

	4.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	5.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	6.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba
	

	7.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	
8.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis

	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



Pastabos: Grafoje „Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų  atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.


5 lentelė
PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SVARBU: Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad <…> “informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą turint ir tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai. Prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus. Konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


		
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)

	










