Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

Stacionarūs lubiniai neįgaliųjų keltuvai su skresine bėgine sistema 6 vnt.

|  | Gaminio charakteristika | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti tualete, vonioje. Turi aptarnauti visas patalpoje esančias lovas. |
| 2. | Komplektacija | Bėgių sistema, elektrinis keltuvas(1vnt.) su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu, kėlimo diržas. |
| 3. | Bėginės sistemos bėgiai | Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpą. Tikslas yra vienu keltuvų aptarnauti ir galėti iškelti pacientus iš lovų. Patalpų matmenys: 106 kambarys (kambario matmenys 5,80x4,26x2,50 h m); 103 kambarys (kambario matmenys 3,30x4,75 x2,50 h m); 109 kambarys (kambario matmenys 3,33x4,81 x2,50 h m); 304 kambarys (kambario matmenys 2,92x4,65 x2,50 h m); 322 kambarys (kambario matmenys 4,74x6,00 x2,50 h m); 326 kambarys (kambario matmenys 4,73x6,00 x2,50 h m). |
| 4. | Keltuvo keliamoji galia | Ne mažiau kaip 200 kg. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytam reikalavimui. |
| 5. | Keltuvo diržo ilgis | Keltuvo diržo ilgis pritaikytas kambario aukščiui. Bus tikrinama prekių perdavimo metu. |
| 6. | Keltuvo valdymas | Pultelio pagalba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytam reikalavimui. |
| 7. | Avarinis stabdymas ir nuleidimas | Būtinas, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimas būdas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytam reikalavimui. |
| 9. | Įspėjamieji signalai | Būtini, įspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytam reikalavimui. |
| 10. | Pultelis | Laidinis pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“, su tvirtinimo laikikliais prie diržų skersinio. Bus tikrinama prekių perdavimo metu. |
| 11. | Diržų skersinis | Skersinis diržų laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką arba kitu analogišku ir greitu vieno veiksmo būdu. Bus tikrinama prekių perdavimo metu. |
| 12. | Klasifikavimas ir sertifikavimas | Turi būti paženklintas CE ženklu medicinos prietaisas, atitinkantis Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų nuostatas. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytam reikalavimui. |
| 13. | Standartinis kėlimo diržas aukšta nugara 6 vnt. | Kėlimo diržas prilaikantis paciento galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos. Dydis L, nugaros atramos aukštis 90 – 97 cm. Maksimalus keliamo paciento svoris ne mažesnis nei 200 kg. Su pagalbinėmis rankenėlėmis slaugytojams, diržo pozicionavimo kišenėle-rankenėle ir sustiprinta kojų dalimi. |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| 15. | Dokumentai įrodantys atitikimą techniniams reikalavimams | Gamintojo parengti gaminio aprašymai, techninė dokumentacija, nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, kuriame pateikti reikalaujami parametrai ar brošiūros, kuriose aiškiai pažymėti parametrai, atitinkantys šios specifikacijos reikalavimus. Jei dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba kartu su dokumentais turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu arba vertimų biuro spaudu. |
| 16. | Monatavimo darbai | Tiekėjas privalo atlikti keltuvų montavimo darbus. Darbai privalo būti užbaigti ne vėliau kaip per 35 darbo dienas nu sutarties įsigaliojimo dienos. |