AUTOKLAVAS NR. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Autoklavai skirti mikrobiologinių terpių nukenksminimui ir butelių sterilizavimui, vietoje nusidėvėjusių. Perkami 2 vnt. autoklavai su 2.2.2. punkte įvardintomis paslaugomis. Pirkimas skaidomas į dvi dalis: 1 pirkimo dalis – „Autoklavas Nr. 1“, 2 pirkimo dalis- „Autoklavas Nr. 2“.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui

    - Tiekėjas įvertina, kad įranga  (autoklavo pristatymas, išpakavimas, prijungimas prie elektros tinklo bei veikimo patikrinimas) bus integruojama į veikiančius elektros-automatikos įrenginius, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta: įrangos pristatymo, išpakavimo, surinkimo, prijungimo prie elektros tinklo, instaliavimo, veikimo patikrinimo bei darbuotojų apmokymo dirbti su įranga paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS (1 pirkimo dalis)

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Autoklavas Nr.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Kiekis |  |  | 1 vnt. |
| Prekių pristatymo terminas |  |  | Iki 3 mėn. |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Tipas | Vertikalus autoklavas, skirtas nukenksminti mikrobiologines terpes |  |
|  | Tūris | 50 l (± 3 l) |  |
|  | Išoriniai matmenys | Plotis x Gylis x Aukštis (mm) 540 x 530 x 1040 (±10 mm) |  |
|  | Kamera | Kamera turi būti pagaminta iš SUS304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Galia | Ne daugiau kaip 2.1 kW |  |
|  | Elektros maitinimas | 230 V-240 V 50/60 Hz |  |
|  | Temperatūra | Vadovaujantis standarto LST EN ISO 7218:2024 6.2.3. punktu, turi būti užtikrinama sterilizavimo temperatūra 121 oC ± 3 oC ir išlikti ne trumpiau kaip 15 min. |  |
|  | Maksimalus slėgis | Ne didesnis kaip 2.2 Bar |  |
|  | Valdymas | Turi būti ekranas atvaizduojantis sterilizacijos ciklo fazę, laiką ir temperatūrą kameroje. |  |
|  | Komplektacija | Į komplektaciją turi įeiti ne mažiau kaip 2 autoklavavimo krepšiai, pritaikyti siūlomam autoklavo modeliui. |  |
|  | Vandens tiekimas | Į autoklavą turi būti integruotas vandens rezervuaras. |  |
|  | Atliekų šalinimas | Autoklavo nereikia jungti prie kanalizacijos. |  |
|  | Saugumo sistema | Autoklavas turi turėti elektromagnetinę saugos spyną, saugos vožtuvą, turi turėti apsaugos jungiklį nuo per didelio slėgio, jungiklį nuo perkaitimo, turi turėti vizualinius ir garsinius gedimų signalus. |  |
|  | Sertifikatai | 2014/68/EU, CE 0035 arba lygiaverčiai |  |
|  | Garantija Prekėms | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  |
|  | Dokumentacija | Su prekėmis turi būti pateikta: 1. Prekių važtaraštis su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Prekių perdavimo - priėmimo aktas; 3. Įrangos techninį pasą lietuvių arba anglų kalba; 4. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduotos Prekių atitikties deklaracijos (sertifikatai) lietuvių arba anglų kalba; 5. Prekių bandymo protokolus lietuvių arba anglų kalba; 6. Prekių montavimo ir naudojimo instrukcijas lietuvių kalba; 7. Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | Trūkumų šalinimas | Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Ryšininkų g. 11, Klaipėda – geriamojo vandens tyrimų laboratorija. |  |
|  | Kokybė | -Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. -Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |
|  | Techninis aptarnavimas | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |
|  | Tiekėjas turės | - Autoklavai turi būti pristatyti, sumontuoti ir pajungti į užsakovo nurodytą laboratorijos vietą; - Supažindinti ir apmokyti Pirkėjo darbuotojus, dirbti su įranga ir išduoti mokymų sertifikatus. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 -20 kalendorinių dienų. Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini. |  |  |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių arba geresnių parametrų nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje. |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.