AUTOKLAVAS Nr.2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Autoklavai skirti mikrobiologinių terpių nukenksminimui ir butelių sterilizavimui, vietoje nusidėvėjusių. Perkami 2 vnt. autoklavai su 2.2.2. punkte įvardintomis paslaugomis. Pirkimas skaidomas į dvi dalis: 1 pirkimo dalis – „Autoklavas Nr. 1“, 2 pirkimo dalis- „Autoklavas Nr. 2“.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui

    - Tiekėjas įvertina, kad įranga  (autoklavo pristatymas, išpakavimas, prijungimas prie elektros tinklo bei veikimo patikrinimas) bus integruojama į veikiančius elektros-automatikos įrenginius, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta:  įrangos pristatymo, išpakavimo, surinkimo, prijungimo prie elektros tinklo, instaliavimo, veikimo patikrinimo bei darbuotojų apmokymo dirbti su įranga paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS (2 pirkimo dalis)

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Autoklavas Nr.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Kiekis |  |  | 1 vnt. |  |
| Prekių pristatymo terminas |  |  | Iki 3 mėn. |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Tipas | Vertikalus autoklavas, skirtas butelių sterilizacijai. |  |  |
|  | Talpa | 85 l (± 3 l) |  |  |
|  | Išoriniai matmenys | Plotis x Aukštis x Gylis (mm) 645 x 985 x 810 (±10 mm). |  |  |
|  | Kamera | Kamera turi būti pagaminta iš 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |  |
|  | Temperatūra | Vadovaujantis standarto LST EN ISO 7218:2024 6.2.3. punktu, turi būti užtikrinama sterilizavimo temperatūra 121 oC ± 3 oC ir išlikti ne trumpiau kaip 15 min. |  |  |
|  | Maksimalus slėgis | Ne didesnis kaip 2.8 Bar |  |  |
|  | Sensoriai | Turi turėti ne mažiau nei 2 lanksčius PT-100 arba analogiškus sensorius. |  |  |
|  | Sąsajos | Turi būti bent viena iš nurodytų: USB, RS-232, Wi-Fi. |  |  |
|  | Vandens tiekimas | Į autoklavą turi būti integruotas vandens (aušinimo) rezervuaras. |  |  |
|  | Atliekų šalinimas | - Į autoklavą turi būti integruotas vandens atliekų rezervuaras. - Autoklavo nereikia jungti prie kanalizacijos. |  |  |
|  | Valdymas | Turi būti spalvotas, lietimui jautrus ekranas. Ekrane turi būti rodoma tokia minimali informacija: -Kameros temperatūra; -Durų pozicija; -Sterilizavimo laikmatis; -Autoklavo būsena. Programos kalba – lietuvių arba anglų |  |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau nei 1000 ciklų |  |  |
|  | Galia | Ne didesnė nei 5,5 kW |  |  |
|  | Elektros maitinimas | 220-240 V, 50/60 Hz |  |  |
|  | Indikatoriai | Turi turėti vizualinius temperatūros ir vandens lygio indikatorius. |  |  |
|  | Programos | Turi būti integruotos ne mažiau kaip 4 programos – uždarų skysčių, atvirų skysčių, kietų medžiagų, jautrių kietų medžiagų sterilizavimo programos. |  |  |
|  | Komplektacija | -ne mažiau kaip 2 autoklavo krepšiai, pritaikyti siūlomam autoklavo modeliui; -etikečių spausdintuvas, etiketės bus klijuojamos ant išsterilizuotų stiklinių butelių. Etikečių dydis, 45 mm x 20 mm (±10 mm). |  |  |
|  | Technologija | Turi turėti funkciją, demineralizuoto vandens pakartotinį naudojimą kameroje. |  |  |
|  | Standartai | Atitinka PED standartus (Europos slėginės įrangos direktyva 2014/68/ES (PED CE)). |  |  |
|  | Garantija Prekėms | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo. |  |  |
|  | Dokumentacija | Su Pasiūlymu turi būti pateikta: 1. Dokumentai įrodantys, kad tiekėjas yra oficialus atstovas Su prekėmis turi būti pateikta: 1. Prekių važtaraštis su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Prekių perdavimo - priėmimo aktas; 3. Įrangos techninį pasą lietuvių arba anglų kalba; 4. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduotos Prekių atitikties deklaracijos (sertifikatai) lietuvių arba anglų kalba. 5. Prekių bandymo protokolus lietuvių arba anglų kalba; 6. Prekių montavimo ir naudojimo instrukcijas lietuvių kalba; 7. Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Trūkumų šalinimas | Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Ryšininkų g. 11, Klaipėda – geriamojo vandens tyrimų laboratorija. |  |  |
|  | Kokybė | -Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. -Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. |  |  |
|  | Techninis aptarnavimas | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |
|  | Tiekėjas turės | - Autoklavai turi būti pristatyti, sumontuoti ir pajungti į užsakovo nurodytą laboratorijos vietą; - Supažindinti ir apmokyti Pirkėjo darbuotojus, dirbti su įranga ir išduoti mokymų sertifikatus. |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |
|  | Nustatomi minimalūs žalieji reikalavimai | Vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. |  |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 -20 kalendorinių dienų. Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini. |  |  |  |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių arba geresnių parametrų nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje. |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.