TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ANESTEZIJOS SISTEMA SU INTEGRUOTU DPV

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.   Siūlomų prekių pavadinimus (gamintojus, modelius) tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje.

3. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas deklaruoja, kad jo siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Prekių pristatymo metu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems šios specifikacijos lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Prekės priėmimo – perdavimo aktas bus pasirašomas tik prekes priimančiam asmeniui įsitikinus prekių atitikimu pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams. Jei paaiškėtų, kad tiekėjo siūloma prekė neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, tiekėjas turi teisę pakeisti prekę kita, keliamus reikalavimus atitinkančia preke. Jei to padaryti yra neįmanoma, sutartis su tiekėju bus nutraukiama, pasinaudojant sutartyje numatytomis užtikrinimo priemonėmis.

4. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, jei šie dokumentai yra taikytini perkamai įrangai. Tokiu atveju, Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti dokumentus, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Prekės pristatomos naudojant netaršias (M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.) ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“) ir ne kelių eismo piko valandomis, pavyzdžiui, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais 13:00 iki 14:00 val. Reikalavimui pagrįsti, tiekėjas (prekių pristatymo metu) turės pateikti automobilio techninį pasą, kuriame matytųsi keliamą reikalavimą pagrindžiantys duomenys ir automobilio nuotrauką, padarytą prekių pristatymo vietoje.

7. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos sistema | 1 vnt. |
| 1.1. | Sistemos valdymo ekranas | 1. Jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. ≥ 12 colių įstrižainės spalvotas 3. ≥ (1280 x 800) raiškos 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 3 kreivių 5. Reguliuojamas ryškumas |
| 1.2. | Individualių nustatymų profilių kūrimas pagal vartotojo poreikius | ≥ 5 profilių kūrimas |
| 1.3. | Individualus profilio nustatymo galimybės | 1. Ekrano išdėstymą; 2. Aliarmų limitus; |
| 1.4. | Paduodamos dujos ir jų srauto ribos | 1. O₂, 0 - ≥ 15 l/min 2. Oras, 0 - ≥ 15 l/min 3. N₂O, 0 - ≥ 10 l/min |
| 1.5. | Papildomas O2 tiekimo išvadas | 0 - ≥ 15 l/min |
| 1.6. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris be CO₂ absorberio talpos tūrio | ≤ 2200 ml |
| 1.7. | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas | Būtina |
| 1.8. | Anestezijos sistemos modulinis dizainas | Suderinamas su šalutinės tėkmės CO2 kapnografijos moduliu |
| 1.9. | Didžiausias dujų srautas | ≥ 180 l/min |
| 1.10. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas arba kitas sprendimas sumažinantis kondensato kontūre susidarymą | Būtina |
| 1.11. | Absorbento talpos tūris | ≥ 1500 ml |
| 1.12. | Greitas O2 padavimas į kvėpavimo kontūrą | ≥ 25 l/min |
| 1.13. | APL vožtuvas turi greito atleidimo funkciją (angl. quick release). | Būtina |
| 1.14. | Ventiliavimo režimai: | 1. Rankinė/spontaninė ventiliacija; 2. Kontroliuojamas tūriu (VCV); 3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV); |
| 1.15. | Vt/IBW nustatymas | 1. Idealaus kūno svorio (IBW) apskaičiavimas pagal ūgį 2. Įputimo tūrio (Vt) ir kvėpavimo dažnio nustatymas pagal IBW |
| 1.16. | Ventiliatoriaus parametrų ribos: 1. Vienkartinis įpūtimo tūris VCV režime 2. Įkvėpimo slėgio ribos 3. Slėgio ribos 4. Kvėpavimo dažnio ribos 5. I:E santykis 6. Įkvėpimo laiko ribos 7. Įkvėpimo pauzės ribos 8. Srauto trigerio ribos | 1. ≤ 20 - ≥ 1500 ml 2. ≤ 5 - ≥ 80 cmH2O 3. ≤ 10 - ≥ 70 cmH2O 4. ≤ 5 - ≥ 80 k/min 5. ≤ 4:1 - ≥ 1:4 6. ≤ 0,2 - ≥ 10 s. 7. ≤ 5 - ≥ 60 8. ≤ 0,3 - ≥ 15 l/min |
| 1.17. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai | 1. Minutinis tūris 2. Kvėpavimo tūris 3. Kvėpavimo dažnis 4. Plaučių elastingumas 5. Pasipriešinimas oro srautui kvėpavimo takuose 6. Plato slėgis 7. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis 8. PEEP |
| 1.18. | Rodomos grafinės kreivės ekrane | Slėgio, tėkmės, tūrio |
| 1.19. | Rodomos kilpinės kreivės ekrane | P-V, F-V, P-F |
| 1.20. | Ekrane esantis laikmatis | Būtina |
| 1.21. | Komunikacinės jungtys | 1. RS 232C 2. USB 3. RJ-45 4. HDMI arba lygiavertės |
| 1.22. | Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai) | 1. Ličio jonų tipo arba lygiavertis (-čiai) 2. ≥ 120 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (akumuliatorių) |
| 1.23 | Garintuvas sevofluranui | 1 vnt. |
| 1.24 | Dujų šalinimo sistema AGSS | 1 vnt. |
| 2. | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų sekimo monitorius su duju moduliu (Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas) | 1 vnt |
| 2.1. | Reikalavimai monitoriaus displėjuiė | - Ne mažiau 1280x800 taškų - Spalvotas, talpinis, lietimui jautrus ekranas - Displėjaus ekrano įstrižainė - ne mažiau 12” - Kreivių skaičius ekrane vienu metu - ne mažiau kaip 10 |
| 2.2. | Matuojami parametrai; | - EKG; - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - SpO2; - Temperatūra; - Neinvazinis kraujospūdis; |
| 2.3. | Aritmijų analizė | ≥ 21 aritmijų |
| 2.4. | Matuojamų parametrų atmintis: | 1. ≥ 120 val. tendencijų atvaizdavimas 2. ≥ 48 val. trukmės pilnas grafinis parametrų vaizdavimas 3. ≥ 1000 neinvazinio kraujospūdžio matavimų 4. ≥ 1000 įvykių |
| 2.5. | Monitoriaus konstrukcija: | 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai; 2. Standartinė USB jungtis.; 3. Integruota standartinė tinklo jungtis RJ45 arba lygiavertė |
| 2.6. | Aliarmų sistema | Ne mažiau trijų lygių aliarmai |
| 2.7. | Komplektuojami priedai | - EKG paciento kabelis, 3 arba 5 laidų – 1 vnt.; - Kabelis SpO2 davikliui – 1 vnt.; - SpO2 daviklis, pirštinis, suaugusiems – 1 vnt.; - Manžetės su žarnelėmis neinvazinio kraujospūdžio matavimui (3 skirtingų dydžių) – po 1 vnt. kiekvieno dydžio; Stemplinis/rektalinis daviklis paciento kūno temperatūrai matuoti (daugkartinis) – 1 vnt |
| 2.8. | Modulinio paciento gyvybinių funkcijų sekimo monitorius pastatomas ant anestezijos sistemos viršuje esančios lentynos | Būtina |
| 3. | Dujų modulis (suderinamas su paciento monitoriumi arba anestezijos sistema) su priedais – 1 kompl. | Dujų modulio pagalba: - Automatiškai atpažįstamas naudojamas anestetikas. - Rodoma skaitinė O₂, CO₂ bei anestetikų koncentracijos MAC indikacija |
| 4. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 5. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |