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Pirkimo sąlygų 7 priedas 
„Techninė specifikacija I pirkimo daliai“

I pirkimo dalis. MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:
[bookmark: _Hlk214865590]1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.
3. Pristatant prekę būtina pateikti:
3.1. prekės priėmimo-perdavimo aktas;
3.2. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
3.3. serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba);
3.4. prekės priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
3.5. garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba.
4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
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Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.
	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),  kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka

	1
	2
	3
	4
	5

	MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA, 1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	1.
	Mobili odontologinė įranga kartu su vežimėliu įrangai transportuoti 
	Būtina
	Mobili odontologinė įranga kartu su vežimėliu įrangai transportuoti: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	2.
	Galimybė nuimti įrangą nuo vežimėlio ir nešti rankenų pagalba
	Būtina 
	Galimybė nuimti įrangą nuo vežimėlio ir nešti rankenų pagalba: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3.
	Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – instrumentai,  kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis. 
	Būtina
	Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos:
1) instrumentai: [nurodyti taip/ne];
2) kompresorius: [nurodyti taip/ne];
3) siurblys su skysčių surinkimo konteineriu: [nurodyti taip/ne];
4) kojinis valdymo pedalas: [nurodyti taip/ne];
5) vandens butelis: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	4.
	Lagamino svoris 
	Ne daugiau 12 kg
	Lagamino svoris: [nurodyti konkrečiai] kg.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	5.
	Gydytojo instrumentai 
	1) 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo);
2) Elektrinis mikrovariklis (su LED šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.);
3) Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa);
4) Atsiurbimo žarna.
	Gydytojo instrumentai:
1) 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo): [nurodyti taip/ne];
2) Elektrinis mikrovariklis [nurodyti taip/ne] (su LED šviesa [nurodyti taip/ne], apsisukimai [nurodyti konkrečiai] aps./min.):
3) Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa): [nurodyti taip/ne];
4) Atsiurbimo žarna: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	6.
	Butelis švariam vandeniui
	Talpa ne mažiau kaip 0.75 l
	Butelis švariam vandeniui: [nurodyti taip/ne],
talpa [nurodyti konkrečiai] l.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	7.
	Atsiurbėjo našumas 
	ne mažiau kaip 300 l/min.
	Atsiurbėjo našumas: [nurodyti konkrečiai] l/min.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	8.
	Skysčių surinkimo konteineriai, turi būti pateikiami 7 vienetai
	Talpa ne mažiau kaip 1 l
	Skysčių surinkimo konteineriai, 7 vnt.: [nurodyti taip/ne], talpa [nurodyti konkrečiai] l.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	9.
	Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo
	Būtina
	Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	10.
	Kojinis instrumentų valdymo pedalas
	Būtina  
	Kojinis instrumentų valdymo pedalas: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	11.
	Integruoto kompresoriaus garso lygis
	Ne daugiau kaip 50 db
	Integruoto kompresoriaus garso lygis:   [nurodyti konkrečiai] db.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	12.
	Vežimėlio svoris
	Ne daugiau kaip 8 kg
	Vežimėlio svoris: [nurodyti konkrečiai] kg.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	13.
	Vežimėlio valdymas
	Ne mažiau kaip 2 ratukais
	Vežimėlio valdymas: [nurodyti konkrečiai] ratukai.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	14.
	Vežimėlyje yra lentynos priemonėms susidėti
	Būtina 
	Vežimėlyje yra lentynos priemonėms susidėti: [nurodyti taip/ne].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15.
	Odontologinis mobilus šviestuvas 
	Būtina
	Odontologinis mobilus šviestuvas: [nurodyti yra/nėra]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15.1.
	Technologija
	LED arba lygiavertė
	Technologija: LED [nurodyti taip/ne] 
arba lygiavertė [nurodyti konkrečiai]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15.2.
	Ne mažiau kaip 5 pritemdymo lygiai, valdomi jutikliu arba klaviatūra
	Būtina
	1) [nurodyti konkrečiai] pritemdymo lygiai; 
2) valdomi jutikliu arba klaviatūra: [nurodyti konkrečiai].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15.3.
	CRI
	>95
	CRI: [nurodyti konkrečiai].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15.4.
	Spalvinė temperatūra
	4500 K± 100 K 
	Spalvinė temperatūra: [nurodyti konkrečiai] K.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15.5.
	Šviesos intensyvumas
	Ne mažiau 70 000 liuksų, matuojant 70 cm atstumu
	Šviesos intensyvumas: [nurodyti konkrečiai] liuksų, matuojant 70 cm atstumu.
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15.6.
	Apsauginis lagaminas transportavimui
	Būtina
	Apsauginis lagaminas transportavimui: [nurodyti yra/nėra].
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15.7.
	Prekės garantija

	Ne mažesnė kaip 24 mėn.
	Prekės garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn.
	Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia



[bookmark: _Hlk204343350]5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“
[bookmark: _Hlk214866299][bookmark: _GoBack]Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.
_________________________________
