TSD-1226, VPP-5437

Dvigubų operacinės lempų su monitoriumi bei chirurginių ir anesteziologinių konsolių 
techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dvigubos operacinės lempos su monitoriumi – 2 vnt. |  |  |
| 1.1. | Konstrukcijos tipas | - Lubinė konsolė; - Dvigubų alkūnių (išmatavimai pritaikomi individualiai pagal patalpas); - Visa konsolė sudaryta iš dvigubos operacinės lempos ir monitoriaus. |  |
| 1.2. | Tvirtinimas | - Kolona tvirtinama tiesiogiai prie lubų-perdangos (kolonos išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį užsakymo metu); - Kolonos pozicija stacionari. |  |
| 1.3. | Reikalavimai operacinėms lempoms: |  |  |
| 1.3.1. | Šviesos šaltinis | Didelio intensyvumo šviesą skleidžiantys LED (ar lygiaverčiai) šviesos diodai |  |
| 1.3.2. | Chirurginio šviestuvo modulių („kupolų“) kiekis | - Du moduliai: pagrindinis ir pagalbinis; - Abu moduliai turi atitikti 3.4 – 3.13 punktuose pateiktus reikalavimus. |  |
| 1.3.3. | Chirurginio šviestuvo konstrukcija | - Du chirurginio šviestuvo kupolai (pagrindinis ir pagalbinis) pritvirtinti prie vienos centrinės vertikalios kolonos (ašies) per atskiras alkūnines konstrukcijas, leidžiančias keisti kupolo aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei nukreipimo kampą; - Šviestuvo kupolų forma pritaikyta laminariniam oro srautui operacinėje; - Šviestuvo paviršiai lygūs, be išsikišusių (neuždengtų) varžtų ar kitokių tvirtinimo elementų, pagaminti iš dezinfekavimo priemonėms atsparių medžiagų. |  |
| 1.3.4. | Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume | - Pagrindinio modulio: ≥ 160 000 liuksų; - Pagalbinio modulio: ≥ 140 000 liuksų. |  |
| 1.3.5. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%) | ≥ 50 cm |  |
| 1.3.6. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20%) | ≥ 100 cm |  |
| 1.3.7. | Sufokusuoto apšvietimo lauko dydžio (d10, matuojant 1 m atstume) reguliavimo ribos | Ne siauresnės negu nuo 20 cm iki 25 cm |  |
| 1.3.8. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) | ≥ 95 |  |
| 1.3.9. | Skleidžiamos šviesos spalvinė temperatūra pagrindiniame (ne endoskopiniame) darbo režime (fiksuota nurodytame intervale (nereguliuojama) arba reguliuojama, su galimybe nustatyti bent vieną parametro vertę, esančią nurodytame intervale) | 3900 – 4400 K |  |
| 1.3.10. | Šviesos diodų vidutinis darbinis resursas | ≥ 60 000 valandų |  |
| 1.3.11. | Šviesos diodų skaičius | LED (ar lygiaverčių) šviesos diodų skaičius: - Šviesos diodų skaičius pagrindiniame modulyje: ≥ 16; - Šviesos diodų skaičius pagalbiniame modulyje: ≥ 12. |  |
| 1.3.12. | Chirurginio šviestuvo modulio valdymas | Šviestuvo modulis valdomas kupole arba kupolo rankenoje integruotu valdymo pulteliu, kuriuo galima: - Šviesą įjungti ir išjungti, - Reguliuoti šviesos intensyvumą, - Keisti apšvietimo lauko diametrą. |  |
| 1.3.13. | Sterilus chirurginio šviestuvo modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties ir apšvietimo lauko skersmens reguliavimas | - Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba; - Rankenos pagalba galima reguliuoti apšvietimo lauko skersmenį ir apšvietimo intensyvumą; - Komplekte su kiekvienu chirurginio šviestuvo moduliu pateikiama ne mažiau kaip po 3 sterilizuojamų rankenų komplektus (komplekte 2 vnt.). |  |
| 1.3.14. | Pritaikymas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu | - Šviestuvas (pagrindinis modulis) pritaikytas naudojimui minimaliai invazyvių operacijų metu; - Turi endoskopinį darbo režimą: - Atskiras žalios spalvos apšvietimas; - Didžiausia endoskopinė apšvieta ≤ 2000 liuksų. |  |
| 1.3.15. | Chirurginio šviestuvo funkcionalumo išplėtimo galimybė (videokamera) | Esant poreikiui, pagrindiniame modulyje galima integruoti papildomai įsigytą ne mažiau kaip didelės raiškos (HD – high definition) videokamerą |  |
| 1.4. | Reikalavimai monitoriui: |  |  |
| 1.4.1. | Tvirtinimas | Monitorius pritvirtintas prie vienos centrinės vertikalios kolonos (ašies) per atskirą alkūninę konstrukciją, leidžiančias keisti monitoriaus aukštį, padėtį horizontalioje plokštumoje bei monitoriaus kampą |  |
| 1.4.2. | Raiška | - Ne prastesnis negu „Full HD“ aukštos raiškos standartas; - Skiriamoji geba ≥ 1920×1080 taškų. |  |
| 1.4.3. | Įstrižainė | ≥ 30 colių |  |
| 1.4.4. | Monitoriaus žiūrėjimo kampas | ≥ 170° |  |
| 1.4.5. | Jungtys | - Įvestis: - ≥ 1 vnt. 3G-SDI (ar lygiavertė); - ≥ 1 vnt. HDMI (ar lygiavertė); - Išvestis: - ≥ 1 vnt. 3G-SDI (ar lygiavertė); - ≥ 1 vnt. HDMI (ar lygiavertė). |  |
| 1.4.6. | Vidiniai kanalai kabeliams | Monitoriaus laikiklio alkūnėmis pravesti kabeliai monitoriaus elektros maitinimui ir vaizdo signalo (3G-SDI, HDMI ar lygiaverčio standarto) perdavimui |  |
| 2. | Chirurginės ir anesteziologinės konsolės – 2 vienetai komplektų (komplektą sudaro po 1 vnt. kiekvienos konsolės) |  |  |
| 2.1. | Chirurginė lubinė konsolė (kiekis 1 vnt.) | Konsolės konstrukcija ir tipas: - Prie lubų montuojama dviejų alkūnių vertikali konsolė (su montavimu prie lubų-perdangos, atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį); - Alkūnių bei kolonų (vertikalių konsolių) išmatavimai pritaikomi individualiai pagal patalpas; - Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; - Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema; - Būtina galimybė konsolės galinėje ir priekinėje pusėje montuoti lentyną arba kitą įrangą; - Konsolėje įrengti judesio eigos ribotuvai; - Įranga, tokia kaip lentynos, monitoriai, gali būti montuojama ant vertikalių konsolės bėgelių; - Galimybė vartotojui be serviso pagalbos reguliuoti lentynų aukštį. |  |
| 2.1.1. | Maksimali konsolės apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 2.1.2. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | - Jungtys yra išdėstomos vertikalioje konsolės kolonoje; - Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju užsakymo metu). |  |
| 2.1.3. | Konsolės kolonos viduje turi būti atskiri kanalai | - Elektros įvadams; - Dujų įvadams. |  |
| 2.1.4. | Vertikalios kolonos komplektacija: | - ≥ 2 lentynos, montuojamos ant bėgelio priekinėje konsolės kolonos dalyje, atitinkančios šiuos reikalavimus: - Lentynų matmenys (plotis × gylis): (530 × 480) ± 70 mm; - Kiekvienos lentynos leistina apkrova ≥ 40 kg. - ≥ 1 lentyna su stalčiumi, montuojama priekinėje konsolės kolonos dalyje, apačioje, ir atitinkanti šiuos reikalavimus: - Lentynos matmenys (plotis × gylis): (530 × 480) ± 70 mm; - Lentynos leistina apkrova ≥ 40 kg. - Prie konsolės kolonos pritvirtinta rankena su stabdžių valdymo funkcija, skirta konsolės padėties nustatymui. |  |
| 2.1.5. | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | - Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; - Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; - Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 2.1.6. | Jungtys | - Kolonoje sumontuotos jungtys: - Elektros rozetės (230V, su įžeminimu) – 10 vnt.; - Elektrinių potencialų išlyginimo rozetės (gnybtai) – 5 vnt.; - Kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 4 vnt.; - Vakuumo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; - Suspausto oro jungtis, ≥ 4 bar (DIN standarto) – 2 vnt.; - CO2 jungtis (DIN standarto) – 1 vnt.; - SDI (ar lygiavertė) vaizdų perdavimo jungtis – 1 vnt. - Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukomplektuoti tinkami DIN standarto medicininės įrangos pajungimo antgaliai. |  |
| 2.2. | Anesteziologinė lubinė konsolė (kiekis 1 vnt.) | Konsolės konstrukcija ir tipas: - Prie lubų montuojama dviejų alkūnių horizontali konsolė (su montavimu prie lubų-perdangos, atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį); - Alkūnių išmatavimai pritaikomi individualiai pagal patalpas; - Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; - Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema; - Konsolėje įrengti judesio eigos ribotuvai. |  |
| 2.2.1. | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | - Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; - Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; - Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
| 2.2.2. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | - Jungtys yra išdėstomos horizontalioje konsolės kolonoje; - Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju užsakymo metu). |  |
| 2.2.3. | Jungtys | - Konsolėje sumontuotos jungtys: - Elektros rozetės (230V, su įžeminimu) – 10 vnt.; - Elektrinių potencialų išlyginimo rozetės (gnybtai) – 5 vnt.; - Kompiuterinio tinklo jungtis (RJ45 CAT6 ar lygiavertė) – 4 vnt.; - Vakuumo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; - Suspausto oro jungtis, ≥ 4 bar (DIN standarto) – 2 vnt.; - Deguonies tiekimo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt.; - Anestezijos dujų šalinimo jungtis (AGSS) – 1 vnt. - Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims sukomplektuoti tinkami DIN standarto medicininės įrangos pajungimo antgaliai. |  |
| 2.3. | Atitikimas standartui | Siūlomos konsolės atitinka ISO 11197, EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2 (arba lygiaverčius) standartus |  |
| 2.4. | Medicinos prietaiso klasė | Siūlomos konsolės yra ne žemesnės kaip II klasės prietaisai (pagal EU 2017/745 (arba lygiavertį) reglamentą) |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomos įrangos žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) |  |
| 4. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Konsolės pristatymas į LSMU ligoninę Kauno klinikas, instaliavimas (apimantis pritvirtinimą prie lubų, komplektuojamų priedų sumontavimą, išbandymą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 5. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 6. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (elektroninė versija) - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba (elektroninė versija): - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |
| 8. | Garantijos sąlygos | - 36 mėnesiai; - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 24 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
| 9. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamos tarpusavyje techniškai derinamos dvigubos operacinės lempos su monitoriumi bei chirurginės ir anesteziologinės konsolės sistemos, kur reikalingas vaizdo transliavimas iš konsolės į operacinės lempos monitorių, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems.