TSD-1161, VPP-6128

Šaldiklio techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Šaldiklis yra skirtas saugoti kraujo mėginius |  |
| 2. | Šaldiklio konstrukcija | - Vertikalus; - Korpusas pagamintas iš plieno arba milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos; - Šaldymo kamera padalinta į ne mažiau kaip 3 skyrius lentynomis, su ne mažiau nei 4 uždaromomis vidinėmis durimis; - Šaldymo kameros sienelės pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; - Lentynos pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
| 3. | Išoriniai matmenys | - Aukštis: ≤ 220 cm (įskaitant ratukus arba kojeles arba platformą); - Plotis: ≤ 110 cm; - Gylis: ≤ 101 cm. |  |
| 4. | Išorinės durys | - Izoliuotos, užrakinamos išorinės durys; - Dvigubas ar daugiau sluoksnių turintis durų tarpiklis; - Šildoma durų tarpinė / kontūras; - Rankinis arba automatinis slėgių išlyginimo vožtuvas. |  |
| 5. | Šaldiklio izoliacinės sienelės storis | Ne mažiau kaip 100 mm |  |
| 6. | Termoizoliacijos tipas | Duryse ir korpuse naudojama vakuuminė termoizoliacija – VIP plokštės arba lygiavertės |  |
| 7. | Šaldymo sistema | Šaldymo sistema su 2 ar daugiau nepriklausomų kompresorių, užpildyta natūraliu angliavandeniliniu R290 ar R170 ar R1150 ar lygiaverčiu, atitinkančiu EN60335-2-24 standarto reiklavimus, šaldymo agentu |  |
| 8. | Šaldiklio talpa | Naudingas tūris (angl. net capacity) ≥ 350 litrų (vidinis šaldiklio tūris) |  |
| 9. | Temperatūros kontrolės diapazonas | Temperatūra kontroliuojama ne siauresnėse ribose kaip nuo -40 ºC iki -86 ºC (palaikoma net kai aplinkos temperatūra siekia +30 ºC) |  |
| 10. | Temperatūros matavimo tikslumas (angl. accuracy) | Paklaida ne daugiau kaip 3 C |  |
| 11. | Temperatūros vientisumas (angl. uniformity) | Ne daugiau kaip 5 C |  |
| 12. | Ekranas | - LCD tipo (arba lygiavertis); - Lietimui jautrus; - Su temperatūros vaizdavimu: - Esama temperatūra šaldiklyje; - Ciklo metu užfiksuotų žemiausios ir aukščiausios temperatūros šaldiklyje vertės. - Ekranas viršutinėje šaldiklio dalyje (pageidautina akių lygyje). |  |
| 13. | Aliarmai | Aliarmo signalai, įvykus šiems sutrikimams: - Pakitus nustatytai temperatūrai (temperatūros svyravimai); - Kai per ilgai atidarytos durys; - Elektros tiekimo sutrikimai. |  |
| 14. | Naudojimo eigos dokumentavimas | - Programuojamas duomenų kaupimas su vidine atmintimi, kuri automatiškai registruoja ir saugo: - Temperatūros duomenis; - Aliarmų istoriją; - Durų atidarymo laikus (pageidautina). - Valdymo lygiai temperatūrų ir techninių parametrų keitimui apsaugoti slaptažodžiu. |  |
| 15. | Jungtys | Šaldiklyje integruota USB (arba lygiavertė) jungtis nepriklausomo stebėjimo duomenų perkėlimui ir RS485 (arba lygiavertė) jungtis duomenų perkėlimui į kompiuterį |  |
| 16. | Priežiūra | Nėra abonentinių priežiūros mokesčių (pridedamas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 17. | Elektros energijos suvartojimas | Ne daugiau kaip 15,5 kWh/24 val. |  |
| 18. | Maitinimas | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 19. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas CE (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 25. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos originaliame gamintojo kataloge nurodytos prekės (nurodant prekės kodą). Tiekėjo pasiūlymas su gamintojo įsipareigojimu pagaminti šaldiklį pagal poreikį nebus priimamas ir nebus vertinamas.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).