Reagentai ir papildomos priemonės meningito/ encefalito sukėlėjų nukleorūgščių nustatymui su įrangos įsigijimu panaudos būdU

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus su darbui reikalingais priedais sistema (nurodyti pavadinimą, tipą/modelį, gamintoją) | Panaudai turi būti pateikta pilnai automatizuota Sistema, arba tyrimams atlikti gali būti suteikiama panaudos būdu naudoti perkančiosios organizacijos jau naudojama įranga (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.1. | Paskirtis | - Pilnai automatizuotam (automatizuotai atliekami nukleorūgščių išskyrimas, taikinio sekų padauginimas ir detekcija) meningito/encefalito sukėlėjų nukleorūgščių nustatymui. - Sistema techniškai pajėgi atlikti 1 priede įvardintus tyrimus. | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Komplektacija | Panaudai pateikta Sistema turi būti sukomplektuota su: - akumuliatoriniu (-iais) nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (-iais), lazeriniu spausdintuvu (1 vnt.), programine įranga, - išoriniu (-iais) valdymo kompiuteriu (-iais) (būtina tik tuo atveju, jei analizatorius valdomas ir/arba rezultatų analizė atliekama išorinio (-ių) kompiuterio (-ių) pagalba), - vidiniu (-iais) arba išoriniu (-iais) brūkšninių kodų skaitytuvu (-ais) reagentų, mėginių identifikavimui. | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | CE ženklinimas | Analizatorius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus žymėjimą CE ženklu, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Naudojimo instrukcija | Analizatoriaus naudojimo instrukcija kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikiama anglų kalba (elektroninė versija), o laimėjimo atveju – lietuvių ir anglų kalbomis spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Reikalavimai programinei įrangai | Analizatoriaus programinė įranga turi turėti nuotolinį prisijungimą, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatoriaus būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Techninis aptarnavimas | Tiekėjas turi užtikrinti analizatoriaus aparatūrinės ir programinės dalies techninį aptarnavimą darbo dienomis sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į LSMU ligoninę Kauno klinikas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas (arba ne vėliau kaip per 8 darbo valandas prisijungti nuotoliniu būdu) ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Nesant galimybės pašalinti gedimą per 5 darbo dienas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | įrašo tiekėjas |
| 1.7. | Tiriamasis mėginys | Smegenų skystis. | įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Tyrimo metodas | Dauginės (angl. multiplex) tikro laiko PGR (TL-PGR) metodas arba lygiavertis. | įrašo tiekėjas |
| 1.9. | Mėginio apdorojimo reikalavimai | Mėginio paruošimo (jei reikalingas) tyrimui trukmė ne ilgiau kaip 5 minutes. Jei mėginiui paruošti reikalingos papildomos priemonės, jos pateikiamos panaudai komplekte su analizatoriumi. | įrašo tiekėjas |
| 1.10. | Minimalus tiriamų mėginių skaičius | 1 mėginys. | įrašo tiekėjas |
| 1.11. | Rezultatų pateikimas | - Tyrimo rezultatai ekrane pateikiami automatiškai (teigiamo ir neigiamo rezultato automatinis pranešimas). - Tyrimo rezultatus galima atspausdinti, išsaugoti elektroninėje laikmenoje, eksportuoti į LIS. | įrašo tiekėjas |
| 1.12. | Sistemos (Analizatoriaus ir/ar programinės įrangos) suderinamumas su LIS | Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 1.13. | Reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms | - Tiekėjas turi pateikti visus 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingus reagentus ir papildomas priemones. - Siūlomais reagentais vieno tyrimo visi procesai (nukleorūgščių išskyrimas, PGR amplifikacija ir detekcija) atliekami vienoje uždaroje reagentų talpykloje (kasetėje). Reagentai vienam tyrimui turi būti įpakuoti į atskirą pakuotę. - Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (turi būti pateiktas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). - Reagentai ir papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su panaudai pateiktu analizatoriumi (turi būti pateiktas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.14. | Reagentų žymėjimas | Reagentai, turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.15. | Tyrimų metodikos | Tyrimų atlikimo aprašai (metodikos) kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų kalba, o kartu su prekėmis – anglų ir lietuvių kalbomis (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.16. | Mokymai | Tiekėjas turi apmokyti laboratorijos darbuotojus dirbti su panaudai pateiktos Sistemos aparatūrine bei programine įranga. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | įrašo tiekėjas |

1 priedas

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MENINGITO/ ENCEFALITO SUKĖLĖJŲ NUKLEORŪGŠČIŲ NUSTATYMUI

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina Eur be PVM. | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | PVM tarifas, % | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Meningito/encefalito sukėlėjų nukleorūgščių nustatymas (nustatomi ne mažiau nei šie sukėlėjai: N. meningitidis, H. influenzae, S. pneumoniae, L. monocytogenes, S. agalactiae, E. coli, Enterovirus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Human herpesvirus 6, Varicella zoster virus, Cryptococcus neoformans/gattii). | 288 |  |  |  |  | x | x | x |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina iš viso: |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |