Priedas Nr. 8

PREKĖS ATITIKTIES TECHNINIAMS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Įrodant tiekėjo siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

| Eil. Nr. (techninės specifikacijos punktas) | Aprašymas / Matmenys | Siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas pateikia siūlomų prekių aprašymus, matmenis, medžiagiškumą, internetines nuorodas (jei yra), ir t.t.) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
|  | Standartinis kompiuterinis perimetras, 1 komplektas |  |
| 1. (1.) | Prietaiso paskirtis: |  |
| 1.1. (1.) | Skirtas paciento regėjimo lauko įvertinimui statiniu metodu |  |
| 2. (2.) | Prietaiso konstrukciniai ypatumai: |  |
| 2.1. (2.) | Stimulai projektuojami uždaro tipo pusrutulio formos ekrane, su ventiliacija (pacientui) |  |
| 3. (3.) | Perimetro ekrano diametras ( Ø): |  |
| 3.1. (3.) | 30±0,5 cm |  |
| 4. (4.) | Tiriamo akipločio ribos: |  |
| 4.1. (4.) | Horizontaliai: ≥ 160o Vertikaliai: ≥ 90o |  |
| 5. (5.) | Tiriamojo lauko foninis apšvietimas: |  |
| 5.1. (5.) | 31,5 ± 5% asb. |  |
| 6. (6.) | Stimulo spalva: |  |
| 6.1. (6.) | Balta |  |
| 7. (7.) | Stimulo dydis: |  |
| 7.1. (7.) | III pgl. Goldmann |  |
| 8. (8.) | Maksimalus stimulo intensyvumas: |  |
| 8.1. (8.) | ≥10000 asb. |  |
| 9. (9.) | Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas: |  |
| 9.1. (9.) | 1. “10-2”; 2. “24-2”; 3. “30-2”; 4. Ortogonaliniai laukai |  |
| 10. (10.) | Minimalus skriningo testų pasirinkimas: |  |
| 10.1. (10.) | 1. 2-jų zonų; 2. 3-jų zonų; 3. Kiekybinis defekto gylio |  |
| 11. (11.) | Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas: |  |
| 11.1. (11.) | 1. Slenksčio matavimas; 2. Greitas slenksčio matavimas; 3. Pažangus slenksčio matavimas |  |
| 12. (12.) | Minimalus specialių testų pasirinkimas: |  |
| 12.1. (12.) | 1. Vairuotojų tyrimas pgl. Esterman; 2. Binokulinis dvejinimosi tyrimas; 3. Virpėjimo (angl. flicker) tyrimas |  |
| 13. (13.) | Pakartotiniai atliekamų tyrimų analizė: |  |
| 13.1. (13.) | 1. Rezultatų palyginimas; 2. Defekto progresavimo įvertinimas |  |
| 14. (14.) | Tyrimo rezultatų pateikimo forma: |  |
| 14.1. (14.) | HFA stiliumi |  |
| 15. (15.) | Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas: |  |
| 15.1. (15.) | 1. Heijl/Krakau metodas; 2. Žvilgsnio sekimas; 3. Mirksėjimo sekimas (tyrimas t.b. stabdomas pacientui užmerkus akį) |  |
| 16. (16.) | Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas: |  |
| 16.1. (16.) | Motorizuotos smakro atramos pagalba |  |
| 17. (17.) | Laikiklis korekciniams lęšiams: |  |
| 17.1. (17.) | Būtinas, tinkamas naudoti su standartiniais korekciniais lęšiais, reguliuojamos padėties prieš akį |  |
| 18. (18.) | DICOM suderinamumas: |  |
| 18.1. (18.) | 1. Darbų sąrašo (angl. worklist) palaikymas; 2. Rezultatų siuntimas |  |
| 19. (19.) | Komplekte su kompiuteriu: |  |
| 19.1. (19.) | Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra, pele, arba nešiojamas kompiuteris, pilnai užtikrinantis prietaiso funkcionavimą. Kompiuteryje turi būti instaliuotos programos, būtinos prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui. |  |
| 20. (20.) | Komplekte su spausdintuvu: |  |
| 20.1. (20.) | Nespalvotas lazerinis spausdintuvas, tyrimo rezultatų atspausdinimui |  |
| 21. (21.) | Maitinimo šaltinis: |  |
| 21.1. (21.) | Iš ⁓220V 50Hz elektros tinklo |  |
| 22. (22.) | Garantija: |  |
| 22.1. (22.) | ≥12 mėn. |  |
| 23. (23.) | CE ženklinimas: |  |
| 23.1 (23.) | Būtinas, kartu pateikti CE deklaracijos/sertifikato kopiją |  |
| 24. (24.) | Elektrinis staliukas: |  |
| 24.1. (24.) | Reguliuojamo aukščio, skirtas pastatyti perimetrą |  |
| 25. (25.) | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: |  |
| 25.1. (25.) | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Medicinos prietaiso pasas |  |
| 26. (26.) | Paciento kėdė (1 vnt.): |  |
| 26.1. (26.) | Pritaikyta perimetrijos tyrimui, stabili (su kojelėmis), su pneumatiniu arba hidrauliniu aukščio reguliavimo mechanizmu, su reguliuojamos padėties atrama nugarai. |  |

__________________________________________                      ___________________                            ________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                                      (Vardas, pavardė)