# 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

- Įranga turi būti pristatyta tiekėjo transportu, sumontuota ir instaliuota Kauno technologijos universiteto patalpose: Radvilėnų pl. 19 C, Kaune (1 ir 2 pirkimo dalys) arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojo nurodytame KTU padalinyje Kaune.

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą“.

- Visa siūloma įranga turi būti nauja, tarpusavyje pilnai suderinta ir veikti kaip vieninga sistema. Visa įranga turi būti sumontuota, sukonfigūruota ir suprogramuota. Turi būti įvertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą visi laidai, kabeliai bei kitos reikalingos instaliacinės medžiagos užtikrinant reikiamą sistemos funkcionavimą.

- Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

- 1 ir 2 pirkimo dalims nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai:

Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus, kuris vadovaujantis, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4 punktu savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus:

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

1. Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

1.1.	Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

1.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);

1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

2. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

3. Tiekėjas įsipareigoja prekių tiekimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui – utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

Specialūs reikalavimai:

| 1 pirkimo dalis: Purtyklė inkubatorius su priedais |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai rodikliui | Siūlomi parametrai |
| 1. | Sistemos paskirtis | Mikroorganizmų, eukariotinių gyvūninių ir augalinių ląstelių, bei termofilinių bakterijų auginimui |  |
| 2. | Temperatūros nustatymo diapazonas | Ne siauresniame intervale nei nuo +25°C iki +80°C |  |
| 3. | Purtymo greičio valdymo diapazonas | Ne siauresniame intervale nei nuo 50 iki 250 rpm |  |
| 4. | Temperatūros stabilumas | Ne prastesnis nei ±0,5°C |  |
| 5. | Temperatūros tikslumas ir vienodumas esant +37°C | Ne prastesnis nei ±2°C |  |
| 6. | Purtymo amplitudė | Ne prastesnė nei 20 mm |  |
| 7. | Purtyklės valdymo ekranas | LCD arba lygiavertis ekranas |  |
| 8. | Maksimali purtyklės apkrova | Ne mažiau nei 8 kg |  |
| 9. | Laikmatis | Galimybė nustatyti inkubavimo laiką ne siauresniame intervale nei nuo 1 min. iki 96 val. Garsinis signalas pasibaigus laikmačiui |  |
| 10. | Komplektacija | Į komplektaciją privalo įeiti: - Termopurtyklei skirta neslidaus paviršiaus plokščia platforma - Termopurtyklei skirta universali platforma mėgintuvėlių bei kolbų laikiklių prijungimui, kurios bendras plotas ne mažesnis 360x400 mm - Reguliuojamo kampo 44 vietų 15 ml mėgintuvėlių stovas suderinamas su siūloma universalia platforma (1 vnt.) arba 2 vnt., jeigu stovas talpina mažesnį kiekį mėgintuvėlių. - Reguliuojamo kampo 21 vietos 50 ml mėgintuvėlių stovas suderinamas su siūloma universalia platforma (1 vnt.) arba 2vnt, jeigu stovas talpina mažesnį kiekį mėgintuvėlių. - 100-125 ml kolbų laikikliai suderinami su siūloma universalia platforma (6 vnt.) - 250 ml kolbų laikikliai suderinami su siūloma universalia platforma (6 vnt.) - 500 ml kolbų laikikliai suderinami su siūloma universalia platforma (4 vnt.) |  |
| 11. | Garantija | Garantiniai įsipareigojimai ne trumpiau 2 metai. |  |

| 2 pirkimo dalis: UV/VIS spektrofotometras |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs reikalavimai rodikliui | Siūlomi parametrai |
| 1. | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresniame intervale nei nuo 190 iki 1100 nm |  |
| 2. | Bangos ilgių kalibravimas | Automatinis |  |
| 3. | Spektrinis pralaidumas | Ne prastesnis nei 5 nm |  |
| 4. | Bangos ilgio tikslumas | Ne prastesnis nei ±2 nm |  |
| 5. | Bangos ilgio atsikartojamumas | Ne prastesnis nei ±1 nm |  |
| 6. | Šviesos šaltiniai | Ksenono arba lygiavertė lempa |  |
| 7. | Detektorius | CMOS arba lygiavertis detektorius |  |
| 8. | Fotometrinis diapazonas | Ne siauresniuose intervaluose nei nuo -0.300 iki 2.500 A ir nuo 0.3 iki 199 % T |  |
| 9. | Fotometrinis tiesiškumas | Ne prastesnis nei ±1.3 % ties 546 nm |  |
| 10. | Fotometrinis atkuriamumas | Ne prastesnis nei nuo ±0.002 A iki 0.5A ties 546 nm |  |
| 11. | Duomenų išvestis | Galimybė perkelti duomenis į USB laikmeną arba tiesiai iš spektrofotometro į kompiuterį. |  |
| 12. | Matavimo rėžimai | Nukleorūgščių UV kiekybinis įvertinimas; Tm vertės skaičiavimas Protein UV kiekybinis įvertinimas; Baltymų kalorimetrijos metodai: BSA, Bradford, Lowry and Biuret. |  |
| 13. | Sukurtų metodų saugojimas | Galimybė vidinėje atmintyje išsaugoti ne mažiau kaip 90 sukurtų metodų. |  |
| 14. | Garantija | Garantiniai įsipareigojimai ne trumpiau 2 metai. |  |