DIAGNOSTIKOS PRIETAISŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Pirma pirkimo objekto dalis „Kardioechoskopas“. Prekės (-ių) techniniai parametrai ir kiti reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nurodykite siūlomos (-ų) prekės (-ių) gamintoją (-us) ir modelį (-ius) |  |  |  |  |
| 1. | Kardioechoskopas | 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Kardioechoskopo paskirtis (taikymas): | Kardiologiniams, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimams atlikti. |  |  |
| 1.2. | Reikalavimai kardioechoskopo sistema: | - Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; - Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 320 dB; - Kanalų skaičius ne mažesnis kaip 10 mln. |  |  |
| 1.3. | Sistemos valdymas: | - Lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 30 cm; - Valdymo panelėje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra. |  |  |
| 1.4. | Reikalavimai monitoriui: | - Monitoriaus ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 55 cm; - Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti padėtį. |  |  |
| 1.5. | Automatinis parametrų optimizavimas dvimačiame režime ir spektrinio doplerio režime | Būtina |  |  |
| 1.6. | Galimybė keisti valdymo panelės aukštį ir pasukimo kampą | Būtina |  |  |
| 1.7. | Valdymo panelės reguliavimas | Pritaikytas naudotojo reikmėms, ne mažesniu poslinkiu vertikalia kryptimi ± 14 cm. |  |  |
| 1.8. | Darbo režimai: | - Dvimatis režimas B; - Vienmatis režimas M; - Spalvinio doplerio režimas; - Spektrinio doplerio režimas. |  |  |
| 1.9. | Dvimatis režimas B: | - Maksimalus skenavimo gylis ne mažesnis kaip 50 cm; - Vaizdo didinimas ne mažesnis kaip 20 kartų realaus laiko vaizde; - Trapecinis vaizdavimas; - Panoraminis vaizdavimas. |  |  |
| 1.10. | Vienmatis režimas M | Anatominis M režimas kartu su audinių Doplerio režimu. |  |  |
| 1.11. | Spalvinio doplerio režimas: | - Galios doplerio režimas; - Krypties galios doplerio režimas; - Mikrokraujagyslių vizualizacija; - Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį. |  |  |
| 1.12. | Pulsinės bangos doplerio režimas: | Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas |  |  |
| 1.13. | Išstūmimo frakcijos skaičiavimas, automatinis endokardo krašto aptikimas | Būtinas |  |  |
| 1.14. | Kairio skilvelio deformacijos parametrų tyrimas, automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas | Būtinas |  |  |
| 1.15. | Automatizuotas arterijos atkarpos intima-media storio matavimas | Būtinas |  |  |
| 1.16. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Ne mažesnis kaip 4 vnt. |  |  |
| 1.17. | Sektorinis daviklis | - Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 1,5 iki 4,9 MHz; - Apžvalgos kampas ne mažesnis kaip 90°. |  |  |
| 1.18. | Sektorinio daviklis | - Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 2,1 iki 8,3 MHz; - Apžvalgos kampas ne mažesnis kaip 85°. |  |  |
| 1.19. | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 4 iki 15 MHz; - Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm. |  |  |
| 1.20. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažesnė kaip 1 TB. |  |  |
| 1.21. | Kadrų atminties talpa | Ne mažesnė kaip 30000 vaizdų arba ne mažesnė kaip 900 MB. |  |  |
| 1.22. | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu | Būtinas |  |  |
| 1.23. | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane: | - Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė; - ŠSD vaizdavimas ekrane; - Kvėpavimo kreivė. |  |  |
| 1.24. | Komplektacija: | - Terminis spausdintuvas; - Integruotas gelio šildytuvas. |  |  |
| 1.25. | Jungtys: | - LAN (arba lygiavertė); - USB (arba lygiavertė); - DP ir/arba HDMI (arba lygiavertė); - Bevielio ryšio sąsaja. |  |  |
| 1.26. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |
| 1.27. | Įranga paženklinta CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |  |
| 1.28. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |  |
| 1.29. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 1.30. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |

2 lentelė. Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai pirmai pirkimo objekto daliai „Kardioechoskopas“.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai. |

3 lentelė. Antra pirkimo objekto dalis „Veloergometras“. Prekės (-ių) techniniai parametrai ir kiti reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nurodykite siūlomos (-ų) prekės (-ių) gamintoją (-us) ir modelį (-ius) |  |  |  |  |
| 2. | Veloergometras | 1 vnt. |  |  |
| 2.1. | Veloergometro paskirtis (taikymas): | Ramybės ir krūvio EKG registracijai ir analizei. |  |  |
| 2.2. | EKG priėmimo modulis, kurį sudaro: | - Diskreditacijos dažnis ne mažiau 15 kHz; - Skaitmeninis konverteris ne mažiau 24 bitų; - Įėjimo varža ne mažesnė kaip 10 MΩ; - Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas ne siauresnis kaip nuo 30 iki 300 k/min.; - ŠSD registravimo tikslumas ne daugiau kaip ±1 k/min.; - Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 0,05-300 Hz; - Sinfazinio signalo slopinimo koeficientas (CMRR) ne mažesnis kaip 120 dB. |  |  |
| 2.3. | EKG registracijos ir analizės programinė įranga, kurią sudaro: | - Ramybės EKG registracija ir interpretacija; - Automatinė aritmijų detekcija; - Automatinis matavimų ir interpretacijos pateikimas, matuojamiems parametrams: ŠSD, P bangos trukmė, PR intervalas, QRS trukmė, QT/QTc intervalas, P/QRS/T ašys; - Ramybės EKG įrašas ne mažiau kaip iki 30 min.; - Signalo kokybės indikacija ekrane, vaizduojanti blogos kokybės signalo atkarpas kita spalva; - Matavimų atlikimas rankiniu būdu ekrane; - Krūvio EKG registracija; - Nustatomi EMG filtrai; - Apsauga nuo defibriliacijos; - Nustatomi žemo dažnio filtrai; - Ekrane šalia kardiogramos matomos šešių derivacijų ST tendencijos; - Persidengiančių visų derivacijų QRS kompleksų vaizdavimas, pokyčiams įvertinti; - EKG stabdymo ekrane funkcija; - Galimybė atlikti derivacijų inversiją po EKG įrašymo į atmintį; - METs, DP ir FAI parametrų vaizdavimas; - ST segmento tendencijos: ST pokyčių tendencijos, ST j tendencijos, ST nuolydžio tendencijos, ST/ŠSD tendencijos; - Paciento elektrokardiogramų palyginimas; - Elektrokardiogramos spausdinimas ant A4 formato popieriaus; - Ataskaitos galimos šiais formatais: XML, SCP, PDF, DICOM, JPG. |  |  |
| 2.4. | Veloergometras: | - Maksimalus paciento svoris ne mažesnis kaip 200 kg.; - Apkrovos diapazonas ne siauresnis kaip 0 - 999 W); - Apkrova nepriklauso nuo pedalų sukimo greičio diapazone nuo 50 iki 150 ±20 aps./min.; - Reguliuojama rankenų padėtis; - Reguliuojamas sėdynės aukštis; - Ekrane stebimi parametrai: krūvis, AKS, ŠSD, laikas, apsisukimai per minutę; - Kraujospūdžio manžetės: suaugusių standartinio ir didelio dydžio manžetės su integruotais mikrofonais; - Kraujospūdžio matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 iki 280 mm/Hg; - ŠSD matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 40 iki 220 mm/Hg; - Kraujospūdžio matavimas su automatine artefaktų eliminavimo sistema. |  |  |
| 2.5. | Vakuuminė elektrodų sistema: | - Sistema sumontuota ant atskiro pagrindo su ratukais; - Teleskopinis elektrodų laikiklis; - Valdymo pultelis prisiurbimo jėgai reguliuoti; - 6 vakuuminiai elektrodai 1±0,1 m; - 4 vakuuminiai elektrodai 1,5±0,2 m. |  |  |
| 2.6. | Komplektacija: | - Darbo stotis su ratukais; - Kiatūra, monitorius, lazerinis spausdintuvas; - Veloergometras-1 vnt.; - Vakuuminė elektrodų sistema-1vnt. |  |  |
| 2.7. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |
| 2.8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |  |
| 2.9. | Įranga paženklinta CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |  |
| 2.10. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 2.11. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |

4 lentelė. Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai pirmai pirkimo objekto daliai „Veloergometras“.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai. |