Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MAMOGRAFIJOS ĮRANGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINEI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbo režimai |  |  |
| 1.1. | Skaitmeninė 2D mamografija; | Būtina |  |
| 1.2. | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė); | Būtina |  |
| 1.3. | Kombinuotas 2D ir 3D mamografijos (tomosintezės) tyrimas vienu mentelės prispaudimu | Būtina |  |
| 2. | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) |  |  |
| 2.1. | Nuskaitymo kampas | ≥ 15˚ |  |
| 2.2. | Skenavimo laikas | ≤ 10 s |  |
| 2.3. | Vaizdų rekonstrukcijos laikas | ≤ 15 s |  |
| 2.4. | Maksimalus tiriamojo objekto storis | ≥ 15 cm |  |
| 3. | Rentgeno spindulių generatorius |  |  |
| 3.1. | Generatoriaus tipas | Aukšto dažnio |  |
| 3.2. | Galia | ≥ 5 kW |  |
| 3.3. | Įtampos diapazonas | ≥ (22-49) kV |  |
| 3.4. | mAs diapazonas | ≥ (3-500) mAs |  |
| 4. | Rentgeno spindulių vamzdis |  |  |
| 4.1. | Anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU |  |
| 4.2. | Židinio dėmių skaičius | ≥ 2 |  |
| 4.3. | Židinio dėmių skersmuo | 0,1 mm ± 0,1 mm 0,3 mm ± 0,1 mm |  |
| 4.4. | Filtravimo sistema | Būtina, ≥ 2 filtrai |  |
| 5. | Kolimatorius |  |  |
| 5.1. | Kolimatoriaus valdymas | Būtina, pilnai automatinis ir rankinis |  |
| 6. | C – lankas |  |  |
| 6.1. | Motorizuotas vertikalus judėjimas | Būtina |  |
| 6.2. | Motorizuoto vertikalaus judėjimo diapazonas | ≥ (710 – 1 350) mm |  |
| 6.3. | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus | ≥ 650 mm |  |
| 6.4. | Motorizuotas C-lanko pasukimas | ≥ 320o |  |
| 6.5. | Paciento veido apsauga | Būtina |  |
| 6.6. | Kojinis C-lanko judėjimo valdymas | Būtina |  |
| 7. | Kompresijos sistema |  |  |
| 7.1. | Kompresijos tipai | Automatinė kompresija; Rankinė kompresija. |  |
| 7.2. | Maksimali automatinės kompresijos jėga | ≥ 170 N |  |
| 7.3. | Maksimali rankinės kompresijos jėga | ≥ 250 N |  |
| 7.4. | Prispaudimo plokštelės | Ne mažiau nei dviejų dydžių: (24 x 29) cm ± 1 cm. (18 x 24) cm ± 1 cm su šoninio poslinkio galimybe MLO projekcijoms. |  |
| 8. | Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema |  |  |
| 8.1. | Didinimo lygių skaičius | ≥ 2 |  |
| 8.2. | Didinimo faktoriai | ≥ 1,5 kartų; ≥ 1,8 kartų. |  |
| 9. | Rentgeno spindulių detektorius |  |  |
| 9.1. | Detektoriaus aktyvios zonos plotas | ≥ (240 x 290) mm |  |
| 9.2. | Pikselio dydis | ≤ 100 µm |  |
| 9.3. | Pilkumo lygių skaičius | ≥ 14 bitų |  |
| 10. | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema |  |  |
| 10.1. | Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą | Būtina |  |
| 10.2. | Programinė arba aparatinė įranga skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti | Būtina |  |
| 11. | Radiologijos technologo darbo vieta |  |  |
| 11.1. | Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina |  |
| 11.2. | Radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | Būtina |  |
| 11.3. | Kojinis ekspozicijos jungiklis | Būtina |  |
| 11.4. | Monitorių kiekis | ≥ 2 |  |
| 11.5. | Lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai | Būtina |  |
| 11.6. | Vaizdų peržiūros monitorius | Būtina, ≥ 3,0 megapikselių |  |
| 11.7. | Galimybė keisti vaizdų peržiūros monitoriaus poziciją (artikuliuojanti ranka) | Būtina |  |
| 11.8. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |
| 11.9. | Galimybė perduoti DICOM standarto vaizdus į medicininių vaizdų archyvą (DICOM Store) | Būtina |  |
| 11.10. | Galimybė spausdinti DICOM standarto vaizdus (DICOM Print) | Būtina |  |
| 11.11. | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina |  |
| 11.12. | Apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR) | Būtina |  |
| 11.13. | Rentgeno apsauginis skydas | Būtina, ≥ 0,5 mm Pb |  |
| 11.14. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu | Būtina |  |
| 12. | Kiti reikalavimai |  |  |
| 12.1. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
| 12.2. | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai (VIII skyrius) | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikiamas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 12.3. | Siūlomos mamografinės sistemos montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikiamas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 12.4. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikiamas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 12 mėn.) _______

(įrašyti)

2 lentelė.  Kokybės kriterijai

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = | 50 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = | 50 |
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |  |  |
| T1 | Skenavimo laikas esant maksimaliam tiriamojo objekto storiui ≤ 5 s | Statinis: (yra/nėra) |  |  |  |
| T2 | Generatoriaus galia ≥ 7 kW | Statinis: (yra/nėra) |  |  |  |
| T3 | Motorizuoto vertikalaus judėjimo diapazonas ≥ (650 – 1 500) mm | Statinis: (yra/nėra) |  |  |  |
| T4 | Pikselio dydis ≤ 70 µm | Statinis: (yra/nėra) |  |  |  |
| T5 | Reguliuojamo aukščio technologo darbo vieta | Statinis: (yra/nėra) |  |  |  |

_________________