TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatas ir vienkartinės priemonės

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatas – 1 vnt. | Nurodomas siūlomos prekės modelis/gamintojas |
| 1.1. | Aparato svoris | Ne daugiau 1,2 kg (su mažiausio dydžio talpa) |
| 1.2. | Mobilumas | 1. Nešiojamas 2. Komplektacijoje lengvai valomas ir dezinfekuojamas specialus krepšys arba diržas per petį. |
| 1.3. | Slėgio diapazonas | 20mmHg - 200mmHg |
| 1.4. | Garso lygis | Ne didesnis 47 dB |
| 1.5. | Akumuliatoriaus naudojimo laikas | Ne mažiau nei 10 valandų |
| 1.6. | Baterijos įkrovimo laikas | 3 valandos ± 30min. |
| 1.7. | Ekranas | LCD ekranas arba lygiavertis |
| 1.8. | Davikliai | 1. Reguliuojamas garso daviklis, 2. Slėgio lygis 3. Terapijos režimas |
| 1.9. | Galimi darbo rėžimai | 1. Nuolatinis 2. Kintamas |
| 1.10. | Nuolatinio veikimo funkcija | Neigiamo slėgio terapija vyksta nepertraukiamai |
| 1.11. | Įspėjamieji signalai | 1. Išsekusios baterijos įspėjamasis vaizdinis ir garsinis signalas 2. Slėgio nutekėjimo vaizdinis ir garsinis signalas esant slėgio pokyčiams. 3. Pilnos talpos vaizdinis ir garsinis signalas 4. Žarnelės ( linijos) blokavimo vaizdinis ir garsinis signalas 5. Neaktyvaus prietaiso vaizdinis ir garsinis signalas arba automatinis išsijungimas |
| 1.12. | Užrakto funkcija | Užrakto funkcija neleidžianti pacientui keisti slėgio parametrų |
| 1.13. | Kalbos nustatymas, pasirinkimas | Lietuvių arba anglų kalba |
| 1.14. | Maitinimas | Iš 230V / 50 Hz elektros tinklo. Komplektacijoje yra prietaiso maitinimo kabelis. Kištukas pritaikytas Lietuvoje naudojamoms rozetėms. |
| 1.15. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 24 mėn. |
| 1.16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE setifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |
| 2. | Vienkartinės priemonės žaizdų gydymo neigiamu slėgiu aparatui | Skirtos vakuuminiam žaizdų gydymui, techniškai suderinamos su siūlomu neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatu (1 punktas) |
| 2.1. | Tvarsčių rinkinys S dydžio – 10 vnt. | Sterilus rinkinys, kurį sudaro : 1. Poliuretano tvarstis - 1 vnt. 1.1. Speciali poliuretaninė hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė 1.2. Matmenys: ilgis x plotis x aukštis (10±2cm x 8±2cm x 3±1cm) 2. Slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis -1vnt 3. Skaidri plėvelė - 1vnt. 3.1. Lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti plėvelė. 3.2. Matmenys: ilgis ne mažiau 20cm, plotis ne mažiau 30cm. |
| 2.2. | Tvarsčių rinkinys M dydžio – 10 vnt. | Sterilus rinkinys, kurį sudaro : 1. Poliuretano tvarstis - 1 vnt. 1.1. Speciali poliuretaninė hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė 1.2. Matmenys: ilgis x plotis x aukštis (20±3cm x 12±2cm x 3±1cm) 2. Slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis -1vnt 3. Skaidri plėvelė - 2vnt. 3.1. Lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti plėvelė. 3.2. Matmenys: ilgis ne mažiau 20cm, plotis ne mažiau 30cm. |
| 2.3. | Tvarsčių rinkinys L dydžio – 3 vnt. | Sterilus rinkinys, kurį sudaro : 1. Poliuretano tvarstis - 1 vnt. 1.1. Speciali poliuretaninė hidrofobinė, porėtos struktūros kempinė 1.2. Matmenys: : ilgis x plotis x aukštis (25±3cm x 15±2cm x 3±1cm) 2. Slėgio perdavimo ir drenavimo jungtis -1vnt 3. Skaidri plėvelė - 3vnt. 3.1. Lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti plėvelė. 3.2. Matmenys: ilgis ne mažiau 20cm, plotis ne mažiau 30cm. |
| 2.4. | Drenas – 3 vnt. | - Skirtas sekreto pašalinimui iš žaizdos; - Su lipniu antgaliu 3. Turi papildomą apsaugą (segtuką) užtikrinantį saugų surinkimo indo keitimą - Sterilus; - Be latekso; - Supakuotas po vieną atskiroje pakuotėje. |
| 2.5. | Konektorius -3 vnt. | 1. Y formos sujungimo priemonė. |
| 2.6. | Plėvelė -3 vnt. | 1. Sterili 2. Skaidri 3. Be latekso 4. Matmenys: ilgis ne mažiau 20 cm, plotis ne mažiau 30 cm. 5. Lipni, užtikrinanti vakuumą bei nealergizuojanti |
| 2.7. | Talpa (surinkimo indas) – 10 vnt. | 1. Uždara, sandari; 2. Sugraduota; 3. Su talpos lygio žymekliais, kurie gali būti naudojami, kai prietaisas pakabintas vertikalioje padėtyje, kas 100ml; 4. Su absorbuojančiu geliu.Viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į žele konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu vamzdeliu; 5. Talpos dydis: Nuo 300ml iki 400ml |
| 2.8. | Talpa (surinkimo indas) – 10 vnt. | 1. Uždara, sandari; 2. Sugraduota; 3. Su talpos lygio žymekliais, kurie gali būti naudojami, kai prietaisas pakabintas vertikalioje padėtyje, kas 100ml; 4. Su absorbuojančiu geliu.Viduje yra eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į žele konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu vamzdeliu; 5. Talpos dydis: Nuo 800ml iki 1000ml |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

  - Visi techninės specifikacijos reikalavimus pagrindžiantys duomenys turi būti pagrįsti gamintojo paruoštais siūlomų priemonių bukletais, prekių katalogais, kuriuose gamintojas patvirtina, apie siūlomų prekių atitikimą reikalaujamiems parametrams arba pateikiant nuorodą į gamintojo katalogo internetinį puslapį, kuriame gamintojas viešai nurodo siūlomos prekės atitikimą reikalaujamiems parametrams.  Šie dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą (jei pateikiama internetinė nuoroda, tai atitinkamai pateikiamas nurodytos informacijos vertimas į lietuvių kalbą).

  - Galiojančius CE sertifikatus arba gamintojo EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

  - Gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos medicinos įrangos garantinį aptarnavimą (arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios medicinos įrangos garantinį aptarnavimą).

- Prekė pristatoma, sumontuojama ir sukomplektuojama su visais priedais, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiaverčiais dokumentais), užpildytu medicinos prietaiso pasu,  kad būtų užtikrintas tinkamas Įrangos naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Įrangos  gamintojo dokumentacijoje; Tiekėjas apmoko personalą darbui su įranga.

- Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4. papunkčiu:

  - Tiekėjas privalo prekę atvežti pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 15:00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

- Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: jei prekės supakuojamos į antrinę ir (ar) tretinę  (transportavimo) pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas prekes  pirkėjui, pateikia prekės antrinės  ir (ar) tretinės  (transportavimo) pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).