Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „Europos horizontas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas - fluorescencinis mikroskopas su priedais (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Fluorescencinis mikroskopas su priedais | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 3 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 3  (tris) mėnesius įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Fluorescencinis mikroskopas |  |  |  |
| Gamintojas, modelis |  | Nurodyti siūlomą prekę, modelį, pavadinimą. Taip pat pridėti nuorodą arba dokumentaciją apie produkto atitikimą techninei specifikacijai. |  |
| 1. | Mikroskopo rėmas | Invertuotas motorizuotas mikroskopo rėmas, su ne mažiau kaip dviem stalčiais priedų montavimui. |  |
| 2. | Valdymo pultas | Nuo mikroskopo rėmo atskirtas valdymo pultas, valdantis fokusavimą, apšvietimo intensyvumą, stebėjimo rėžimų perjungimą, motorizuotą XY stalelį. Programuojami mygtukai mikroskopo valdymui. Galimybė valdymo pultą laikyti ne mažesniu nei 2 m atstumu nuo paties mikroskopo rėmo |  |
| 3. | Fokusavimas | Motorizuotas fokusavimo mechanizmas valdomas pultu ir programine įranga. Fokusavimo mechanizmo eiga ne mažiau kaip 10 mm; Mažiausia fokusavimo padala - ne daugiau nei 0,01 µm; |  |
| 4. | Objektyvų revolveris | Motorizuotas objektyvų revolveris skirtas ne mažiau kaip 6 objektyvams su vieta motorizuotam DIC slankikliui |  |
| 5. | Objektyvų korekcijos reguliavimas | Motorizuotas objektyvų korekcijos reguliavimo mechanizmas |  |
| 6. | Kameros išvadai | Ne mažiau kaip du kameros išvadai dviem kameroms vienu metu primontuoti. Motorizuotas optinio kelio į kameras ir okuliarus perjungimas su ne mažiau kaip keturiomis pozicijomis:: 1. 100% okuliarams 2.100% kairei kamerai 3. 100% dešinei kamerai. 4. 50% okuliarams/50% kairei kamerai. Kameros išvadų matymo laukas ne mažiau kaip F.N. 18 |  |
| 7. | Didinimo keitiklis | Motorizuotas didinimo keitiklis su ne mažiau kaip 1x, 1,6x, 2x didinimo pozicijomis |  |
| 8. | Okuliarai | Ne mažiau kaip 2 vnt, ne mažesnis kaip 10x didinimas, matymo laukas (F.N.) ne mažiau nei 22 |  |
| 9. | Okuliarų tubusas | Ergonominis binokuliarinis tubusas, pasvirimo kampo reguliavimas ne mažiau kaip nuo 35 iki 85 laipsnių. Atstumo tarp okuliarų reguliavimas ne mažiau kaip nuo 50 iki 76 mm. |  |
| 10. | Peršviečiamo režimo iliuminatorius | Mikroskopas turi turėti nulenkiamą iliuminatorių (atsilenkimo kampas ne mažiau 30°) prašviečiamam rėžimui; Turi būti lauko reguliuojama diafragma; Šviesos šaltinis LED arba lygiaverčio tipo; Veikimo trukmė – ne mažiau 60000 val.; Šviesos įjungimas/išjungimas bei intensyvumas turi būti valdomi bendroje mikroskopo valdymo panelėje. Kondensoriaus aukščio reguliavimo eiga ne mažiau kaip 88m. Kondensoriaus pozicijos atsikartojamumą užtrikrinantis mechanizmas Ne mažiau kaip 4 pozicijų filtrų laikilis iliuminatoriuje. Matinis filtras šviesos homogeniškumui užtikrinti |  |
| 11. | Kondensorius | Kondensatorius motorizuotas su nemažiau nei 7 vietomis skirtomis DIC ir/arba fazių kontrasto optiniams elementams. Kondensatoriaus lęšio skaitinė apertūra ne mažiau kaip 0,55; Darbinis atstumas ne mažiau kaip 26 mm; Motorizuota apertūros diafragma ir motorizuotas poliarizatorius |  |
| 12. | DIC komponentai | Kondensoriuje sumontuotos DIC prizmės 10x,20x,40x,60x objektyvams. Motorizuotas DIC slankiklis valdomas programine įranga ir pulteliu |  |
| 13. | Fluorescencijos iliuminatorius* | L formos fluorescensijos iliuminatorius su lauko diafragma ir „Fly-Eye“ tipo arba lygiaverte optika šviesos tolygumui užtikrinti. Centruojama lauko apertūra |  |
| 14. | Fluorescensijos filtrų karuselė | Motorizuotą filtrų karuselė, skirtą ne mažiau kaip 8 skirtingiems filtrų komplektams. |  |
| 15. | Fluorescencijos šviesos šaltinis | LED arba lygiaverčio tipo plataus spektro šviesos šaltinis; Šviesos spektras: nuo 365nm iki 650nm; Valdymas ranka ir programine įranga. |  |
| 16. | Fluorescensijos filtrai | Ne mažiau 4 filtrų kubai fluorescensijos dažams: DAPI, EGFP, ECFP ir mCherry |  |
| 17. | Valdymas | Mikroskopo motorizuoti elementai turi būti valdomi programine įranga ir/arba kartu su mikroskopu tiekiamu valdymo pultu arba valdymo komponentais ant mikroskopo stovo. |  |
| 18. | Stalelis rankinis | Mechaninis XY stalelis. Judėjimo eiga ne mažiau 114x75mm |  |
| 19. | Bandinių laikikliai | Bandinių laikikliai skirti mikroplokštelėms, objektiniams stikleliams ir Petri lėkštelėms |  |
| 20 | Skaitmeninė kamera Nr.1 |  |  |
| 21 | Tipas | CMOS tipo arba lygiavertis lustas. |  |
| 22. | Sensorius* | Monochrominis sensorius |  |
| 23. | Raiška | Ne mažiau kaip 1920 x 1200. |  |
| 24. | Sparta, registruojant maksimalia raiška | Ne mažiau kaip 64 kadrai per sekundę. |  |
| 25. | Pikselio dydis | Ne mažiau kaip 5,86µm x 5,86µm. |  |
| 26 | Triukšmingumas | Ne daugiau kaip 6,6 elektrono rms |  |
| 27 | Išlaikymas | Ne siauriau kaip nuo 30 µs iki 10s. |  |
| 28 | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 5000:1. |  |
| 29 | Kvantinis našumas ties 550nm | Ne mažiau kaip 75% |  |
| 30 | Jungtis | USB3 jungtis |  |
| 31 | Kameros adapteris | C mount 1x kameros adapteris |  |
| 32 | A/D konverteris | Ne mažiau 12 bit |  |
| 33 | Skaitmeninė kamera Nr.2 |  |  |
| 34 | Tipas | CMOS tipo arba lygiavertis lustas. |  |
| 35 | Sensorius | Spalvinis sensorius |  |
| 36 | Raiška | Ne mažiau kaip 4096 x 3000. Ne mažiau kaip 8192 x 6000 naudojant pikselių perslinkimą |  |
| 37 | Sparta | Ne mažiau kaip 22 kadrai per sekundę registruojant 4096 x 3000 raiška. Ne mažiau kaip 60 kadrai per sekunde registruojant Full HD raiška |  |
| 38 | Pikselio dydis | Ne mažiau kaip 3,45µm x 3,45µm. |  |
| 39 | Sensoriaus aušinimas | Aušinimas peltje elementu |  |
| 40 | Išlaikymas | Ne siauriau kaip nuo 30 µs iki 120s |  |
| 41 | A/D konverteris | Ne mažiau 12 bit |  |
| 42 | Objektyvai |  |  |
| 43 | 10x didinimo objektyvas | lan Semi Apochromatinės klasės arba lygiavertis, skirtas darbui sausu rėžimu; skaitinė apertūra (N.A.) ne mažiau kaip 0,3. darbinis atstumas ne mažiau kaip 10 mm; |  |
| 44 | 20x didinimo objektyvas | Plan Semi Apochromatinės klasės arba lygiavertis objektyvas, skirtas darbui sausu rėžimu; skaitinė apertūra (N.A.) ne mažiau kaip 0,45; reguliuojamas darbinis atstumas, ne mažesniuose rėžiuose kaip nuo 6,6mm iki 7,8mm; |  |
| 45 | 40x didinimo objektyvas | Plan Semi Apochromatinės klasės arba lygiavertis objektyvas, skirtas darbui sausu rėžimu; skaitinė apertūra (N.A.) ne mažiau kaip 0,6; reguliuojamas darbinis atstumas, ne mažesniuose rėžiuose kaip nuo 3mm iki 4mm; |  |
| 46 | 60x didinimo objektyvas | Plan Semi Apochromatinės klasės arba lygiavertis objektyvas, skirtas darbui sausu rėžimu; skaitinė apertūra (N.A.) ne mažiau kaip 0,7; reguliuojamas darbinis atstumas, ne mažesniuose rėžiuose kaip nuo 1,5mm iki 2,2mm; |  |
| 47 | Darbo stotis |  |  |
| 48 | Darbo stotis | Sistemos reikalavimus atitinkantis valdymo kompiuteris komplektuojamas pagal aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. |  |
| 49 | Programinė įranga |  |  |
| 50 | Programinė įranga* | Būtina. Komplekte turi būti programinės įrangos neterminuota licencija skirta mikroskopo valdymui ir vaizdų gavimui. Programinė įranga turi turėti šias funkcijas: 1. Stacionarių vaizdų registravimas ir išsaugojimas; 2. Filmuotų vaizdo įrašų registravimas; 3. Automatizuotas kelių spektrinių kanalų (fluorescencinių) vaizdų gavimas; 4. Time-lapse tipo vaizdų registravimas; 5. Automatinis kelių vaizdų apjungimas į „žemėlapio tipo“ vaizdus; 6. Anotacijų žymėjimas; 7. Objektų ilgio, ploto, kampų matavimas; 8. Grafinis eksperimento planavimo įrankis; |  |
| 51 | Garantija* | Prekių garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pagal Prekės priėmimo – perdavimo aktą dienos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

3.2 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties SS projektas“ 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Pirkėjas prie įsigytų prekių turės užtikrinti atvirąją prieigą Pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Europos Sąjungos finansuojamos programos „Europos horizontas“ reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamam valdymo kompiuteriui arba atskiroms jo dalims (jei, pvz., valdymo kompiuteris ir monitorius yra komplektuojami atskirai) taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“, VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“  ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimus, pristačius prekes pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius  dokumentus/paaiškinimus.