Pirkimo sąlygų 1 priedas

KONFOKALINĖS MIKROSKOPIJOS SISTEMOS NIKON C1SI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip“, „Ne“ arba „Atitinka“, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | Nikon C1si konfokalinės mikroskopijos sistemos (gamintojas: Nikon, Japonija; pagaminimo metai: 2008) techninė priežiūra bei remontas, įskaitant spalvotos skaitmeninės kameros ir 488 nm bangos ilgio lazerio keitimą naujais, su sistema suderinamais, komponentais. |  |
| 2. | Suderinamumas su esama sistema | Visi keičiami komponentai (kamera ir lazeris) turi būti pilnai suderinami su Nikon C1si konfokaline mikroskopijos sistema (optika, mechanika, valdymas). |  |
| 3. | Skaitmeninė spalvinė kamera | Skaitmeninė spalvinė CMOS kamera, skirta mikroskopijai: - vaizdo jutiklis 2/3" formato; - efektyvi raiška ne mažiau kaip 5 megapikseliai (≥ 2448 × 2048 pikselių); - kamera tinkama montuoti š konfokalinę mikroskopijos sistemą Nikon C1si (jei reikalingas - turi būti pateikiamas adapteris, užtikrinantis suderinamumą su Nikon C1si optine sistema); - USB 3.0 ar lygiavertė didelės spartos sąsaja; - turi būti pateikiama programinė įranga ir tvarkyklės darbui esamoje Nikon C1si darbo stotyje. |  |
| 4. | Lazerinis šviesos šaltinis | Diodinis arba diodais kaupinamas lazeris: - lazeris turi būti tinkamas konfokalinei mikroskopijai; - bangos ilgis 488 ± 5 nm; - lazerio spindulio galia ne mažesnė nei 60mW; - lazerio spindulio galia turi būti reguliuojama; - lazeris turi būti pateiktas su maitinimo šaltiniu ir valdikliu (įjungimas/išjungimas, spindulio galios nustatymas); - lazeris turi galėti veikti ore esant aplinkos temperatūrai iki +35 °C jei būtina, turi būti pateiktas ir sumontuotas tinkamas šilumos šalintuvas (angl. heatsink); - lazeris turi būti suderinamas su Nikon C1si konfokaline sistema. |  |
| 5. | Adapteriai ir montavimas | Tiekėjas privalo pateikti ir sumontuoti kamerą bei lazerį į Nikon C1si konfokalinę mikroskopijos sistemą. Turi būti pateikiami visi kameros ir lazerio integracijai reikalingi adapteriai, tvirtinimo detalės, kabeliai ir kt. reikiamos dalys. |  |
| 6. | Sistemos aptarnavimas ir patikrinimas | Po konfokalinės mikroskopijos sistemos remonto turi būti atlikta: Prietaiso techninis aptarnavimas (esant poreikiui optinių komponentų valymas, sistemos suderinimas ir kt. darbai), Konfokalinės mikroskopijos sistemos suderinimas, kameros ir lazerio veikimo patikrinimas, bendras konfokalinės mikroskopijos sistemos patikrinimas. |  |
| 7. | Programinė įranga | Jei kameros ar lazerio naudojimui reikalinga papildoma programinė įranga, ji turi būti pateikta kartu su galiojančiomis licencijomis. |  |
| 8. | Naudotojų apmokymas | Tiekėjas turi apmokyti užsakovo darbuotojus naudotis modernizuota Nikon C1si sistema, nauja kamera, lazeriu ir programine įranga, apmokymai vykdomi užsakovo patalpose. |  |
| 9. | Garantija | Atnaujintiems/pakeistiems komponentams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėn. garantija. |  |

_______________________