| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultragarsinis diagnostinis aparatas |  |  | įrašomas modelis, gamintojas, kilmės šalis |  |
| 1. | Įrangos pagaminimo metai ir techninė būklė | Nauja, nenaudota įranga, pagaminta ne anksčiau nei 2024 m. | įrašoma techninė būklė ir pagaminimo metai | Nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. |
| 2. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. MSK tyrimai. |  |  |
| 3. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, ant ratukų; 2. Reguliuojamas sistemos valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 20 cm; 3. Valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ 45°; 4. įstrižainės vaizdo monitorius ≥ 60 cm; 5. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 6. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė ≥ 12 colių; 7. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. 8. Aktyvios jungtys davikliams 4. |  |  |
| 4. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. |  |  |
| 5. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 380 dB |  |  |
| 6. | Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame gylyje | Būtina |  |  |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 40 cm |  |  |
| 8. | Specialūs skenavimo režimai | 1. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 2. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |  |
| 9. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Pilkosios skalės parametrai automatiškai optimizuojami vieno mygtuko paspaudimu. |  |  |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. |  |  |
| 11. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui. 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės). |  |  |
| 12. | Kartu su aparatu komplektuojami davikliai: |  |  |  |
| 12.1 | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,0 - 5,0) MHz. 2. Elementų skaičius 160; 3. Apžiūros kampas 70o. |  |  |
| 12.2 | Linijinis daviklis Nr. 1 | 1. Dažnio diapazonas (5,0 - 15,0) MHz. 2. Pjezo elementų skaičius 960; 3. Paviršiaus ilgis 50mm; |  |  |
| 12.3 | Linijinis daviklis Nr. 2 | 1. Dažnių diapazonai: ≥ (8,0-21,0) MHz.; 2. Elementų skaičius: ≥ 190; 3. Paviršiaus ilgis 28mm; |  |  |
| 13. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina |  |  |
| 14. | Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis | Integruotas vidinis arba išorinis nepertraukiamo maitinimo šaltinis, užtikrinantis sistemos veikimo laiką skenavimo režime ne trumpesnį nei 60 minučių. |  |  |
| Specialieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 15. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. |  | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos prekės atitinka ES direktyvų reikalavimus) kopiją. |
| 16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Prekei suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija |  | Nebūtina pateikti nuorodos. |

_____________