1 PRIEDAS

Pirkimas „ODONTOLOGIJOS PRIETAISAI“

Pirkimas skaidomas į 4 pirkimo dalis. Tiekėjas galės pateikti pasiūlymą vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

3. Pristatant prekę būtina pateikti:

3.1. prekės priėmimo-perdavimo aktas;

3.2. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.3. serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba);

3.4. prekės priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.5. garantinio aptarnavimo sąlygos lietuvių kalba.

4. Įrangos pristatymas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

1 pirkimo dalis. ANTGALIAI ODONTOLOGINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Antgaliai odontologiniai, 14 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Kampinis antgalis - 7 vienetai | 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |
| 2. | Greitinantis antgalis - 7 vienetai | 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt. |  |
| 3. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

2 pirkimo dalis. PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plombų kietinimo lempa, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | LED tipo | Būtina |  |
| 2. | Bangos ilgis | Ne blogiau kaip 440-480 nm ribose |  |
| 3. | Ličio-jono baterija | Būtina |  |
| 4. | Svoris | Ne daugiau kaip 105 g. |  |
| 5. | Ne mažiau kaip 2 kietinimo režimai: | - pilno galingumo; - lėto starto. |  |
| 6. | Garsiniai signalai | Pradėjus ir pabaigus švitinimą |  |
| 7. | Kroviklyje integruotas radiometras | Būtina |  |
| 8. | Kroviklyje LED indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį | Būtina |  |
| 9. | Garsinė senkančios baterijos indikacija | Būtina |  |
| 10. | Su senkančia baterija galimybė dar atlikti ne mažiau kaip 5 kietinimo ciklus | Būtina |  |
| 11. | Šviesolaidžio skersmuo | Ne daugiau kaip 8 mm |  |
| 12. | Išsikrovusios baterijos pakrovimo trukmė | Ne daugiau kaip 2 valandos |  |
| 13. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

3 pirkimo dalis. APEKSO LOKATORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Apekso lokatorius, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Nešiojamas su AA arba AAA tipo baterijomis | Būtina |  |
| 2. | Tikslūs matavimai drėgname kanale | Būtina |  |
| 3. | LCD spalvotas ekranas | Būtina |  |
| 4. | Matmenys | Ne daugiau 12 x 12 x 12 cm |  |
| 5. | Komplektacija ne blogiau kaip: | - laidas 1 vnt.; - adatėlės laikiklis 3 vnt.; - lūpinis kontaktas 5 vnt.; - pradinis baterijų komplektas; - testeris. |  |
| 6. | Pasitikrinimo funkcija su testerio pagalba | Būtina |  |
| 7. | Automatinis išsijungimas ne vėliau kaip po 10 minučių nenaudojimo | Būtina |  |
| 8. | Galimybė prijungti endovariklį ir plombų kietinimo lempą | Būtina |  |
| 9. | Ne mažiau kaip 3 atminties nustatymai | Būtina |  |
| 10. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

4 pirkimo dalis. DIDINAMIEJI ODONTOLOGO AKINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr.*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Didinamieji odontologo akiniai, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Galilean tipo optika | Būtina |  |
| 2. | Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL tipas) | Būtina |  |
| 3. | Didinimas | 3.6x – 3.9x ribose |  |
| 4. | Vieno okuliaro svoris | Ne daugiau kaip 18 g |  |
| 5. | Okuliarai pagaminti iš titano arba lygiaverčio metalo | Būtina |  |
| 6. | Darbinio atstumo pasirinkimas užsakant | Ne mažesnėse kaip 30 cm - 60 cm ribose |  |
| 7. | Okuliarų kampas pasirenkamas užsakant | Ne mažesnėse kaip 0-40° ribose |  |
| 8. | Vaizdo lauko dydis 45 cm darbiniame atstume | Ne mažiau kaip 65 mm |  |
| 9. | Vaizdo gylis | Ne mažiau kaip 100 mm |  |
| 10. | Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą | Iš ne mažiau kaip 5 skirtingų variantų |  |
| 11. | Komplektuojamas su LED šviesos komplektu (LED lempa, baterija su šviesos intensyvumo valdikliu, pakrovėjas, UV filtras) | Būtina |  |
| 12. | LED šviesos intensyvumas | Ne mažiau kaip 25.000 lux 35 cm atstumu |  |
| 13. | Apšvietimo laukas | Ne mažiau kaip 70 mm skersmens apskritimas 35 cm atstumu |  |
| 14. | LED šviesos svoris | Ne daugiau kaip 20 g |  |
| 15. | Ne mažiau kaip 3 šviesos intensyvumo lygiai, nustatomi baterijoje | Būtina |  |
| 16. | Baterijos turi užtekti ne mažiau kaip 6 valandų darbui dirbant su maksimaliu šviesos intensyvumu | Būtina |  |
| 17. | Baterijos svoris | Ne daugiau 160 g |  |
| 18. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  |

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

________________________